项目编号：

审核员现场审核记录

企业名称:中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司

审核员：仲晓晶                                审核日期： 2022年 3月7 日 ~  3月10 日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问计量部、质检中心（监测站）、物资供应部相关领导及相关测量人员对部门及工作职责清楚，理解基本准确，回答较完整。满足要求。 | 计量部 质检中心 （监测站） 物资供应部 炼油三部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 2022年1月25日，中宁油库给宁夏石化公司发出了《关于中宁油库0#国六柴油短少的函》，为此，计量部会同营销调运部、西北销售分公司、中宁油库几方人员共同前往现场，对此批次交接数据进行核实，对未启封的11车0#柴油进行了跟踪复测，提供了处理投诉的相关证据。有效解决了投诉问题。 | 计量部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？ | 5.3质量目标 | 计量部是测量体系的主控部门，查部门制定的年度工作质量目标，现场提供的是宁石化制字【2020】53号关于印发《宁夏石化公司计量管理规定》的通知，为2020年度的计量质量目标。2022年未制定新的计量质量目标。 | 计量部 | 否 |
| 4 | 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.2能力和培训 | 计量部有年度员工培训计划。查计量部检定班人员台帐共计25人，全部在有效期内。其中抽周建华，数字压力计检定，《计量检定人员培训合格证书》，考核时间：2021.7.18,有效时间：2023.7.17，发证单位：宁夏质量检验认证协会。抽查监测站胡燕峰，《持证上岗考核合格证》发证时间：2019.11.18，考核通过项目PH、COD等19项，有效期五年，发证单位：中国石油宁夏石化公司人事部。 | 计量部质检中心（监测站） | 否 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查：1.计量部执行的现行有效的检定规程文件清单中，缺少电磁类三相电能表的检定规程。2.监测站执行的现行有效文件控制一览表，其中水质硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T16489-1996，未及时更新为2021年3月1日实施的亚甲基蓝分光光度法 HJ1226-2021。3.物资供应部能按照《物资到货质量检验管理规范》对到货仪器设备开展验收确认工作。现场查验了《宁夏石化（炼油）汽车装车改造批控器招标合同》采购订单号：4801254732，到货物资四方联检确认（技术主管理部门、使用部门、计划采购、物资检验部门） | 计量部 监测站 物资供应部 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 抽查：1.质检中心关键测量过程车用汽油密度检测记录：其中温度℃和密度kg/m3未使用标准计量单位，没有计量单位的纯数不能表示量。数据记录不满足记录要求。2：监测站标准物质台帐管理不规范，记录中的标准物质结存量采用铅笔记录。不满足记录管理要求。 | 检测中心 （监测站） | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 抽查检验计量中心和炼油三部有《测量设备管理台账》，按测量设备ABC分类进管理，企业的测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识。查计量部有量设备管理台账》，已对测量设备进行ABC分类管理。在用测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识。计量部采用spmk2007压力检定管理系统，对压力测量设备进行管理。系统管理相对高效。 抽查编号为4412185的数字多用表，校准证书编号21003534-066。查编号为9741005的多功能校准仪，校准证书编号DC20218041Z，查编号为A58027的干式计量炉，校准证书编号21006842-052。现场核查均贴有计量确认标识，台账信息和证书一致。长度、压力、温度等实验室配备已检定合格的温湿度计，环境条件满足要求。 监测站COD的盲样（分析编号2022-01）测试，标准样品编号：2001142，浓度值：90.3±5.9mg/L. 测定结果92mg/L。满足不确定要求。质检中心留样复测冰点项目，样品为3号喷气燃料油，抽检结果55.0℃，查2021.9.12实验原始记录，测量结果为54.9℃，符合重复性0.69℃的误差要求。 电仪部负责宁化公司所有在线监测设备的管理及第三方的比对监测工作。其中：废气19套，废水10台（COD、氨氮、PH、总氮、流量）各2台。其中：抽编号为：A20050C12696,型号为：CODmaxllCOD分析仪，2021-3-14经广州力赛计量检测有限公司校准，校准证书编号：2XB21030967755-0055. 抽编号为：N1HN072,型号为：ULTRAMAT23，2021-7-10经宁夏计量质量检验检测研究院，检定证书编号：21007150-004.宁夏石化在线监测设备比对工作委托第三方，宁夏巨正环保科技有限公司完成。抽宁夏巨正环保科技有限公司出具的编号为：宁巨检字2022（028）废水比对检测报告，其中：资质认定证书编号：163012050361，在有效期内。（有效期至2022.8.16）。 监测设备比对符合《水污染源在线监测系统运行技术规范》（HJ355-2019）及监测结果满足匀满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570—2015）要求。抽编号为：2311715,型号为：06QPS60XK2明渠流量计，2021-3-13经广州力赛计量检测有限公司校准，校准证书编号：2XB21030967755-0059. 宁化在线监测比对频次：废水（COD、PH、氨氮、总氮）为每月比对一次，流量为季度比对一次，废气为季度比对一次，现场查验，比对频次符合要求。 | 计量部 质检中心 （监测站） 电仪部 | 否 |
| 8 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 校准 | 查：检测中心车用汽油测量过程，编号：065，型号（700-750）kg/m3石油密度计，2021年9月3日经宁夏计量质量研究院检定合格，修正值满足工作要求 查：检测中心监测站污水厂总进口悬浮物测定过程，编号：45量筒，2022年1月11日经中国石油宁夏石化公司，检定合格，容量示值误差满足±0.5要求。（已建标） 查：物资供应部编号为394，型号TGT-500台秤，2021年经宁夏计量质量检验检测研究院检定，为级合格 抽监测站工业废水总油的测定过程验证记录表，编号为12222C18020006红外测油仪，2021.9.24经宁夏计量质量检验检测研究院校准， 验证A类不确证度Ua=0.053mg/L,B类不确定度为Ub=0.1323mg/L,合成不确定度为Uc=0.354 mg/L，验证方法正确，验证结果通过。 | 检测中心 监测站 物资供应部 |  |
| 9 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总。查：计量部对电子汽车衡称重测量过程定为关键测量过程。编制了规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备、监视方法进行了控制。查：质检中心对废水中化学需氧量的检测过程为高度控制，质检中心2021.11.4用测量设备型号为DR2800分光光度计，对废水中COD的检测过程的有效性进行了确认，确定测量过程有效。 | 计量部 质检中心 监测站 | 否 |
| 10 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 抽查了监测站化学需氧量的测定及电极法测定水中PH值的测定两个关键测量过程不确定度评定方法正确，提供的技术记录为2018年发布。 | 检测中心 （监测站） | 否 |
| 11 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业目前建有12项最高标准器，最高标准全部委外检定、校准。检定校准单位有中国计量测试研究院、宁夏计量质量检验检测研究院，量值溯源符合要求。 | 计量部 检测中心 | 否 |