附3

测量过程有效性确认表

| 测量过程编号 |  | 202102 | 测量过程名称 | 总氮（TN）水质在线自动监测仪绝缘电阻检测过程 | 测量过程规范编号 |  | XDCL-GF-2021-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 品质部 | 测量项目 | 绝缘电阻 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：绝缘电阻测试仪，最大允许误差±5% ， Urel=2.6;k=2 测量方法：按照Q/450100-001-2021《总氮（TN）水质在线自动监测仪》。 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1、查看型号规格为M2675D的绝缘电阻测试仪，检定日期：2021年1月28日，溯源符合要求。 2、用比对法对测量过程进行有效性确认： （1）2021年12月2日，用绝缘电阻测试仪对总氮（TN）水质在线自动监测仪绝缘电阻进行5次测量，计算得平均值：1=38.542MΩ。 （2）2021年12月13日，用绝缘电阻测试仪对总氮（TN）水质在线自动监测仪绝缘电阻进行5次测量，计算得平均值：2=38.594MΩ。 测量过程的不确定度U=2.9MΩ,k=2 En=0.01 当E n=0.01<1时，此测量过程有效。 确认人员：刘开明 日期：2021年12月13日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |