**测量设备溯源抽查表**

编号：0008-2020-2021

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 大庆瑞兴嘉机械制造有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 质检部 | 压力表 | 090612185 | （0-5）MPa | 1.6级 | 数字压力表0.05级 | 大庆油田计量检定测试所 | 2021.10.26 | √ |
| 质检部 | 游标卡尺 | 00000115 | (0-100)mm | ±0.04mm | 量块5等 | 大庆油田计量检定测试所 | 2021.10.26 | √ |
| 质检部 | 绝缘电阻表 | 14030565 | ZC-7 | 10级 | 绝缘电阻表检定装置0.2级 | 大庆油田计量检定测试所 | 2021.10.26 | √ |
| 质检部 | 氧气表 | 02000129 | （0-2.5）MPa | U=0.7%MPaK=2 | 数字压力表0.05级 | 大庆油田计量检定测试所 | 2021.10.26 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司**未**建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托大庆油田计量检定测试所等机构检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |
| 审核日期：2021 年 12 月 30 日审核员签字： f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b 部门代表签字： 4c47a6a9d4854e6ecc938ab78e9f5dd |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。