附录C

压力测量过程有效性确认记录

| 测量过程 编号 |  | 1 | 测量过程名称 | 防喷器压力检测 | 测量过程规范编号 |  | JH/QD-JL-52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质检部 | 测量项目 | 检测防喷器压力 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：压力变送器（0-200）MPa/U=0.15%FS k=2 测量方法：微机高压测试系统用高压管线和连接防喷器连接后打压， 环境条件：常温 测量软件；WYC微机高压测试系统 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验，操作人员取得安全操作上岗证。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 2021年6月27日，打压105MPa保压6分钟 用压力变送器对标准压力对进行三次检测，平均压力为104.7MPa 公司的压力变送器的校准不确定度为 U=0.30MPa k=2 E= =0.94≤1 y1----实测值的平均值104.7MPa y2----给定标准压力值105MPa 当E≤1时，此测量过程有效。 确认人员： 王秋 日期： 2021年12月21日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |