项目编号：1346-2021

审核员现场审核记录

企业名称：大庆高新技术产业开发区景宏钻采技术开发有限公司/黑龙江景宏石油设备制造有限公司

审核员：                 审核日期：  2021年 12 月 27 日 ~ 2021 年12 月 28 日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司是石油机械行业的企业，主要生产石油钻机顶部驱动钻井装置、井下工具、单螺杆抽油泵地面驱动装置、单螺杆抽油泵等。为加强管理企业先后进行了质量、环境、职业安全健康等管理体系认证。公司管理者代表郭艳红为企业的副总经理。 通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门质检部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司主要测量要求是产品质量控制指标。 | 管理者代表及质检部 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门和相关部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是质检部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者5项职能。管理者代表6职能，计量职能部门 的14项职能。相关部门的8项职能。 | 管理者代表/质检部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质检部已组织识别企业生产过程中质检部已组织识别企业原材料进厂检验、生产过程、产品出厂检验的顾客的测量要求，企业关键测量过程测量要求都导出计量要求，经过验证满足顾客计量要求， 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量稳定，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉。 | 管理者代表/ 质检部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？ | 5.3质量目标 | 企业建立《计量目标管理程序》规定 了公司的计量目标管理要求。公司制定11项计量目标。按季度考核。查《2021年公司计量工作质量目标完成统计表》中统计的计量目标和公司制定的目标相符，分解考核到相关部门。 | 质检部 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年12月25日开展了单体系管理评审，会议由公司董事长张宝有主持，由管理者代表郭艳红汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的3个方面的问题落实了整改部门。 | 管理者代表及质检部 | 否 |
| 6 | 企业是否识别测量相关人员？是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业识别了测量管理体系相关人员32人，编制了测量人员情况一览表。 企业通过《计量职责管理程序》和《管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 人事行政部编制了《人力资源管理程序》规定了各类人员能力要求，查企业制定了2021年度测量人员培训计划，已完成5项，有培训项目、培训老师、培训评价等记录。 | 人事行政部 /质检部 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量管理手册和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。 企业产品执行标准为SY/T6726-2008;ISO 10423、APIspecBC第五版钻井和采油提升设备规范等，企业标准能及时查新更新，受控较好。 | 质检部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 公司建立了《测量设备管理程序》，企业规定了原材料进厂检验、生产过程控制和产品出厂试验631台件（18件A类））测量设备列入体系管理，企业编制了《测量设备管理目录》《测量设备台账》质检部负责测量设备全过程管理。 | 设备部/质检部 | 否 |
| 9 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理控制程序》文件。 采购部负责建立和评价测量设备合格供方名录。质检部负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。企业测量设备全部委托辽宁众呈检测有限公司、辽宁省计量科学研究院、齐齐哈尔技术监督局、大庆石化计量检定测试中心、北京计量检测科学院、国防科技工业2311工业计量站、上海欧森计量校准公司、北京长城计量测试技术研究院、河北中测计量检测有限公司等单位检定/校准。 | 采购部/质检部 | 否 |
| 10 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业建立了《测量设备计量确认管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。 | 质检部 | 否 |
| 11 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了《计量确认间隔管理程序》，企业测量设备确认间隔有3个月、6个月、12个月和24个月，大部分12个月，建议企业根据测量要求和测量设备使用情况合理确定确认间隔。 | 质检部 | 否 |
| 12 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立了《封印和标识管理控制程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 质检部 | 否 |
| 13 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程设计和实现控制程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了XX个测量过程档案《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。 企业对测量过程分关键和一般测量过程进行管理。关键控制测量过程《防喷器压力测量控制规范》，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 | 质检部 | 否 |
| 14 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业建立了《防喷器压力测量过程测量不确定度管理程序》文件，满足标准要求。 现场重点抽查了防喷器压力测量等测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。 | 质检部 | 否 |
| 15 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 该单位未建企业最高计量标准开展检定和校准，公司所有测量设备均送至辽宁众呈检测有限公司、辽宁省计量科学研究院、齐齐哈尔技术监督局、大庆石化计量检定测试中心、北京计量检测科学院、国防科技工业2311工业计量站、上海欧森计量校准公司、北京长城计量测试技术研究院河北中测计量检测有限公司等单位检定/校准。 | 质检部 | 否 |
| 16 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理者代表/质检部、 | 否 |
| 17 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业建立了《顾客满意度管理程序》采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。 1）顾客满意度外部2021 年 01 月到 2021 年 12 月应回收客户满意度调查 40份，总体客户满意度为 99.53%，满足总目标大于等于 98%的要求，总目标实现。 2) 顾客满意度--内部 2021 年 10 月末质检部对全公司生产过程中的计量人员及使用测量设备的操作员工进行了一次内部顾客调查，调查结果如下： （发出 8 张调查表,收回8张，10 项次/张）"满意项次"79 项，"不满意项次" 1 项，"内部顾客满意度" 98.75%，满足规定指标 98%的要求。 | 市场部/售后服务部 | 否 |
| 18 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2021年8月3日-8月5日组织了公司测量管理体系内审，管理者代表郭总担任组长，内审分2个组，对公司12个部门进行了全要素的审核，内审策划严谨，检查表填写认真，共开出了1不符合项，于8月10日完成整改。 | 管理者代表/质检部 | 否 |
| 19 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定了《测量管理体系审核和监视管理程序》 对列入体系管理的重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《防喷器压力测量过程控制规范》规定的频次进行监视。 | 质检部 | 否 |
| 20 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 经验证企业对内审过程中发现的不符合项能查找原因，按期整改关闭。 | 质检部 | 否 |
| 21 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业制定了《纠正和预防措施管理程序》中纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 | 质检部 | 否 |
| 22 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业规定了18台件测量设备列入强制检定，随机抽查10台件，溯源管理较好。 | 质检部 | 否 |
| 23 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 2021 年能源消耗明细：煤/40吨；焦碳/2.5 吨；电/4240000 千瓦时 水/29100 吨； 标准煤为553.68吨标准煤，不是重点耗能单位。 | 人事行政部 | 否 |
| 24 | 是否编制能源计量器具 台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业建立了能源测量设备台账，企业共配备5台件测量设备，均为进出用能单位，建议企业考虑对进出次级用能单位和重点耗能设备配备测量设备。 | 人事行政部 | 否 |
| 25 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 人事行政部负责公司内水、电、气、动力、能源用测量设备和测量过程管理的控制。 查：电表，出厂编号08021320002248，深圳市泰瑞捷电子有限公司，电表设有 FKGA44-WFET1000专变采集终端，由电业局远程监控，电表铅封完好。燃气表，表出厂 编号：00557558，TFC-B型体积修正仪，有供气公司抄表员，三天来抄一次表。仪表状 态完好。控制设备完好。查 进出水表2.0级；精度等级满足要求。 | 人事行政部 | 否 |
| 26 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 企业能源计量器具都是供方配备，检定维护管理。，满足要求。 | 人事行政部 | 否 |
| 27 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 能源数据有平衡和分析，由于疫情影响，企业产品流失严重，能耗同比下降。 | 人事行政部 | 否 |
| 28 |  |  | 公司测量管理体系认证证书用于：1、开发市场，用于企业形象广告宣传；2、企业用于中石油和大庆油田招投标加分。公司对标志的使用，符合相关标准和规定。 | 质检部 | 否 |