编  号：0086-2017-2021

审核员监督审核记录

企业名称：广州柏诚智能科技有限公司

审核员：                                          审核日期： 2022年1月12日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求？是否考虑到不符合计量要求时可能会带来的风险？检查有关记录。 抽查1~2个工艺要求对应的计量要求识别记录，识别方法是否正确。 | 4 总要求 | 识别测量管理体系覆盖的测量过程和测量设备。 识别到测量过程和测量设备的计量要求，公司共识别了3个关键测量过程，本次针对抽查了热量计流量传感器示值误差检验和温度传感器准确度测试检验过程的控制的检测过程进行了审核，抽查热量计误差检验过程计量要求识别情况，已经根据国标要术转化为过程允许不确度0.67%,并识别所需检定装置（U<2%） | 生产部 | 不列入 |
| 2 | 文件是否定期评审并更新？ 文件是否适宜和受控？ | 6.2.1程序 | 抽查《洛铁温度计操作规程》文件编号EQD05-10/A,发布时间2011.1.20，文件已加盖受控章。 抽查《计量仪表检定装置操作规程》文件编号EQD04-7/B,文件发布时间2021.1.20文件已加盖受控章。 | 生产部 | 不列入 |
| 3 | 软件及其任何修改在启用前是否进行测试和（或）确认？是否经批准和存档？ 查测量软件清单及软件确认记录。 | 6.2.2软件 | 软件在启用前已经进行测试和确认，并有对应的EQR25《测量软件测试确认记录》和EQR26《测量软件台账》记录。 | 生产部 | 不列入 |
| 4 | 是否有记录清单？ 有无记录控制程序？ 记录有无标识？使用的测量记录是否符合记录要求？记录有无标识(编号)，保管是否良好？ | 6.2.3记录 | 记录填写正确，有标识，已妥善保管。 | 生产部 | 不列入 |
| 5 | 是否清楚地标识测量设备和技术程序？ 有无设备计量确认状态的标识？ 有无测量过程状态标识?受控失控. 抽查1~2台测量设备标识粘贴是否符合要求。 | 6.2.4标识 | 计量确认标识的管理形成《计量标识管理程序》。 查生产部的制冷恒温槽（型号规格：CJTL-0A），设备经广东计量科学研究院校准，已粘贴校准证，校准日期2021年03月15日。 | 生产部 | 不列入 |
| 6 | 有无测量设备台帐？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ | 6.3.1测量设备 | 有测量设备台帐，设备经检定或较准。 查生产部数字示波器（型号/规格：TDS1001B,编号：C062407）由广州广电计量检测股份有限公司校准，校准日期2021年07月16日，处于有效校准状态。 | 生产部 仓储部 | 不列入 |
| 7 | 是否有测量环境条件的管理程序？ 是否监视和记录影响测量的环境条件？ | 6.3.2 环境 | 生产车间环境要求：（15-35）℃，（40~80）%RH；仓储环境要求：（15-35）℃，（35~80）%RH。并配备温湿度计。温湿度计已经送外校准，现场有环境监视记录。 | 生产部 仓储部 | 不列入 |
| 8 | 是否已制定计量确认程序 计量确认记录是否符合要求？ 抽查1~2台测量设备，测量设备是否在有效期内，是否按要求形成计量确认记录。 | 7.1.1（计量确认）总则 7．1.4计量确认过程记录 | 已经制定《计量确认控制程序》。 查生产部烙铁温度计（编号：1910510146）由广州广电计量检测股份有限公司进行校准，校准日期2021年03月08日，处于有效校准状态。 | 生产部 | 不列入 |
| 9 | 计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定? 计量确认间隔调整是否符合规定程序，是否得到评审? | 7.1.2计量确认间隔 | 公司已制定《计量确认控制程序》，文件中已明确如何对测量设备分类管理目录及公司各类测量设备的计量确认间隔。A类和B类测量设备按检定周期进行计量确认。 公司暂时对计量确认间隔没有进行调整。 | 生产部 | 不列入 |
| 10 | 是否有需要采取保护措施的测量设备?如有,是否采取相应措施?措施是否有效? 计量确认过程程序文件中是否包括封印等保护装置被破坏后和处理方法? | 7.1.3设备调整控制 | 在《计量确认控制程序》中已明确封印要求。抽查生产部部门暂无需要采取封印等保护措施的测量设备。 该条款暂不适用。 | 生产部 | 不列入 |
| 11 | 是否有测量过程控制程序？ 测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程? 测量过程设计是否进行了有效性确认? 测量过程的策划是否符合要求？测量过程是否在设计的受控条件下实现？抽查有关不确定度评定记录是否符合要求。 | 7.2 测量过程 7.3.1 测量不确定度 | 生产部已经为关键测量过程填写《关健测量过程一览表》和《关健测量过程识别表》 并根据评定测量过程不确定度形成《测量过程不确定分析报告》 | 生产部 | 不列入 |
| 12 | 抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？ | 7.3.2 溯源性 | 通过外部检定或校准进行量值溯源，溯源情况具体见《测量设备溯源抽查表》，受抽查部门设备的溯源情况符合要求。 | 生产部 | 不列入 |
| 13 | 是否制定有不合格控制程序？如有，是否按规定处理？查关键测量过程的核查记录/监视记录，是否出现测量过程不合格。如有，查有关的处置记录 | 8.3.1不合格测量管理体系 8.3.2 不合格测量过程 | 查阅《计量不合格控制管理程序》。对不合格的处置流程进行规定。 受核查部门的测量过程均在受控条件下进行，未有证据表明测量过程失控。 | 生产部 | 不列入 |
| 14 | 有无不合格测量设备？ 如有，是否按规定处理？ | 8.3.3不合格测量设备 | 有不合格测量设备，针对不合格测量设备，已填测量设备处置申请表，并粘贴停用标识。 查《测量设备处置申请表》编号：S202104001,设备名称：热能表检定装置（型号：BC-RNB16,出厂编号：20170301），该设备已停用。 | 生产部 | 不列入 |