目编号：0235-2019-2021

审核员监督审核记录

企业名称：连云港腾越电子科技有限公司

审核员：_

审核日期： 2022年1月7日 上午至2022年1月8日 上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 |  | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况？ 对投诉的处理情况？ 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息？ |  | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 一年来企业日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业营业执照未发生变化。 企业组织机构没有变更。 企业产品没有增加。 企业已识别出了19个测量过程和《密封圈硬度示值测量过程》等3个关键测量过程，12个重要测量过程。公司已识别93件测量设备，均纳入到测量管理体系管理范畴。 企业未收到投诉。 查《2021年度测量管理体系客户满意度调查计划》，企业在2021年6月/11月份实施了客户满意度调查工作，查《2021年度测量管理体系客户满意度调查工作报告》，本次调查共发出并回收外部客户满意度调查表10份，顾客满意度96%，企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。 | 管理层 技术品质部 人事行政部 研发部 生产部 营销中心 计划物控部 | 否 |
| 2 | 企业质量目标完成情况？ |  | 5.3质量目标 | 查《2021年测量管理体系质量目标年度分解计划》一份，企业制定了5项质量目标。查企业已对5个部门进行了质量目标分解，符合要求。 查《2021年测量管理体系质量目标完成报告》，企业已对2021年1月-12月5个部门及公司质量目标完成情况进行统计，均已完成目标值。质量目标具有动态性和适应性、有效性及对持续运作的控制，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 技术品质部 人事行政部 研发部 生产部 营销中心 计划物控部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ |  | 5.4管理评审 | 公司于2021年7月20日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理主持，管理者代表汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。评审的内容包括8个方面：测量体系质量目标完成情况；纠正预防措施的有效性；内部审核结果及不符合项整改纠正问题；供方绩效的分析等。会议对公司内审完成和体系运行过程中提出的建议，制定纠正、预防措施落实和完成情况，提出评审报告。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求 管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 技术品质部 人事行政部 研发部 生产部 营销中心 计划物控部 | 否 |
| 4 | 抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？ 测量设备是否有计量确认状态标识？ |  | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 查企业《测量设备台账》，使用的93台件测量设备列入体系管理，公司技术品质部负责测量设备全过程管理。现场抽查检定校准证书，填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。 查企业《测量设备台账》中，出厂编号为IU1077410的“微米千分尺”，台账中登记的检定日期为2021年11月16日，检定机构为“连云港市计量检定测试中心”，查该测量设备台账上周期间隔要求12个月，检定证书编号为918018754，检定证书信息和台账相符。 现场抽查编号JB16044、型号规格RTS-0B的“低温恒温槽”，测量设备校准证书，填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，信息与台账相符，均已粘贴标识。符合要求。 抽查编号06501915、型号规格LX-A的“邵氏橡胶硬度计”检定证书，证书上检定日期为2021年11月16日，测量设备检定证书出具的校准结果内容正确，使用的主要测量标准满足要求。 查技术品质部的维修室未能提供实验室温湿度监控记录。不符合认证审核准则条款号：“6. 3.2 环境”的要求。 | 技术品质部 生产部 计划物控部 | 不符合01 |
| 5 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ |  | 6.4外部供方 | 企业无新增测量设备和检定校准服务供方。 抽查《合格供应商名录》，查测量设备供应商为“宁波市水表仪器厂、桂林量具刃具有心责任公司”，查《合格供方年度评定表》，已对供方进行持续评价，资料和相关记录齐全。 查检定校准服务的《合格供应商名录》，企业委外检定/校准服务机构共有2家为“江苏省计量科学研究院”、“连云港市计量检定测试中心”，查《合格供方年度评定表》已对外部供方进行了持续评价，资料和相关记录齐全。符合要求。 | 技术品质部 生产部 计划物控部 | 否 |
| 6 | 抽查两个关键测量过程，测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？ |  | 7.1.计量确认 | 查关键测量过程“密封圈硬度示值测量过程”，配备的测量设备为出厂编号为“06501915”的“邵氏橡胶硬度计”，已由“连云港市计量检定测试中心”检定，检定日期为2021年11月16日；查该测量过程的的《计量确认过程验证记录表》，已对被测参数要求“硬度（65-75）HA”进行了识别，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备验证方法正确，符合要求。 | 技术品质部 生产部 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个键测量过程，是否编制控制规范进行控制、有效性确认？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ |  | 7.2测量过程 7.3.1测量不确定度 8.2.4测量管理体系的监视 | 本年度新增1个测量过程。企业编制了《测量过程控制及控制一览表》，主要产品的测量过程19个，已对“密封圈硬度示值测量过程”等关键测量过程3个关键测量过程和12个重要测量过程中的中的技术要求、测量设备、测量频次、控制监视进行了计量确认和计量验证。 查《测量设备计量确认明细表》一份，已对测量设备进行了确认，查《计量确认过程验证记录表》，已对关键测量设备和检测特性进行了计量验证，验证记录符合要求。 查关键测量过程《密封圈硬度示值测量过程控制规范》，已按照规范所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行了控制，测量过程定期进行了监视控制，并对《密封圈硬度示值测量过程》进行了有效性确认，进行了关键测量过程的不确定度评定，见附1《密封圈硬度示值测量过程的不确定度评定》。符合要求。 | 技术品质部 生产部 | 否 |
| 8 | 企业内审情况？企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ |  | 8.2.3测量管理体系审核 | 查《2021年度测量管理体系内部审核工作计划》，于2021年6月17日-18日进行内审工作。企业已按计划日期组织了企业测量管理体系内审，管理者代表参与审核，对企业的管理层、6个部门进行了全要素的审核，出具了《2021年测量管理体系内部审核报告》。查内审发现了1个不符合项，属于实施性不符合项，涉及责任部门是生产部，涉及标准条款为“6.3.1测量设备”。查责任部门已进行原因分析，并制定了《2021年测量管理体系内审不符合项整改计划》，限期整改完成时间。查《2021年度测量管理体系内审不符合项整改报告》，不符合项已于2021年6月30日前关闭。 审核组经现场审核，确认企业进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。 | 管理层 技术品质部 人事行政部 研发部 生产部 营销中心 计划物控部 | 否 |
| 9 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 |  | 8.3不合格控制 | 经审核组现场审核确认，企业2021年度测量管理体系监督审核中出具1项次要不符合项。“不符合01：生产部使用的出厂编号为ty04-0000017的螺纹塞规，其校准证书编号20191009362018，校准日期2019年11月20日，到期未送检，不符合认证审核准则条款 “7.3.2溯源性”的要求。经审核组现场审核验证，已将该螺纹塞规完成送检，校准证书编号：918018766-007”。确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 | 技术品质部 生产部 | 否 |
| 10 |  | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业于2021年6月17日-18日开展了内审，发现1项不符合项，已分析原因并及时整改，不符合项已关闭。经验证不符合项均已完成了整改。 企业2020年度测量管理体系监督审核中出具1项不符合项。经审核组现场审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求。 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 | 技术品质部 生产部 | 否 |
| 11 |  | 企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 7.3.2溯源性 计量法制要求 | 查《大口径超声水表流量检测记录》1份、《功耗测试记录表》1份，文件、记录等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 公司测量设备共93台，均纳入到测量管理体系管理范畴。企业按规定将30台件测量设备列入强制检定。 企业已建立3项最高计量标准。抽查“水表检定装置”证书号[2021]市量标连企证字第119号，有效期至2026.8.12。检定装置涉及的标准器及辅助测量设备均已溯源，企业开展相应的量具仪表的内部检定和校准，符合要求。其他未建立计量标准的用于检测的测量设备均委外进行检定、校准。检定/校准机构共2家，分别为“连云港市计量检定测试中心（计量授权证书号：（苏）法计（2019）1007号）”、“江苏省计量科学研究院（计量授权证书号：（国）法计（2017）01022号）”。检定/校准证书由技术品质部保存。 企业量值溯源符合标准要求，详见附件《测量设备溯源抽查表》。 | 技术品质部 生产部 计划物控部 | 否 |
| 12 |  | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。 公司测量管理体系在认证证书用于： 1）开发国内市场 2）企业形象广告宣传 3）企业进行招投标加分使用。 | 技术品质部 营销中心 | 否 |
| 13 |  | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电和水。2021年全年用电194670kWh，折合23.92吨标煤；用水2277吨，折合0.19吨标煤，共计24.11吨标煤。企业不是重点用能单位。 | 生产部 | 否 |