项目编号：0298-2020-2021

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：陕西航空电气有限责任公司

审核员：              审核日期：2021年12月27日下午至2021年12月28日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查，编号为10845983的三爪千分尺编号1105376557数显高度尺等台账信息和证书一致。检验环境条件满足要求。 | 生产管理室 - 二、三、 四、五工段）、生产管理室 （机修、成品库） | 否 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查2021年4月28日《计量确认过程验证记录》28份，测量过程名称、验证项目：计量器具名称、校准结果、测量过程技术要求、验证过程记录、确认结果确认人、确认日期等设备的计量确认记录表。查，编号2480 弹簧拉压试验机 检定日期：2021年4月28日，经确认合格，贴标确认标识；编号533 浮标式气动量仪，校准日期：2021.04.18，经确认合格，贴标确认标识；编号：510471611粗糙度测量仪，校准日期：2021.04.18，经确认合格，贴标确认标识；编号：17092 杠杆千分尺 校准日期：2021.04.18，经确认合格，贴标确认标识；编号：1105376557数显高度卡尺 校准日期：2021.04.18，，经确认合格，贴标确认标识，计量确认符合要求。抽查：“范围档气缸总成内孔直径测量”测量过程，计量要求识别、测量设备的溯源和验证满足要求； 详见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 生产管理室 - 二、三、 四、五工段）、生产管理室 （机修、成品库） | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 企业是没有新增关键测量过程，对“范围档气缸总成内孔直径测量”编制了控制规范；并对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，能够按控制规范规定的频次进行监视。详见《测量过程控制检查表》及附件 | 生产管理室 - 二、三、 四、五工段）、生产管理室 （机修、成品库） | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了“范围档气缸总成内孔直径测量”等关键测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。评定方法正确。 | 生产管理室 - 二、三、 四、五工段）、生产管理室 （机修、成品库） | 否 |