项目编号：0137-2018-2021

审核员监督审核记录(二)

企业名称：四川蓝剑饮品集团有限公司

审核员：

审核日期： 2022年1月4日 上午至2022年1月4日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ 企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2 环境 7.3.2溯源性 | 查四川唯怡饮料食品有限公司(西区)出厂编号：61260540，型号规格：CODcr的“化学需氧量（COD）在线自动监测仪”，检定日期：2021年5月29日；查出厂编号：0412434,型号规格：A-458的“手持糖量（含量）计”，检定日期2021年5月25日，设备处于有效检定状态。测量设备证书与台账信息一致，符合要求。 查四川唯怡饮料食品有限公司(南区)的出厂编号463102的“手持糖量计”，其证书编号20210603286，检定日期2021年5月25日，有效日期：2022年5月24日，处于有效检定状态。检定机构为“德阳市计量测试所（计量检定机构授权证书号：（川）法计（2019）（10601）号），符合要求。 现场抽查编号63644的压力表，编号213N2102的数字粘度计、编号EPATN-140707097的氨氮在线监测仪等测量设备的检定证书，检定机构为““德阳市计量测试所（计量检定机构授权证书号：（川）法计（2019）（10601）号），证书填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。 公司建立一套计量标准。查《设备检定/校准计划表》，使用测量设备均委外送检至“德阳市计量测试所（计量检定机构授权证书号：（川）法计（2019）（10601）号）、 “什邡市计量检定测试所计量检定机构授权证书号：（德市）法计【2016】 10605号，四川中衡计量检测技术有限公司《机构注册号》：CNAS L11776等机构进行计量检定/校准。企业量值溯源符合标准要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 查《温度湿度记录表》，已对环境进行记录，环境条件满足使用要求。 | 四川唯怡饮料食品有限公司(西区) 四川唯怡饮料食品有限公司(南区) | 否 |
| 2 | 抽查两个关键测量过程，测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？ | 7.1.计量确认 | 查关键测量过程“玻瓶植物蛋白饮料杀菌压力测量过程”，测量要求的识别正确。配备的测量设备为出厂编号为压力表 63644”，已由“德阳市计量测试所”检定，其检定证书编号为20211002400；检定日期为2021年10月21日；并查该测量过程的《计量确认过程验证记录表》，已经进行了计量确认验证，验证方法正确，符合要求。 | 四川唯怡饮料食品有限公司(西区) 四川唯怡饮料食品有限公司(南区) | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个关键测量过程，是否编制控制规范进行控制、有效性确认？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3.1测量不确定度 | 查《测量过程控制一览表》，本年度无新增测量过程。 查企业对过程的测量要求进行识别并导出了计量要求，查关键测量过程《玻瓶植物蛋白饮料杀菌压力测量过程控制规范》，已按照规范所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行了控制，测量过程定期进行了监视控制，并对《玻瓶植物蛋白饮料杀菌压力测量过程》进行了有效性确认，进行了关键测量过程的不确定度评定，见附《玻瓶植物蛋白饮料杀菌压力测量过程的不确定度评定》。符合要求。 | 四川唯怡饮料食品有限公司(西区) 四川唯怡饮料食品有限公司(南区) | 否 |
| 4 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 抽查四川唯怡饮料食品有限公司 (西区)白糖称量过程的监视记录，通过比对，每三天监视一次，记录人员，兰小波。 | 四川唯怡饮料食品有限公司(西区) 四川唯怡饮料食品有限公司(南区) | 否 |