项目编号：0137-2018-2021

审核员监督审核记录(四)

企业名称：四川蓝剑饮品集团有限公司

审核员：

审核日期： 2022年1月4日 上午至2022年1月4日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ 企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2 环境 7.3.2溯源性 | 查出厂编号：574，型号规格：（0-4）MPa的“耐震压力表”，检定日期：2021年11月30日；检定机构为：成都市计量检定测试院；证书编号：21007214623 查出厂编号：C808270113,型号规格：(0~300)mm的“游标卡尺”，校准日期2021年09月26日，检定机构为：成都市计量检定测试院；证书编号：21006538171设备处于有效检定状态。测量设备证书与台账信息一致，符合要求。 测量设备编号61260540的“化学需氧量（COD）在线自动监测仪”，型号规格：CODcr，测量设备计量特性：10%，测量标准装置名称及技术参数：CODcr溶液标准物质Urei=1%,k=2，检定/校准机构：德阳市计量测试所，检定/校准日期：2021.05.29； 测量设备编号07126662的“酸度计”，型号规格：PHS-25，测量设备计量特性：0.01级，测量标准装置名称及技术参数：酸度计检定仪0.0006级，检定/校准机构：德阳市计量测试所，检定/校准日期：2021.05.25； 测量设备编号0412434的“手持糖量（含量）计”，型号规格：A-458，测量设备计量特性：5.0%，测量标准装置名称及技术参数：标准蔗糖溶液U=1.0%，k=2，检定/校准机构：德阳市计量测试所，检定/校准日期：2021.05.25，证书填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。 公司建立1项计量标准。查《设备检定/校准计划表》，使用测量设备均委外送检至“德阳市计量测试所（计量检定机构授权证书号：（川）法计（2019）（10601）号）、 “成都市计量检定测试院（计量检定机构授权证书号：（川）法计（2018）（10101）号）”等机构进行计量检定/校准。企业量值溯源符合标准要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 查2021年12月《温度湿度记录表》，已对环境进行记录，环境条件满足使用要求。 | 成都蓝鹰饮品有限公司 设备中心 | 否 |
| 2 | 抽查两个关键测量过程，测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？ | 7.1.计量确认 | 查测量过程“洗桶用碱液配置”，测量要求的识别正确。配备的测量设备为出厂编号为0088082的“电子天平（带砝码）”，已由“成都市计量检定测试院”检定，其检定证书编号为21006302044；检定日期为2021年08月20日；并查该测量过程的《计量确认过程验证记录表》，已经进行了计量确认验证，验证方法正确，符合要求。 | 成都蓝鹰饮品有限公司 设备中心 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个关键测量过程，是否编制控制规范进行控制、有效性确认？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3.1测量不确定度 8.2.4测量管理体系的监视 | 查《测量过程控制一览表》，本年度无新增测量过程。 查企业对过程的测量要求进行识别并导出了计量要求，查测量过程《冲桶水压力监控检测过程控制规范》，已按照规范所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行了控制，测量过程定期进行了监视控制，符合要求。 查饮品基地灌装线杀菌记录：产品名称，ve90245ml；罐号，6；批次，24；第一筐进罐时间，00：00；升温时间00：01；保温时间00：15；压力，0.12MPa；温度，122.2度；降温起止时间，00：40-00：57；降温结束表显示温度52℃；出筐完止时间，01：09；蒸汽压力，0.26MPa。 | 成都蓝鹰饮品有限公司 设备中心 | 否 |
| 4 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能品种为天然气、电。 企业2021年总能耗是1.5293万吨标准煤。企业是重点用能单位。 | 设备中心 | 否 |
| 5 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求？ 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业编制了《能源计量器具台账》，进、出企业能源计量器具14台，配备率100%，检测率100%、完好率100%。准确度等级满足要求，配备率满足要求。进出主要次级用能单位和主要用能设备能源计量器具配备计量器具14台，配备率100%，检测率100%、完好率100%。准确度等级满足要求，配备率满足要求。进出重点耗能设备配备的测量设备58台，能源计量器具配备率100%、检测率100%、完好率100%。准确度等级满足要求，配备率满足要求。 查《能源计量器具配备一览表》，企业能源计量器具均已送检。准确度等级满足要求。 | 设备中心 | 否 |