项目编号：1369-2021

审核员现场审核记录

企业名称: 高特控股集团有限公司

审核员：                     审核日期： 2022年01月07日-01月08日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 公司的计量职能机构是品管部。已在公司体系文件中明确规定了总经理的6项计量职能，管理者代表的7项计量职能，主要职能部门--品管部的12项计量职能。 询问生产部、品管部、采购部、销售部等相关人员基本清楚本部门计量职能，生产过程检验、产品出厂检验人员基本清楚自己的工作职责。 | 品管部 生产部（生产车间） 采购部 销售部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2 顾客为关注焦点 | 企业测量管理体系满足顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证，并转化为满足顾客的计量要求。企业对涉及到国家标准有要求的不同测量过程、不同测量参数的测量要求基本进行了测量，共识别了9个测量过程。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面无顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 品管部 生产部（生产车间） | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3 质量目标 | 公司建立《测量目标管理程序》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标七项一致。 企业质量目标已分解到各职能部门，有具体指标可测量，有考核统计表。 | 品管部 生产部（生产车间） 采购部 市场部 | 否 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1 程序 | 企业编制的21个程序文件，详细齐全，且经批准确认，有效受控。 查企业《外来文件清单》共计48个，抽查产品执行标准GB/T12238-2008《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀》、CJT 255-2007《导流式速闭止回阀》、GB/T4213-2008《气动调节阀》，现行有效、受控。 | 品管部 生产部（生产车间） | 否 |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 企业建立了GT/MP-06-2021《测量软件管理程序》。要求品管部负责对软件进行识别，对软件管理的情况实施监督检查，负责软件方维护、测试、确认等技术工作，测量软件的使用部门负责正确使用和保护软件的完整性和有效性。 企业现有测量软件7个，分别为数控车床系统软件、光谱仪系统软件，并按要求对测量软件进行了确认。 | 品管部 生产部（生产车间） | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3 记录 | 企业编制了GT/MP-07-2021《测量记录管理程序》。记录保存期限3年。 查1：规格型号为Z45X-16Q DN100的闸阀过程检验记录，编号GT-JL-53，生产批号GT-Z211206，交检数80个，采用游标卡尺测量结构长度、测厚仪测量壁厚，合格数量80个，检验日期：2021年12月22日，检验员：陈更生。 查：规格型号为D341X-10Q D150的蝶阀过程检验记录，编号GT-JL-53，生产批号D211113，交检数80个，采用游标卡尺测量总长度和直径、硬度计测量阀杆硬度，合格数量80个，检验日期：2021年11月24日，检验员：陈更生。 查：产品出厂检验 产品名称：蝶阀，规格型号：D341X-10Q D150,生产批号D211113，数量为80个，检验项目：压力为1.5MPa，持续时间60S的壳体试验、压力为1.1MPa的密封试验、阀杆硬度测量等，检验结论：合格数量80，检验合格。检验日期：2021年11月28日。检验员：陈更生。 | 品管部 生产部（生产车间） | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 | 公司编制的GT/MP-09-2021《测量设备管理程序》中规定了对测量设备的管理过程控制要求，企业规定了外购件进厂检验、生产过程质量控制和成品出厂检验中的测量设备列入体系管理，品管部负责测量设备全过程管理。 查《测量设备管理台账》共22台测量设备，进行A、B分类管理。企业编制了《量值溯源管理程序》进行溯源。 抽查：里氏硬度计，规格型号为HT-6230，编号为52604，校准日期2022年01月06日，证书编号：HK00242022004，校准单位：深圳市汇科计量检测技术有限公司。有计量确认合格标识。 抽查：超声波测厚仪，规格型号为GM130，校准日期2022年01月06日，证书编号：HK00242022003，校准单位：深圳市汇科计量检测技术有限公司。有计量确认合格标识。 详见《测量设备溯源抽查表》。 该企业的测量设备的使用环境满足要求。 | 品管部 生产部（生产车间） | 否 |
| 8 | 公司是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部 供方 | 公司建立了GT/MP-11-2021《外部供方管理控制程序》文件。 采购部负责建立和评价测量设备合格供方名录。品管部协助采购部负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。公司建立了检测设备及服务方的合格供方名录，共4家。测量设备送检至深圳市汇科计量检测技术有限公司进行检定/校准。 | 采购部 品管部 | 否 |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1 计量确认 | 企业编制了GT/MP-12-2021《计量确认管理程序》、GT/MP-09-2021《测量设备管理程序》来进行检测能力分析， 对测量设备确认进行验证，提供了《测量设备计量确认明细表》和检定/校准证书。 企业的重要测量过程有：阀杆直径测量过程、阀杆孔径测量过程、整机壳体强度试验过程等9个过程。抽查：阀杆硬度测量过程，配备的里氏硬度计经有资质的深圳市汇科计量检测技术有限公司校准，并进行了计量验证，不确定度评价，计量验证满足要求，验证方法正确。 | 品管部 生产部（生产车间） | 否 |
| 10 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2 测量过程 8.2.4 测量管理体系的监视 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程管理程序》进行汇总，信息量全，企业识别了9项测量过程，分为重要测量过程和一般测量过程，其中6个重要测量过程。 企业编制了《内部审核管理程序》控制规范，对测量管理体系现状和适应性实施有计划的内部审核，确保体系持续有效运行。 | 品管部 生产部（生产车间） | 否 |
|  | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 公司建立了《测量不确定度管理程序》文件，满足标准要求。 重点抽查了阀杆硬度测量过程的不确定度评定，方法正确，满足要求。见附件《测量不确定度评定报告》。 | 品管部 生产部（生产车间） | 否 |
| 11 | 公司是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 该单位未建立最高计量标准开展检定和校准，公司所有测量设备均送至有资质的深圳市汇科计量检测技术有限公司进行校准。详见《测量设备量值溯源抽查表》。 查：品管部（实验室）在用的型号FOUNDRY-MASTER的直读光谱仪，未送检溯源，不符合GB/T 19022-2003标准中7.3.2条款的要求。 | 品管部 生产部（生产车间） | 次要 不符合项 01 |
| 12 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2 顾客满意 | 企业编制了GT/MP-16-2021《测量满意度管理程序》，通过对顾客满意度信息的收集、分析，评价测量管理体系的有效性，达到持续改进的目的。 查：企业采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查；顾客满意度均在95%以上。 | 采购部 销售部 品管部 | 否 |
| 13 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3 不合格控制 | 企业编制了《不合格控制管理程序》对测量管理体系内的不合格进行识别和控制，防止非预期使用和交付，确保测量过程和测量设备的符合规定要求。 目前没有发现不合格测量体系、不合格测量设备、不合格测量过程。满足要求。 | 品管部 生产部（生产车间） | 否 |
| 14 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4 改进 | 企业编制《持续改进管理程序》，采取有效的纠正措施和预防措施，防止不合格再次发生或避免不合格发生，满足客户需求和期望。 | 品管部 生产部（生产车间） | 否 |
| 15 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 检查相关部门的质量记录及统计报表，基本能使用法定计量单位。 企业无强制检定计量器具。企业无定量包装产品。 | 品管部 生产部（生产车间） | 否 |
| 16 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 检测机构能源管理情况。 | GB17167-2006 | 企业主要耗能为电、天然气，每个月耗电、天然气、水由相应部门提供的数据。自2021年01月至2021年12月，耗能折合140.49吨标煤，不是重点耗能企业。 | 办公室 | 否 |
| 17 | 安全环保管理情况是否达标？ | 安全 环保 管理 | 抽查：特种设备作业人员证，持证人：陈清哲，证件编号：350583196312280036，发证机关：苏州市质量技术监督局，有效期至2022年04月16日。 查：企业提供了2份特种设备使用登记证，编号分别为：车11闽C2911(21)，车11闽C2912(21)。登记机关：南安市市场监督管理局，发证日期：2021年4月29日。 查：“年产阀门2000吨项目竣工环境保护验收报告“，其中对废气、污水、噪声、固体废物进行了监测，均达标。 | 办公室 | 否 |