[image: image1.png]


   

[image: image2.png]


       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

 项目编号：0244-2019-2021
审核员现场审核记录

企业名称：江西铜业股份有限公司（贵溪冶炼厂）
审核员：                              审核日期：2022年1月11日上午-2022年1月12日下午
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

对投诉的处理情况：
企业组织机构有否变更？产品有否增加？
	5.2顾客为关注焦点
	企业一年来测量管理体系主要开展了：对阴极铜计量实施自动化改造并纳入智能工厂二期建设项目。
被审核部门未发生顾客投诉、纠纷、处理等状况。
企业组织机构没变更，产品没有变化。

	质量计量部、设备能源部、动力车间、
备料车间
	否

	2
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。


	5.3质量目标
	查建立“贵溪冶炼厂测量设备检定（校准）统计报表”，包括18个单位的分解质量目标统计和全厂质量目标统计 。2021 年第四季度全厂质量目标统计完成情况，质量目标“1.A类计量器具送检率 100%；2、B类计量器具送检率 100%；3、A类计量器具检定合格率96.71% ；4、B类计量器具检定合格率93.02%，满足要求。

	质量计量部、设备能源部、动力车间、
备料车间
	否

	3
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？


	5.4管理评审
	贵溪冶炼厂于12月27日开展了一体化管理体系管理评审会议，会议由厂长吴军主持，职能单位汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的4个方面的问题，制定了问题整改方案，落实了责任部门。
	质量计量部、设备能源部、动力车间、
备料车间
	  否

	4
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？


	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	被检查部门建立测量设备管理台账，抽查计量器具账物相符，以EXCEL电子表格形式，建议尽快实现台账信息化。
查备料车间一台移动式可燃气体报警器按B类计量器具管理，建议将该可燃气体报警器纳入A类计量器具管控。
查质量计量部电子平台秤（15908485），溯源至江西省计量测试研究院，有效期到2022.8.9；砝码（1-65）溯源至江西省计量测试研究院，有效期到2022.8.4；查动力车间电度表（HA060601366-03），溯源至江铜集团（贵溪）冶金化工工程有限公司，有效期至2023.12.4；查备料车间可燃气体检测仪（16223304），溯源至江西省计量测试研究院，有效期到2022.12.9；压力表（2017102992）溯源至江西省计量测试研究院，有效期到2022.8.12。
查检定标准间，现场温湿度计（ZL-02）计量确认标识清晰，有效期2022.5.9.确认人：文宗；查现场标准压力表（1706483），有效期到2022.3.22，计量确认标识清晰。
检定现场建立环境监视记录，符合要求。
查现场“压力表检定/校准原始记录”器具名称、编号、环境条件、检定依据等信息齐全，符合要求。
查动力车间测量设备台账，编号510720000295的电度表，台账信息显示检定周期为24个月，只能提供2018.1.4的检定记录，不符合GB/T-19022-2003中7.3.2 。
	质量计量部、设备能源部、动力车间、
备料车间
	是
不符合项02

	5
	抽查关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？


	7.1.计量确认


	企业建立测量设备计量确认表，校准设备已开展计量确认。
抽查阴极铜称量过程，测量要求识别是正确，配备的测量设备经过检定/校准和验证，验证方法正确。
	质量计量部、设备能源部、动力车间、
备料车间
	否

	6
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？
	7.2测量过程


	企业一年内无新增测量过程。查现场测量过程编制控制规范进行控制并进行了有效性确认。抽查阴极铜称量过程，编制阴极铜称量过程控制规范（JCC/GYMP007），对测量过程进行了有效性确认。
	质量计量部、设备能源部、动力车间、
备料车间
	否

	7
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3测量不确定度
	查企业阴极铜称量过程，开展了该测量过程的测量不确定度评定，符合要求。
	质量计量部、设备能源部、动力车间、
备料车间
	否

	8
	就顾客的计量要求是否已满足有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	企业职能部门于2021年12月开展了内部顾客满意度调查，内部顾客满意度目标值为90分，实际得分96.2分，查中心化验室的满意度调查表，调查分工作质量和服务质量两个大项，包括8个小项的调查。
	质量计量部、动力车间、
备料车间
	否

	9
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？


	8.2.3测量管理体系审核
	公司2020年10月21日-10月26日组织了公司2021年一体化管理体系内审，内审分为5个组。内审通知、内审计划、内审报告、不符合项整改记录规范。内审检查表未归档统一保管，在各内审员手里自行保存，建议收集后归档保存。
	质量计量部、设备能源部、动力车间、
备料车间

	否

	10
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	企业每年按计划开展测量管理体系内审开展对体系的监视。每月质量计量部对现场开展现场检抽查，对检查发现问题组织整改归零。
	质量计量部、设备能源部、动力车间、
备料车间
	否

	11
	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。
	8.3不合格控制
	2021年监督审核，贵溪冶炼厂开出2不符合项，经验证已整改归零。
2021年内审开出2个不符合：
1.选矿车间一台编号09290178 的电子称无法提供检定证书。 
2.冶化工程公司计量标准《三相数字电能表》，作为工厂重要的量值传递过程，缺少校准过程控制文件。

企业已针对以上两不符合项制定纠正整改措施，完成整改归零。
	质量计量部、设备能源部、动力车间、
备料车间
	否

	12
	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。
	8.4改进
	2021年内审开出2个一般不符合，企业编制2021年内审报告，汇总了不符合项的改进情况，整改证据材齐全，职能部门现场验证，能够证明不符合项的整改完成。


	质量计量部、设备能源部、动力车间、
备料车间
	否

	13
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。

	计量法制要求
	企业建立8项计量标准，在有效期内。计量标准器具均按要求送上级计量机构溯源。所抽查检定/校准原始记录使用法定计量单位，符合要求。
	质量计量部、设备能源部、动力车间、
备料车间
	否

	14
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	要能源品种主要包括：天然气、油、煤气、水、蒸汽和电，年耗19.88万吨标准煤。是重点用能单位。
	质量计量部、设备能源部、动力车间、
备料车间
	否

	15
	是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。
	4.3能源计量器具配备要求
	企业建立了能源计量管理制度，设备能源部负责全厂能源管理，企业编制了能源网络图， 进出用能单位应配 44台（件），实配 44台（件）；进出主要次级用能单位应配  235台（件），实配 232台（件）；进出主要用能设备（单元）应配   743台（件），实配718台（件）；配备率满足要求。
	质量计量部、设备能源部、动力车间、
备料车间
	否

	16
	用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求

企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？
	4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求

	企业进出用能单位配备的流量计、电度表等测量设备分别由燃气公司、石化公司、电力公司等负责。查进出次级用能单位编号为2017102992压力表于2021年8月13日检定，精度1.6级，查重点耗能设备上编号为HA060601366-03的电度表2021年12月5日检定，精度0.5级，满足要求。
	质量计量部、设备能源部、动力车间、
备料车间
	否

	17
	企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？
	5.4能源计量数据
	企业能源数据由自动检测系统实时检测，每月统计能源月报表，设备能源部每月平衡分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足GB17167要求
	质量计量部、设备能源部、动力车间、
备料车间
	否

	18
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书
是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？

	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。
	质量计量部、设备能源部、动力车间、
备料车间
	否


�








 1 / 7

