项目编号：0244-2019-2021

审核员现场审核记录

企业名称：江西铜业股份有限公司（银山矿）

审核员：                               审核日期：2022年1月5日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。 检化中心：查电子皮带秤测量过程中识别顾客要求并转化计量要求，所选量具精度级范围符合要求，溯源有效。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 企业组织机构没有变更，产品没有发生变化。 | 检化中心、选矿厂 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 检化中心：查有分解质量目标A类测量设备周期检定率100%，B类测量设备周期检定率95%，由检化中心统一统计考核。经统计，目标全部完成。 选矿厂质量目标制定不够全面，仅制定B类测量设备的送检率和测量设备的合格率2项，建议增加A类测量设备的目标值。 | 检化中心、选矿厂 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年12月16日开展了5个体系管理评审，会议由公司总经理张建华主持，由管理者代表周斌汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的1个方面的问题落实了整改部门。 | 检化中心、选矿厂 | 否 |
| 4 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查检化中心编号为B648369141的电子天平2021.9.16日江西省计量测试研究院校准；查检化中心出厂编号为01650214的接地电阻测试仪2021年6月15日江西省计量测试研究院校准；抽查检化中心编号为07BJ3C0171的COD测定仪2021.9.16日江西省计量测试研究院检定合格。现场标识、台账信息和证书一致。化验室有温湿度记录，环境条件满足要求。检化中心COD测定仪台账确认间隔2年，但检定日期2021.9.23，有效期2022.9.22 选矿厂：现场抽查编号E009018465 (0-1.6)MPa耐震压力表A类，德兴市市场监督检验检测中心检定，检定日期2021.10.13，有效期6个月与台账一致。选矿厂BL-4100F台称，B合格证，只有有效期2022.9.3，没有设备编号和计量确认人员签名 | 检化中心、选矿厂 | 否 |
| 5 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查检化中心编号为B648369141的电子天平2021.9.16日江西省计量测试研究院校准；查检化中心出厂编号为01650214的接地电阻测试仪2021年6月15日江西省计量测试研究院校准；抽查检化中心编号为07BJ3C0171的COD测定仪2021.9.16日江西省计量测试研究院检定合格。现场标识、台账信息和证书一致。化验室有温湿度记录，环境条件满足要求。 选矿厂：现场抽查编号E009018465 (0-1.6)MPa耐震压力表A类，德兴市市场监督检验检测中心检定，检定日期2021.10.13，有效期6个月与台账一致。 有计量确认记录。纳入测量设备台帐。 仪器设备计量确认过程记录：从计量要求、计量特性、最大允差、准确度等级进行验证，验证满足要求。确认间隔有效期12个月。 验证方法正确。 | 检化中心、选矿厂 | 否 |
| 6 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业没有新增关键测量过程，原测量过程有编制控制规范，查看了电子皮带秤测量过程控制规范，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，要加强测量过程有效性确认。 | 检化中心 | 否 |
| 7 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了电子皮带秤测量过程不确定度评定方法正确。 | 检化中心 | 否 |
| 8 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司2021年9月27日-29日组织了公司5个体系内审，内审组织井井有条、内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、不符合项整改记录规范，内审首次会由管理者代表周斌主持。测量管理体系开具了一个不符合项。 | 检化中心、选矿厂 | 否 |
| 9 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 测量设备是送外检定/校准，计量确认人员对外部检定/校准机构的资质和能力进行监视和核验。每次送检回单位后进行一次监视。 | 检化中心 | 否 |
| 10 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 2020年监督审核未开出不符合项，2021年内审开出：采矿厂2021年测量设备台账没有及时更新。不符合 GB/T 19022-2003 标准条款中 6.3.1 要求。制定了纠正措施，验证满足要求。不合格控制有效。2021年12月1日完成整改。 | 检化中心、选矿厂 | 否 |
| 11 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 2021年内审开出：采矿厂2021年测量设备台账没有及时更新。不符合 GB/T 19022-2003 标准条款中 6.3.1 要求。制定了纠正措施，验证满足要求。不合格控制的有效性。2021年12月1日完成整改。 | 检化中心、选矿厂 | 否 |
| 12 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 法定计量单位使用规范。 银山矿规定了55台件测量设备列入强制检定。 随机抽查6台件，溯源管理较好。 | 检化中心、选矿厂 | 否 |
| 13 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于： 用于企业形象广告宣传： 没有出现在论证范围以外的活动；在使用认证资格时，没有出现使认证机构和认证制度声誉受损，没有出现失去公众信任现象 | 检化中心 | 否 |