[image: image1.jpg]


   

       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0244-2019-2021
审核员现场审核记录

企业名称：江西铜业股份有限公司（贵溪冶炼厂）
审核员：[image: image2.png]


                审核日期： 2022年1月11日上午-2022年1月12日下午
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	中心化验室2021年对国药集团化学试剂有限公司等88家进行了合格供应商评价，对江西省记录测试研究院等6家进行了服务供应商评价。并建立合格供应商目录。

	中心化验室、安全环保部、新材料车间、一车间

	否


	2
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	查中心化验室编号为62047090030的离子计2021.4.15日江西省计量测试研究院校准；查中心化验室出厂编号为B545680938的电子天平2021年8月5日江西省计量测试研究院检定合格；抽查中心化验室编号为05000111的紫外可见光分光光度计2021.4.15日江西省计量测试研究院检定合格。现场标识、台账信息和证书一致。化验室有温湿度记录，环境条件满足要求。中心化验室测量设备台账中管理类别：A级、A、A类。
一车间：现场抽查2台二氧化硫检测仪，江西省计量测试研究院校准，校准日期2021.9.16与台账信息一致。测量设备使用环境条件满足要求。
新材料车间：现场抽查编号200316603氨气报警器，江西省计量测试研究院校准，校准日期2021.9.16与台账信息一致。测量设备使用环境条件满足要求。新材料车间测量设备台账6台A类报警器待检没有日期信息。新材料车间电子台秤检定证书中设备编号2018470001，精碲产品包装称检测记录设备编号Y18081306，设备状态标识A合格证编号没有填写。
建议：建议企业规范台账和标识管理，如有条件实施台账的信息化管理。
	中心化验室、安全环保部、新材料车间、  一车间
	否

	3
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？


	7.1.计量确认


	查中心化验室编号为62047090030的离子计2021.4.15日江西省计量测试研究院校准；查中心化验室出厂编号为B545680938的电子天平2021年8月5日江西省计量测试研究院检定合格；抽查中心化验室编号为05000111的紫外可见光分光光度计2021.4.15日江西省计量测试研究院检定合格。
抽查安全环保部编号为100813的粉尘采样器2021.1.5日江西省计量测试研究院检定合格。一车间：现场抽查2台二氧化硫检测仪，有计量确认记录。 新材料车间：现场抽查编号200316603氨气报警器有计量确认记录。

 仪器设备计量确认过程记录：从计量要求、计量特性、最大允差、准确度等级进行验证，验证满足要求。确认间隔有效期12个月。

验证方法正确。

	中心化验室、安全环保部、新材料车间、  一车间
	否

	4
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？
	7.2测量过程


	企业没有新增关键测量过程，原测量过程有编制控制规范，查看了铜精矿中铜量测量过程控制规范，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，要加强测量过程有效性确认。
查看2021.7.12铜精矿中化学成分分析Cu、S、Ag、Au参加北京中实国金能力验证，能力结果证书，评价结果满意。
	中心化验室、安全环保部、新材料车间、  一车间
	否

	5
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3测量不确定度
	抽查了铜精矿中铜量测量过程不确定度评定方法正确。
	中心化验室、安全环保部、新材料车间、  一车间
	否

	6
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	中心化验室部门采用《顾客满意度调查表》的方式进行顾客满意度调查，对顾客的意见和投诉部门能和质量管理部门沟通。2021年顾客满意度综合得分100分。一年来没有出现客服的投诉现象。
	中心化验室、安全环保部、新材料车间、  一车间
	否


 1 / 7

