项目编号：1379-2021

审核员现场审核记录

企业名称:浙江和达科技股份有限公司

审核员：                   审核日期：2022年1月9日 - 1月10日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 企业规定了品质管理部为计量职能部门，明确规定了最高管理者及管理者代表计量职能。询问品质管理部、软硬件研发部、生产部相关人员，基本清楚自己的工作职责。 | 品质管理部 软硬件研发部 生产部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 软硬件研发部已组织识别企业原材料进厂检验、生产工艺过程中质量控制，产品成品检验的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，无顾客投诉及纠纷。 | 品质管理部 软硬件研发部 生产部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 企业编制的HDKJ-CLCX -2021《测量管理体系质量手册》中制定了测量管理体系管理方针及5项质量目标，目标可测量。编制目标检查表，每年由品质管理部负责对质量目标定期检查和统计，考核均已达标。 | 品质管理部 软硬件研发部 生产部 | 否 |
| 4 | 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.2能力和培训 | 企业制定的HDKJ-CLCX -2021《测量管理体系质量手册》中规定测量管理职能分配表及各类计量人员在体系中的职责。抽查了编号为HDCL-JH-2102,2021年制定的《2021年培训计划表》，各部门已按计划组织、参加培训，有培训签到表、培训评价表，满足目标要求。 | 品质管理部 软硬件研发部 生产部 |  |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 企业编制的测量体系HDKJ-CLCX -2021《测量管理体系质量手册》和HDKJ-CLCX（01～20）-2021《测量管理体系程序文件》已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，文件有效、受控。抽查企业执行的产品标准及技术文件：SL180-2015《水文自动测报系统设备 遥测终端机》、Q/HD 01-2016《DataRTU 系列 遥测终端机》等，文件已受控，有受控标识，符合要求。 | 品质管理部 软硬件研发部 生产部 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制了HDKJ-CLCX08-2021《记录管理程序》，品质管理部为测量管理体系运行记录控制的归口管理部门，各使用部门负责记录的填写和保管。 查：原材料进货检验记录 名称：外罩，型号：LD18 YFB-190115-010，数量2000只，送检入库单号：HD021/11/2939-A02，检验项目有尺寸检查、深度试装、螺纹止通等；检验日期2021.11.25,检验员为刁成乾，结论：合格。 查：水表检定记录 名称：水表，产品型号：DN15，5Mpa，物料编号：福泉供水，检验依据：JJG162-2019，检验项目有示值误差、机电转换、耐压试验1.6MPa、外观等，检验日期2021.12.1，检验员为胡蓝；结论：合格。 查：成品最终检验记录单 名称：遥测终端机，产品型号：H86Q-市电，物料编号：C-HD021092911156，检验依据：Q/HD 01—2016，检验项目有冷态测试、电压测试、功耗测试、外观测试等，检验日期2021.9.22，检验员为姚琪；结论：合格。 查：第三方检测报告 报告编号No：SRTC2017-2006(A) -0245；产品名称：GSM数据终端；检验单位：国家无线电监测中心，规格型号：H86，样品数量1个，检测依据YD/T 1214-2006，检验检测日期2017.11.9,检验检测结果均合格。 | 品质管理部 软硬件研发部 生产部 | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 企业编制了HDKJ-CLCX13-2021《计量确认管理程序》、HDKJ-CLCX17-2021《溯源性管理程序》、HDKJ-CLCX14-2021《计量确认间隔管理程序》，程序中规定品质管理部为测量设备计量确认标识的归口管理；规定了计量确认标识的种类、形式、使用和损坏后的处理等。 企业对测量设备的配置进行策划、配置、申请、采购、验收、检定（或校准）、领用、使用、维护、封存、降级、禁用、报废等过程；企业建立了测量设备管理台账，共有37台套测量设备，内容包含测量设备编号、名称、规格型号、制造厂、测量范围、准确度等级、计量确认间隔、有效日期等。 查品质管理部试验室编号为NO.PGB027压力表（量程0-4MPa），未列入测量设备台帐管理，无检定证书或校准证书。 查编号为NO.PGB027温度计（量程0-50℃）无计量确认标识。 测量设备溯源详见《测量设备溯源抽查表》。 查水表检定试验室，要求温度10℃~30℃，湿度不大于93%。现场符合使用环境要求。 | 品质管理部 软硬件研发部 生产部 | 是 01 03 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | - 企业编制了HDKJ-CLCX07-2021《软件管理程序》，品质管理部负责对测量软件进行识别，并对各部门软件管理的情况实施监督检查。查企业提供的《软件测试工具清单》，共有测量软件5套，均按程序文件要求进行了确认。 - 抽查Fiddler测量软件确认过程验证记录表，测量软件编号：NO.ST001，确认时间2021年7月6日，确认结果：符合要求。 | 品质管理部 软硬件研发部 | 否 |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 企业编制的HDKJ-CLCX13-2021《计量确认管理程序》、HDKJ-CLCX17-2021《溯源性管理程序》，规定了品质管理部负责测量设备计量确认的实施，编制了《测量设备计量确认明细表》，负责测量设备在有效期内的核查和比对实施。企业对测量设备进行了校准、验证，并实施计量确认。测量设备满足预期使用要求。 抽查编号：15151053精密数字压力表CWY 100测量设备计量确认验证记录表，验证时间2021年11月2日，验证结果：符合要求。验证人：倪春燕。 企业编制的HDKJ-CLCX14-2021《计量确认间隔管理程序》中规定了品质管理部对测量设备的计量确认间隔，以及需要进行计量确认间隔调整的测量设备的管理。 企业编制了HDKJ-CLCX13-2021《计量确认管理程序》，规定了测量设备需对调整部位由专人在计量确认完成时进行标识或封印，在计量设备点检时应对调整部位进行检查，确认调整部位是否保持原样。如发现调整部位发生变化，应将该设备按不合格测量设备进行处置，并重新进行重新计量确认。 目前企业没有需要封印的测量设备。 | 品质管理部 | 否 |
| 10 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制了HDKJ-CLCX15-2021《测量过程设计和实现管理程序》中规定了软硬件研发部负责选择、设计和确定需要实施联系控制的关键测量过程；品质管理部确定测量过程中测量设备的管理和关键测量过程的方法、实施，以及数据统计的分析。对测量过程的策划、设计、实现，监视、失控原因分析、纠正和预防措施做了规定。使用经计量确认合格的测量设备、有效的测量程序、使用具备能力的人员等。 共识别出测量过程24个，重要和关键测量过程有13个。 企业标准Q/HD 01-2016《DataRTU 系列 遥测终端机》规定绝缘电阻测试为遥测终端机的出厂试验项目，但查测量过程及控制一览表中缺少该检测项目；查生产任务单号：C-HD021092911156，产品名称：H86Q-市电遥测终端机出厂检验报告，无该试验项目。 抽查一个高控测量过程---水表示值误差检定，规定了测量人员、测量方法、测量设备的控制要求，满足测量要求。 企业编制了HDKJ-CLCX18-2021《测量管理体系审核和监视管理程序》，规定了管理者代表组织内部审核；品质管理部负责关键测量过程和计量确认过程的监视。抽查水表示值误差检定。详见附件：水表示值误差检定过程监视记录及控制图。 | 品质管理部 软硬件研发部 生产部 | 是 02 |
| 11 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编制的HDKJ-CLCX16-2021《测量不确定度管理程序》中规定了测量不确定度的管理控制要求。抽查了水表示值误差检定测量不确定度评定报告，见附件。 | 品质管理部 软硬件研发部 | 否 |
| 12 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业的不合格测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中发现的不符合项能查找原因，列出不符合项及纠正措施整改单，按期整改关闭。 企业对不合格测量过程及不合格测量设备的控制已在HDKJ-CLCX19-2021《不合格控制程序》里做了明确规定，目前暂无出现不合格测量过程、不合格测量设备，满足要求。企业内审中开出1份不符合报告，均已按文件要求进行了整改已关闭。 | 品质管理部 软硬件研发部 生产部 | 否 |
| 13 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业编制的HDKJ-CLCX20-2021《纠正和预防措施管理程序》中规定了纠正措施和预防措施控制管理要求，内审中的不符合项的纠正措施已落实，满足标准要求。2021年度内审共开出1份不符合报告，均已按程序文件要求进行了整改封闭。 | 品质管理部 软硬件研发部 生产部 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位能规范使用法定计量单位，基本满足要求。 查企业无强制检定计量器具。 查企业无定量包装产品。 无计量器具生产许可。 | 品质管理部 软硬件研发部 生产部 | 否 |