编号：0007-2018-2022

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：盘锦辽油晨宇集团有限公司钻采设备分公司

审核员：

审核日期： 2022年01月06日上午至2022年01月06日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业（1-2）台测量设备是否有计量确认状态标识？抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？ 测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 企业共150台测量设备纳入到测量管理体系管理。 查型号规格为（0～60）MPa，编号64591512731的压力表的检定证书，检定机构为“辽宁省计量科学研究院”，证书编号：22012210321，检定日期：2021年1月4日。粘贴了计量确认状态标识，证书信息与台账信息一致。量值已溯源到SI单位。 查规格型号为WGN，编号142410的螺距量规，检定日期为2021年9月7日,检定证书编号为LD2021-6309，设备处于有效检定状态。符合要求。 企业程序文件规定了对环境的控制要求。 | 质管部 生产部 | 否 |
| 2 | 企业是否对新增供方进行资质、授权范围和评价，对供方是否有持续监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业无新增测量设备、检定校准服务、原材料供方。 1）查检定校准服务方的《合格供方调查、评价表》”，未能对校准服务方：“辽宁省计量科学研究院”提供持续评审的记录，不符合要求。 2）查测量设备的《合格供方调查、评价表》，对超声波探伤仪的供方“北京时代之峰有限公司”等共7家合格供应商提供的产品质量及服务等进行了持续评价和监视，符合要求。 3）查生产物资的《合格供方调查、评价表》，对无缝钢管的合格供应商“山东宝世达石油装备制造有限公司”等共10家合格供应商进行了评价。 | 综合办公室 质管部 | 次要不符合01 |
| 3 | 抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 | 抽查关键测量过程“KY65-21井口密封试验”测量过程的“计量要求导出和计量验证记录表”，测量要求识别正确；所配备的测量设备为规格型号为（0～60）MPa压力表，证书编号为22012210321，检定日期为2021年1月4日；查“计量确认过程验证记录表”，验证方法正确，测量设备的配备合理，符合要求。 企业对验证不合格的测量设备做出了停用并维修后再检定/校准、或做报废处理的规定。 | 质管部 生产部 | 否 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业共识别了24个测量过程，2021年度无新增关键测量过程。抽查原有关键测量过程“KY65-21井口密封试验”测量过程，按照规范的规定对测量过程进行了控制及有效性确认。 | 质管部 生产部 | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编制了CYZC-2017-17《不确定度评定控制程序》，满足标准要求。抽查《KY65-21井口密封试验测量过程不确定度评定报告》，评定方法符合要求，见附1《KY65-21井口密封试验测量过程不确定度评定报告》。 | 质管部 | 否 |
| 6 | 企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ | 7.3.2溯源性 | 企业的测量设备委外送检到辽宁省计量科学院机构：“辽宁省计量科学研究院”，授权证书号为（国）法计（2017）01038，机构注册号CNAS L0954,“中国石油天然气集团公司管材研究所石油管检测实验室”，机构注册号CNAS L1555其营业执照有效，符合要求。 查设备编号为HXLL-024，型号规格为（0-300）mm的游标卡尺，校准日期为2021年1月8日，检定机构为“辽宁省计量科学研究院”，设备处于有效校准状态，溯源符合要求。 | 质管部 | 否 |
| 7 | 就顾客的计量要求是否 已满足来监视有关顾客 满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 查2021年度的《顾客满意度调查表》，内、外部顾客满意度调查结果分别为98.0%和96.0%，符合企业的要求。 | 营销部 质管部 | 否 |
| 8 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对已确认的测量过程按照计划频次实施持续监视。 抽查关键测量过程“KY65-21井口密封试验测量过程”的《测量过程监视记录及控制图》，图中显示已对该测量过程进行了持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附2《测量过程监视记录及控制图》。 | 质管部 生产部 | 否 |
| 9 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查《成品检验报告》等文件、报表等资料中计量单位的使用，符合法定计量单位使用要求。 企业无强制检定测量设备。 | 质管部 生产部 | 否 |
| 10 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | 能源管理 | 公司主要耗能品种为水和电。配备了2.0级的三相三线电能表1只，2.5级水表1只，满足GB17167标准4.3.8表4的要求。 查企业2021年1月至2021年12月用水768吨，用电165312度；共消耗20.4吨标煤。公司不是重点用能单位。 | 生产部 | 否 |