编号：1380-2021

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 广州市佳福斯阀门制造有限公司泉州分公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 生产部 | 里氏硬度计 | 21k047051 | SW6210 | ±12HLD | 标准里氏硬度块：均匀度：2.4% | 广东省科学研究院电子电器研究所 | 2021.12.07 | √ |
| 生产部 | 测厚仪 | 2640174 | GM100 | ±（1%H+0.1）mm | 超声波标准厚度试块±（0.01-0.05）㎜ | 广东省科学研究院电子电器研究所 | 2021.12.07 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | 3960 | (0-150)mm | ±0.03mm | 量块4等 | 广东省科学研究院电子电器研究所 | 2021.12.07 | √ |
| 质量部 | 数显拉力试验机 | A-40 | ASR-1001A | ±2% | 标准测力仪±0.5% | 深圳市广恒计量检测技术有限公司 | 2021.12.23 | √ |
| 生产部 | 抗震压力表 | 1887782 | 0-40MPa | 1.6级 | 二等活塞式压力计精密压力表0.4级 | 深圳市广恒计量检测技术有限公司 | 2021.12.23 | √ |
| 生产部 | 接地电阻测试仪 | A-44 | RK2678XM | ±5% | 接地电阻仪检定装置MPE=±0.5% | 深圳市广恒计量检测技术有限公司 | 2021.12.23 | √ |
| 质量部 | 恒温干燥箱 | A-46 | 101-3B | ±2℃ | 数据采集器MPE=±0.1% | 深圳市广恒计量检测技术有限公司 | 2021.12.23 | √ |
| 审核综合意見：公司已制定了《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《量值溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质量部负责溯源。测量设备全部委托广东省科学研究院电子电器研究所、深圳市广恒计量检测技术有限公司进行校准，校准证书由质量部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |
| 审核日期：2022年01月11日~ 2022年01月12日上午。审核员签字： 说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\0f58b70015cdcf0a1991cab9d5c48dc.png 部门代表签字： |