[image: image1.png]


   

      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0007-2022
审核员现场审核记录

企业名称: 福建德傲表计有限公司
审核员： [image: image2.png]


                     审核日期： 2022年01月12下午日-13日
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 

计量职能
	公司的计量职能机构是品管部。已在公司体系文件中明确规定了总经理的6项计量职能，管理者代表的7项计量职能，主要职能部门--品管部的12项计量职能。

询问生产部（生产车间）、品管部、采购部、销售部等相关人员基本清楚本部门计量职能，生产过程检验、产品出厂检验人员基本清楚自己的工作职责。
	品管部
采购部
销售部
生产部 （技术组、仓库、生产车间）
	否

	2
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2

顾客为关注焦点
	企业测量管理体系满足顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证，并转化为满足顾客的计量要求。企业对涉及到国家标准有要求的不同测量过程、不同测量参数的测量要求基本进行了测量，共识别了9个测量过程。
部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面无顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	品管部
生产部 （技术组、仓库、生产车间）
	否

	3
	所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查

	5.3

质量目标
	公司建立《测量目标管理程序》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标七项一致。企业计量目标已分解到各职能部门，有具体指标可测量。

查：QC-6.2-02质量目标分解及考核一览表，均满足要求。
	品管部
采购部

销售部
生产部 （技术组、仓库、生产车间）
	否

	4
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1

程序
	企业编制的21个程序文件，详细齐全，且经批准确认，有效受控。

查企业《外来文件清单》，抽查产品执行标准CJ/T224-2012《电子远传水表》、JJG 162-2019《冷水水表检定规程》等，现行有效、受控。 
	品管部
生产部 （技术组、仓库、生产车间）
	否

	5
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2

软件
	企业建立了DA/MP-06-2021《测量软件管理程序》。要求品管部负责对软件进行识别，对软件管理的情况实施监督检查，负责软件方维护、测试、确认等技术工作，测量软件的使用部门负责正确使用和保护软件的完整性和有效性。

企业现有测量软件1个，为水表试验装置系统软件。
	品管部
生产部 （技术组、仓库、生产车间）
	否

	6
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.3

记录
	企业编制了DA/MP-07-2021《测量记录管理程序》。记录保存期限3年。

查1：进货检验报告，零件名称为表罩，供货商为宁波程邦金属制品有限公司，检测项目包括：螺纹、内径、高度、外径、重量、外观，检验员：苏飞胜，检验日期：2021年5月28日。
查2：生产过程记录表，部件名称为冷水水表，产品型号LXS-15,序号2111030121，测得数据为Q3为 -0.73%，Q2为 -0.38%，Q1为 -1.74%，全部合格，检验员：洪春盛，日期：2021年11月11日。
查：第三方检测报告

样品名称：水表，检验项目为卫生安全性试验，其中的测定项目均合格。报告编号：闽夏环测（2020）第06427号，检测单位：厦门市夏环环境监测服务有限公司，日期：2020年7月30日。
	品管部
生产部 （技术组、仓库、生产车间）
	否

	7
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备的溯源方式？

测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4

标识

6.3.1

测量设备

6.3.2

环境


	公司编制的DA/MP-09-2021《测量设备管理程序》中规定了对测量设备的管理过程控制要求，企业规定了外购件进厂检验、生产过程质量控制和成品出厂检验中的测量设备列入体系管理，品管部负责测量设备全过程管理。

查《测量设备管理台账》共20台测量设备，进行A、B分类管理。企业编制了《量值溯源管理程序》进行溯源。

抽查：生产部在用的水表检验装置，规格型号为SYSZ25，编号为SY2020626，校准日期2021年09月03日，证书编号：21T1-14357，校准单位：福建省计量科学研究院，有计量确认合格标识。
抽查：生产部在用的压力传感器，规格型号为SUP-P300 2.5MPa，编号为P1120C434，校准日期2021年07月19日，证书编号：21T1-14357，校准单位：泉州市计量所，有计量确认合格标识。
抽查：品管部在用的温度传感器，规格型号为Pt100，编号为159991 45 0013，校准日期2021年09月09日，证书编号：GH2112230060，校准单位：大连计量检验检测研究院有限公司。有计量确认合格标识。
抽查：生产部在用的电子数显卡尺，规格型号为（0-150）mm，编号为K20B251952，校准日期2021年11月23日，证书编号：GH2112230060，校准单位：安正计量检测有限公司。有计量确认合格标识。

详见《测量设备溯源抽查表》。

该企业的测量设备的使用环境满足要求。
查：生产部（车间），根据JJG 162-2019《冷水水表检定规程》规定，检定水表的环境温度为（10~30）℃,生产部（生产车间）未按规定配备温湿度计，不符合GB/T 19022-2003标准中6.3.2条款的要求。
	品管部
生产部 （技术组、仓库、生产车间）
	次要
不符合项
01


	8
	公司是否建立外部供方管理文件？ 

是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？


	6.4外部

供方
	公司建立了GT/MP-11-2021《外部供方管理控制程序》文件。

采购部负责建立和评价测量设备合格供方名录。品管部协助采购部负责对提供服务外部供方进行了选择、有确认评价表。公司建立了检测设备及服务方的合格供方名录，共6家。测量设备送检至4家具有相应资质的检定/校准机构，分别为福建省计量科学研究院、泉州市计量所、大连计量检验检测研究院有限公司、安正计量检测有限公司校准进行检定/校准。
	品管部
采购部
	否

	9
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.1

计量确认


	企业编制了DA/MP-12-2021《计量确认管理程序》、DA/MP-09-2021《测量设备管理程序》来进行检测能力分析，  对测量设备确认进行验证，提供了《测量设备计量确认明细表》和检定/校准证书。

企业的测量过程有：DN15冷水水表的常用流量示值误差检定过程、DN15接管螺纹测量过程等。配备的测量设备已校准，有计量确认合格标识；并进行了计量验证，不确定度评价，计量验证满足要求，验证方法正确。
	品管部
生产部 （技术组、仓库、生产车间）
	否

	10
	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？
	7.2

测量过程

8.2.4

测量管理体系的监视


	企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程管理程序》进行汇总，信息量全，企业识别了9项测量过程，分为重要测量过程和一般测量过程，其中6个重要测量过程。

企业编制了《内部审核管理程序》控制规范，对测量管理体系现状和适应性实施有计划的内部审核，确保体系持续有效运行。
	品管部
生产部 （技术组、仓库、生产车间）
	否

	11
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	公司建立了《测量不确定度管理程序》文件，满足标准要求。

重点抽查了DN15冷水水表的常用流量示值误差检定过程的不确定度评定，方法正确，满足要求。见附件《测量不确定度评定报告》。
	品管部
生产部 （技术组、仓库、生产车间）
	否

	12
	公司是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
	7.3.2溯源性
	该单位未建立最高计量标准开展检定和校准，公司所有测量设备均送至有资质的福建省计量科学研究院、泉州市计量所、大连计量检验检测研究院有限公司、安正计量检测有限公司进行检定/校准。详见《测量设备量值溯源抽查表》。
	品管部
生产部 （技术组、仓库、生产车间）
	否



	13
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2

顾客满意
	企业编制了DA/MP-16-2021《测量满意度管理程序》，通过对顾客满意度信息的收集、分析，评价测量管理体系的有效性，达到持续改进的目的。
查：编号QR-9.1.2-01 的顾客满意度/意见调查征询表，顾客为贵州福一阀门管材有限公司，调查时间为2021年11月25日。顾客意见处置：满意，各项指标满意率均在95分。

查：编号QR-9.1.2-02顾客满意率统计表，顾客意见/投诉情况及分析反馈情况（附：调查表）：满意度平均97%，满足要求。
	采购部

销售部
品管部
	否

	14
	审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？
	8.3

不合格控制
	企业编制了《不合格控制管理程序》对测量管理体系内的不合格进行识别和控制，防止非预期使用和交付，确保测量过程和测量设备的符合规定要求。

目前没有发现不合格测量体系、不合格测量设备、不合格测量过程。满足要求。
	品管部
生产部 （技术组、仓库、生产车间）
	否

	15
	部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？
	8.4

改进
	企业编制《持续改进管理程序》，采取有效的纠正措施和预防措施，防止不合格再次发生或避免不合格发生，满足客户需求和期望。
	品管部
生产部 （技术组、仓库、生产车间）
	否

	16
	计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等
	计量法制要求
	检查相关部门的质量记录及统计报表，基本能使用法定计量单位。
公司测量设备共20台，均纳入到测量管理体系管理范畴；公司有2台强制检定的水表检验装置；测量设备按周期送检计划进行检定/校准，列入计量管理工作。

 抽查:测量设备台帐，填写规范，无遗漏，能够使用法定计量单位，量值溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。企业无定量包装产品。
	品管部
生产部 （技术组、仓库、生产车间）
	否

	17
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 检测机构能源管理情况。
	GB17167-2006
	企业主要耗能为电，每个月电耗由供电部门提供的数据，水来源是自己的井水。自2021年01月至2021年12月，耗能折合0.72吨标煤，不是重点耗能企业。
	行政部
	否

	18
	安全环保管理情况是否达标？
	安全
环保
管理
	查：企业在用的起重机械均小于3t,不需要年审。
企业的生产过程为外购件的组装、测试，生产过程中不产生三废。
	行政部
	否


 1 / 8

