**测量设备溯源抽查表**

编号：0014-2018-2022

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 江苏林洋能源股份有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 计划采购 | 可燃气体测报仪 | 3369 | GTQ-SF6100A | / | 空气中异丁烷气体标准物质Urel=1.5% k=2 | 江苏省计量科学研究院 | 2022-01-10 | √ |
| 质量部 | 耐压测试仪 | PA001676 | TOS5101 | 5级 | 耐电压测试仪检定装置MPE:±0.5% | 南通市计量检定测试所 | 2021-06-18 | √ |
| 质量部 | 温度测试仪 | A87044 | 1502A | ±1℃ | 铂电阻温度计2等 | 中国赛宝实验室计量检测中心 | 2021-03-04 | √ |
| 设备部 | 防静电电阻测量套件 | 60282 | PC27-7H | ±5% | 多功能校准器DCV:1.2×10-5 | 中国赛宝实验室计量检测中心 | 2021-10-29 | √ |
| 质量部 | 三相标准功率电能表 | 050024008 | COM3003 | 0.01级 | 三相标准功率电能表COM3000U=0.006% k=2 | 中国计量科学研究院 | 2021-04-23 | √ |
| 质量部 | 推拉力计 | 360222066 | HF-200 | ±3% | 砝码M1等级 | 中国赛宝实验室计量检测中心 | 2021-09-27 | √ |
| 质量部 | 电子天平 | 07160172 | BS-30KA | Ⅲ级 | 砝码M1等级 | 南通华测检测技术服务有限公司 | 2020-03-16 | √ |
| 质量部 | 游标卡尺 | 880378 | (0-200)/0.02mm | ±0.02mm | 量块5等 | 南通华测检测技术服务有限公司 | 2021-03-11 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司建立二个最高计量标准，测量设备由质量部负责溯源。公司测量设备除自校外全部委托江苏省计量科学研究院、中国赛宝实验室计量检测中心、南通市计量检定测试所、中国计量科学研究院、南通华测检测技术服务有限公司检定/校准，校准/检定证书由质量部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |
| 审核日期：2022年01月14日微信图片_20211218135005审核员签字： 部门代表签字：  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。