- 概述

检定装置用于交流电能表的检定，是向被检电能表提供电能并能测量此电能的器具的组合。通常，装置由电能输出电路、标准电能表、监视仪表，以及误差板等辅助测量电路组成。检定装置的综合误差主要来自于标准电能表误差，其次是输出电路误差及辅助电路的显示误差。

- 测量方法

经中国计量科学研究院校准的三相标准功率电能表(以下简称RMM3000)作为公司参考标准，检定装置将电流、电压、相位等参数同时送给检定装置上配套使用的标准表及RMM3000，由它们分别计算出电能，然后将标准表的电能与RMM3000进行比较得出装置的综合误差。校准时参照JJG597-2005《交流电能表检定装置检定规程》。

- 数学模型

测量检定装置采用的方法是比较法，其测量结果用相对误差γ表示：

γ=EX−ENEN×100%

式中：γ-检定装置的综合误差

EX-检定装置的电能测量值

EN- RMM3000电能测量值

测量结果的相对误差的不确定度主要和下列几个方面的因素有关：

⑴检定装置的电能表示值(来自EX，A类不确定度)

⑵RMM3000的溯源不确定度(来自EN，B类不确定度)

⑶RMM3000的年稳定度(来自EN，B类不确定度)

⑷RMM3000电能示值(来自EN，B类不确定度)

⑸PTC-8125D电能示值(来自EN，B类不确定度)

影响测量结果的不确定度因素很多，如温湿度影响其测量值等，一般公司检定装置使用环境条件温湿度控制在标准要求的范围内，可以不考虑其影响量，所以需要分析的主要为以上的影响量。

4   标准不确定度评定

- 由测量重复性和再现性引起的不确定度分量u（E1）

以检定PTC-8125D型单相电能表检定装置，准确度等级0.1级为例，对220V 5A（COSф=1.0）在重复性条件下，进行10次测量，所得数据如下表：

| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相对误差(%) | 0.0198 | 0.0187 | 0.0185 | 0.0177 | 0.0165 | 0.0160 | 0.0188 | 0.0190 | 0.0186 | 0.0180 |

S=i=1n(Xi−X)2n−1=0.0012%

由此得出平均值的标准不确定度为：uA=sm=0.00122=0.00085%

2.  不确定度的B类评定

用ub表示：ub2=u12+u22+u32

⑴u1表示RMM3000溯源的不确定度分量

采用中国计量科学研究院的证书提供：0.008%(k=3)

u1，=0.008%/3=0.0027%

⑵u2表示RMM3000的稳定性引起的不确定度分量

RMM3000稳定性经考核，误差都在0.02%以内，属正态分布：

u2=0.02%3=0.0067%（k=3）

⑶u3表示RMM3000电能示值引起的不确定度分量

RMM3000最大允许误差为±0.02%，属均匀分布：

u3=0.02%3=0.0115%(k=3)

⑷u4表示PTC-8125D电能示值引起的不确定度分量

u4=0.1%3=0.0577%(k=3)

在平时工作中可将当年B类不确定度以下数据直接引用：

ub=u12+u22+u32+u42=0.00272+0.01152+0.00672+0.05772=0.0593%

取包含因子k=2，则B类扩展不确定度为0.1186%。每年B类数据由于年稳定性等原因需及时进行更改，平时工作中，可将本周期内评得的B类不确定度直接拿来应用。

c、不确定度的合成

| 标准不确定度类别 | 标准不确定度分量 | 不确定度 来源 | 不确定度 分布 | 不确定度 数值 | 标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | u1 | 上级单位 | 正态 | 0.008%/3 | 0.0027% |
| B | u2 | RMM3000年稳定性 | 正态 | 0.02%/3 | 0.0067% |
| B | u3 | 标准表电能示值 | 均匀 | 0.02%/3 | 0.0115% |
| B | u4 | 检定装置电能示值 | 均匀 | 0.1%/3 | 0.0577% |
| A | uA | 实验标准偏差 | 正态 | 0.0012%/2 | 0.00085% |

上述4个不确定度分量互不相关，合成标准不确定度为：

uc=u12+u22+u32+u42+uA2

=0.00272+0.01152+0.00672+0.05772+0.000852

=0.0593%

取k=2，则在220V 5A（cosφ=1.0）其误差的扩展不确定度U=2uc=0.1186%。

对于其他测量点的测量结果不确定度评定均可按上述方法分析评定。一般由于检定装置的测量点很多，可仅对典型点作分析即可。

评定：