高度控制测量过程有效性确认记录                                      
	测量过程编号
	BS2021
	测量过程名称
	磁力式布氏硬度计测量
	测量过程规范编号
	CL-LB2021

	所在部门
	工程中心
	测量项目
	布氏硬度
	控制程度
	高度控制

	测量过程要素概述：
测量设备：磁力式布氏硬度计 
测量方法：用磁力式布氏硬度计测量工件布氏硬度，测定3次，取平均值；
环境条件：常温。 
测量软件：无
操作者技能：量具操作人员，经培训合格。
其他影响量：无 
                                                                                                                                

	有效性确认记录:
用比对法对标准布氏硬度块(254HBW2.5/187.5)测量过程进行有效性确认：
标准：标准布氏硬度块y1=254HBW
    2021年3月24日进行复现性检测，对标准布氏硬度块测量3次，测量平均值y2=257HBW
公司磁力式布氏硬度计的最大允许误差为±5.08HBW。

∣y1-y2∣=3≤MPEV=5.08HBW
此测量过程有效。  

[image: image1.png]



确认人员：                                        日期：2021.3.24

	变更记录:


	日  期
	变   更   内   容
	批准人

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


