**测量设备溯源抽查表**

编号：0181-2020-2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江西省润华教育装备集团有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备  名称 | 测量设备  编号 | 型号规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/  校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 科研部 | 木材水分  测量仪 | H20145035 | GM630 | ±1.0% | 电子天平  Ⅰ级 | 深圳中恒检测  技术有限公司 | 2022.01.06 | √ |
| 科研部 | 数显  推拉力计 | 391208119 | SF-500 | ±1.0% | 标准测力仪  0.3级 | 深圳中恒检测  技术有限公司 | 2022.01.06 | √ |
| 生产部 | 半径规 | RG-001 | R（7.5-15）mm | ±35μm | 影像测量仪  MPE: ±3μm | 深圳中恒检测  技术有限公司 | 2022.01.06 | √ |
| 生产部 | 外径千分尺 | Q13090193 | (0-25)mm | ±4μm | 量块  4等 | 深圳中恒检测  技术有限公司 | 2022.01.06 | √ |
| 科研部 | 锐利边缘测试仪 | 2022011053 | SET-50 | 0.5N | 标准测力仪  0.3级 | 深圳中恒检测  技术有限公司 | 2022.01.06 | √ |
| 生产部 | 钢直尺 | GZC01 | (0-500)mm | ±0.15 mm | 标准金属线纹尺  三等 | 深圳中恒检测  技术有限公司 | 2022.01.06 | √ |
| 生产部 | 电子台秤 | 839153 | TCL-300 | Ⅲ级 | 砝码组  M1级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2022.01.08 | √ |
| 审核综合意見：  公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《量值溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由科研部负责溯源、均送至具备相应资质的深圳中恒检测技术有限公司、深圳华科计量检测技术有限公司进行校准；校准/检定证书由科研部保存，抽查7份测量设备校准证书，校准证书均在有效期内。量值溯源符合标准要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2022年01月15日  审核员签字： 说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\0f58b70015cdcf0a1991cab9d5c48dc.png 部门代表签字： | | | | | | | | |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。