受理编号：0016-2022

**计量要求导出和计量验证记录表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程名称 | | Y341-110封隔器总装水压密封试验 | | | 被测参数要求(含公差) | (20+2)MPa | | |
| 被测参数要求识别依据文件 | | | | | SY/T5106-2019和SPZC/CL-01Y341-110封隔器总装水压密封试验测量过程控制规范 | | | |
| 计量要求导出方法（可另附）  1.最大允许误差：测量参数公差范围T：2MPa  △允≤T×1/3=2MPa\*1/3≈0.67MPa（1/3原则）；  2. 测量范围：被测参数要求（含公差）(20+2)MPa，则根据测量范围导出原则，应为（0-33）MPa，测量设备测量范围选取(0～40)MPa 压力表。 | | | | | | | | |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 | | 型号规格 | 主要计量特性  (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) | | | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
| 压力表  182533 | | (0～40)MPa | ±0. 64MPa | | | ZD202112132238 | 2021.12.13 |
|  | |  |  | | |  |  |
|  | |  |  | | |  |  |
| 计量验证记录  1、测量范围：测量过程实际配备的测量设备的测量范围(0～40)MPa＞导出计量要求的测量范围(0-33)MPa。  2、测量过程实际配备的测量设备检定/校准后的最大允差：40MPa×(±1.6%)=±0. 64MPa＜导出计量要求的最大允差0.67MPa；  验证结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项）  验证人员签字： d38a6fcfb65918823d478ebb2cf21f4 验证日期： 2021年12月30日 | | | | | | | | |
| 审核记录：   1. 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； 2. 计量要求导出方法正确； 3. 测量设备的配备满足计量要求； 4. 测量设备检定/校准； 5. 测量设备验证正确。   审核员签名：**114e4949f7b34d7a9d72d75eb5da6f1**  企业代表签字： d38a6fcfb65918823d478ebb2cf21f4 审核日期：2022年1月9日 | | | | | | | | |