项目编号：0015-2022

审核员现场审核记录

企业名称:上海为源物联科技有限公司

审核员：李学弘                                          审核日期：2022.1.10-11

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问研发部、生技部、销售部相关人员基本清楚本部门计量职能，原材料检验、生产过程检验、产品出厂检验人员基本清楚自己的工作职责。 | 研发部 生技部 销售部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 研发部已组织各部门识别了企业原材料进厂检验、生产过程、产品出厂检验的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面目前未见顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 研发部 生技部 销售部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 查《测量管理手册》中企业总的计量工作质量目标5项，计量工作质量目标分解至各个部门，由综合办公室统计，查研发部、生技部、销售部，有完成情况表,每月均能达标。 | 研发部 生技部 销售部 | 否 |
| 4 | 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.2能力和培训 | 查部门培训计划、考核评价记录 抽查部分测量人员（原材料检验人员、产品出厂检验等测量人员）的资质，均满足要求 | 研发部 生技部 销售部 | 否 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查：检验记录及工序文件计量单位使用正确。 查、GB/T 778.1-2018《饮用冷水水表和热水水表 第1 部分：计量要求和技术要求》、GB/T778 《饮用冷水水表和热水水表》、JJG162-2019《冷水水表》均为现行有效版本且受控，符合要求。 | 研发部 生技部 销售部 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制了《测量管理体系记录控制程序》 查：原材料进货检验记录,有检验标准、实测数据、检验结论、合格数等，并检查了企业配件检验员的工号及名单规定，检验依据：GB/T 778.1-2018《饮用冷水水表和热水水表 第1 部分：计量要求和技术要求》等，检查了供方检验报告：批次产品抽样检验报告，有产品追溯要求的由生技部统一保存，无产品追溯要求的，保存期为一年。记录清楚无涂改。 查：生技部过程检验记录，记录信息量齐全，有标准示值、实际误差、检测结果。 | 研发部 生技部 销售部 | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境7.3.2 溯源性 | 查《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理。台账包括监视设备标准物质。企业采用软件对测量设备进行管理。 公司未建立最高标准器，所有测量设备均送至江苏华质检测技术有限公司检定/校准，抽查7份测量设备，量值溯源满足要求。 查编号为1024353的压力表，经2021.10.8校准；查出厂编号为601217的深度游标卡尺，经2021.10.8校准；编号：217612电子天平经2021.10.8校准；标识、台账信息和证书一致。出厂产品的检验室配备空调，有温湿度计等对环境进行监视，抽12月环境监视记录，环境条件满足要求。 祥见《测量设备溯源抽查表》 | 研发部 生技部 销售部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了《测量软件管理控制程序》。 已对测量软件进行了识别并建立了台账，查企业提供了水表耐压强度试验等软件验证和确认记录。 | 研发部 生技部 销售部 | 否 |
| 9 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了的《外部供方控制管理程序》文件。研发部建立和评价测量设备合格供方名录。提供了《合格供应商名录》，研发部对其资质、授权范围等进行了确认。 查研发部，计量检测合格供方目录和能力评价记录，未收集江苏华测检测技术服务有限公司的能力证明材料，不符合GB/T19022-2003标准6.4条款； | 研发部 生技部 销售部 | 01 |
| 10 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 企业建立了《测量设备计量确认一览表》查《测量设备计量确认一览表》来进行检测能力分析，对测量设备确认进行验证，提供了测量设备计量确认记录。 关键测量过程导出计量要求并进行了验证。查：水表耐压强度试验测量过程导出计量要求正确，测量设备验证方法正确。详见计量要求导出和计量验证记录表。 在生技部检查时发现，使用的编号为17083的真空表的校准结果没有进行确认，不符合GB/T19022-2003 标准7.1.1条款。 | 研发部 生技部 销售部 | 02 |
| 11 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业按照《测量过程设计和实现控制程序》对测量过程进行管理，并对产品生产过程中的测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行统计，按产品类别进行管理，查企业共识别测量过程有8个，其中重要测量过程1个，基本覆盖了产品的整个生产过程，查看水表耐压强度试验过程，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，并采取了比对法来对测量过程进行监控。其中抽查了《水表耐压强度试验测量过程控制规范》，详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 研发部 生技部 销售部 | 否 |
| 12 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业建立了《测量不确定度管理程序》文件，满足标准要求。 重点抽查了水表耐压强度试验等测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 研发部 生技部 销售部 | 否 |
| 13 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了《不合格控制管理程序》，对出现的不合格测量过程，对发现的不合格进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。符合要求。 | 研发部 生技部 销售部 | 否 |
| 14 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业编制了《纠正和预防措施管理程序》，研发部按照文件要求对发现的不合格及时识别原因，采取纠正措施并针对原因提出预防措施加以防范。 | 研发部 生技部 销售部 | 否 |
| 15 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 查质量记录、统计报表、测量设备台账等，基本能采用法定计量单位， 企业无强检测量设备。 | 研发部 生技部 销售部 | 否 |