编号：0225-2020-2022

 **测量过程控制检查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量过程(参数)名称 | 压力表示值误差检测 | 企业部门 | 品质部 |
| 被测参数要求 | 参数M | 压力 | 测量过程计量要求 | 最大允许误差 | / |
| 公差T |  | 允许不确定度 | / |
| 其他要求 | 1.6级 | 其他要求 | 0.4级 |
| 测量过程要素控制状况 |
| 过程要素 | 计量特性 | 是否满足计量要求 |
| 测量设备名称 | 测量范围 | 校准不确定度 | 测量误差 | 其他特性 | 是 |
| 1.精密压力表 | （0-2.5）MPa |  |  | 0.4级 |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 测量过程控制规范编号 | HRCK/CL-GF-02 | 是 |
| 测量方法编号 | JJG52《弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表》 | 是 |
| 环境条件 | 温度：20±5℃ 相对湿度小于85% | 是 |
| 操作人员姓名 | 连玲玲(经培训) | 是 |
| 测量不确定度评定方法 | 另附 | 是 |
| 有效性确认方法 | 另附 | 是 |
| 测量过程监视方法、监视记录 | 另附 | 是 |
| 控制图绘制(如果有) | 另附 | 是 |
| 综合评价 | 1.测量过程控制规范编制满足要求2. 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控3. 测量过程不确定度评定方法正确4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求5.测量过程监视在控制限内测量过程控制图绘制方法正确审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |

审核日期： 2022 年1月11日 审核员： 企业部门代表：