项目编号：1378-2021

审核员现场审核记录（一）

企业名称：山东元明晴技术有限公司

审核员：

审核日期：2022年01月19日上午～2022年01月19日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 企业的总经理明确建立测量管理体系不仅能够确保测量设备和测量过程能够满足预期用途，在企业实现产品质量目标和其他目标时起到重要的保障作用以外，也能够为企业在争取客户的认可方面起到重要作用。 为保证职能机构的职能得到正常发挥，企业总经理范春丽赋予了技术中心为计量职能部门，对测量管理体系工作进行全面管理和协调的权利。企业制订了测量管理体系文件和相关制度，规定了对顾客计量要求的识别和导出方法，并将这些要求通过主要计量职能部门进行传递。 企业共识别了10个测量过程，其中1个关键测量过程，9个重要测量过程。 企业管理尚存在的主要问题是：企业计量基础较薄弱，测量设备的配备管理以及测量过程的控制还需要进一步的提高。希望通过测量管理体系文件的实施和质量目标的实现，保证测量结果满足顾客和法律法规的要求。符合要求。 | 管理层 商务综合部 技术中心 项目实施部 采购部 业务部 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责、职能部门相关部门职责？ | 5.1计量职能 | 查技术中心组织编写了YMQ/MMS-20 21《测量管理体系手册》和YMQ/CX01-20 -2021《测量管理体系程序文件》，覆盖了标准的全部要素。体系文件中规定了总经理6项职能、管理者代表7项职能、计量职能部门6项计量管理职责。 | 管理层 商务综合部 技术中心 项目实施部 采购部 业务部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 企业编制了YMQ/CX02-2021《顾客满意控制程序》，已识别并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经验证满足顾客的计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。抽查“电子计算机场地电源电压测量过程”的《计量要求导出和计量验证记录》，符合要求。 企业目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。企业的产品及服务均能够满足顾客的要求。 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求，已于2021年10月20日开展了顾客满意度调查。查《顾客满意度调查统计表》显示，分别发出内、外部顾客满意度调查表3份并全部收回，内、外部顾客满意度分别为99%和100%，符合要求。 | 管理层 商务综合部 技术中心 项目实施部 业务部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？ | 5.3质量目标 | 企业建立了YMQ/CX03-2021《计量目标管理控制程序》，规定了对计量目标的管理要求。查《测量管理体系手册》，其中规定了5项有具体指标并可测量的计量目标，已分解到5个部门。查“2021年计量目标分解计划”，其中的“a、关键计量器具确认100%”已分解到技术中心和项目实施部；“c、顾客满意度达到90%以上”已分解到技术中心和市场部。 查《计量工作质量目标完成统计表》，对2021年8月～12月的质量目标完成情况进行了统计，各部门均已完成目标值。符合要求。 | 商务综合部 技术中心 项目实施部 采购部 业务部 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业在YMQ/CX04-2021《管理评审控制程序》中规定：管理评审一般每年进行一次，两次间隔时间不超过12个月。 企业于2022年1月14日单独召开了测量管理体系管评会议。会议由公司总经理范春丽主持，管理者代表齐瑞玲汇报了体系运行情况。会议形成了管理评审报告。 查YMQ/JL-MS-0602《测量管理体系管理评审报告》，管评输入包括：内审情况报告、体系的适宜性及充分性和有效性验证情况报告、内外部顾客满意度调查情况报告等7个部分，覆盖了企业的5个部门。各部门分别汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。对测量设备管理、测量过程的识别等方面存在的不完善等问题制定了整改措施并落实了责任部门。审核组经现场确认已完成整改。符合要求。 | 管理层 商务综合部 技术中心 项目实施部 采购部 业务部 | 否 |
| 6 | 企业是否识别测量相关人员？是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式？企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？培训实施情况企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 查“测量人员清单”，企业识别了测量 管理体系相关人员15人。 企业通过 《测量管理体系手册》、《计量职责管理程序》、测量管理职能分配表等形式规定了总经理、管理者代表代、5个部门及各类人员的职责。 查 YMQ/CLJL-02《培训记录表》，企 业按照 QY/CLJL-01《测量人员培训计划》，于2021年9月20日和10月25日分别进行了“计量基础知识和测量管理体系基本内容”、“测量管理体系手册宣贯培训”。有考核情况记录、培训有效性评价等。企业人员配置、能力等符合要求。符合要求。 | 商务综合部 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的《测量管理体系手册》和《测量管理体系程序文件》已覆盖体系标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。 查企业执行的技术标准GB/T 2887—2011《电子计算机场地通用规范》、GB 18523-2001《水文仪器安全要求》、JJG 162-2019《饮用冷水水表》均为现行有效并受控，符合要求。 | 技术中心 项目实施部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 公司建立了YMQ /CX-10-2021《测量设备管理控制程序》，规定了测量设备的维护管理要求。 查《计量器具台账》，共5台测量设备纳入了测量管理体系，由技术中心负责测量设备的溯源及管理工作。 查《测量设备台账》中，规格型号为F12E+,出厂编号为25938403545的数字万用表，其校准日期为2021年09月02日，校准机构为“湖南航测检测技术服务有限公司”，证书上建议复校时间间隔12月，校准证书信息和台账一致。符合要求。 | 技术中心 项目实施部 采购部 | 否 |
| 9 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业编写了YMQ/CX13-2021《测量设备计量确认管理控制程序》，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。对体系内的测量设备均已进行了校准/验证。满足预期使用要求。 抽查《计量要求导出和计量验证记录》1份，测量过程名称为“电子计算机场地电源电压测量过程”，验证方法正确，验证结果符合要求。 | 技术中心 项目实施部 | 否 |
| 10 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业编写了YMQ/CX14-2021《计量确认间隔管理控制程序》，已规定了对不合格测量设备进行维修、调整和修改时的评审确认间隔管理方法。 企业暂无需调整间隔、停用、维修的测量设备。 | 技术中心 项目实施部 | 否 |
| 11 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立了YMQ/CX09-2021《封印和标识管理控制程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。 企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 技术中心 项目实施部 | 否 |
| 12 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业编写了YMQ/CX16-2021《测量过程设计和实现控制程序》，识别了顾客、组织和法律法规的要求。编制了《测量过程及控制一览表》，包含测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息等。按照关键、重要和测量过程进行了分类管理。共识别了10个测量过程，其中1个关键测量过程，9个重要测量过程。 抽查《电子计算机场地电源电压测量过程控制规范》，规定了对关键测量过程中测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求，满足测量过程管理要求。查《计量确认过程验证记录表》，已对使用的出厂编号为25938403545的“数字万用表”进行了计量确认，已对测量设备和检测特性进行了计量验证，符合要求。 | 技术中心 项目实施部 | 否 |
| 13 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业建立了YMQ/CX17-2021《测量不确定度管理控制程序》文件，满足标准要求。抽查高度控制测量过程“电子计算机场地电源电压测量过程”的不确定度评定情况，不确定度评定方法正确。符合要求。 | 技术中心 | 否 |
| 14 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 企业已对列入体系管理的关键测量过程，应用统计技术，按照《测量过程及控制一览表》中规定的频次进行了监视。符合要求 | 技术中心 项目实施部 | 否 |
| 15 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 查企业已按照2021年度《测量管理体系内部审核计划》的要求，于2021年月11月16日-17日单独实施了测量管理体系内审，管理者代表参与审核，分2个组，对管理层及5个部门进行了全要素审核。内审签到表、内审检查表、内审报告等资料齐全规范，符合要求。 查《测量管理体系内审不符合项报告》，内审发现了1个涉及标准条款为“6.3.1测量设备”的次要不符合项，责任部门为技术中心，已分析原因，制定了纠正预防措施，已与2022年1月13日完成不符合项整改，不符合项关闭。企业进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。 | 商务综合部 技术中心 项目实施部 采购部 业务部 | 否 |
| 16 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业制定了YMQ/CX18-2021《审核和监视管理控制程序》，规定了监视方法。 对列入体系管理的重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。查“电子计算机场地电源电压测量过程的监视记录及控制图”，已进行持续监控，满足技术要求，符合要求。 | 技术中心 项目实施部 | 否 |
| 17 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业编写了YMQ/CX19-2021《不合格 管理控制程序》，规定了对出现的不合格测量过程和不合格测量设备，要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。 企业于2021年11月16日-17日进行内审并发现了1个不符合项，涉及“6.3.1测量设备”，已分析原因并及时整改，不符合项已关闭。符合要求。 | 商务综合部 技术中心 项目实施部 采购部 业务部 | 否 |
| 18 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编写了YMQ/CX20-2021《持续改进控制程序》，对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。查2021年测量管理体系内部审核《不符合项报告》和《纠正和预防措施处理单》，已制定纠正措施和预防措施，满足标准要求。 | 商务综合部 技术中心 项目实施部 采购部 业务部 | 否 |
| 19 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 查测量过程及控制一览表、检验记录等等相关质量记录均能采用法定计量单位，满足要求。 企业无强制检定的测量设备。 | 技术中心 项目实施部 | 否 |