项目编号：1378-2021

审核员现场审核记录（二）

企业名称：山东元明晴技术有限公司

审核员：

审核日期：2022年01月19日上午～2022年01月19日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 企业编制了YMQ/MMS-2021《测量管理手册》，明确了相关部门的计量职能以及相关人员的职责。 询问技术中心王斌、项目实施部胡江蕾、等测量管理体系人员的主要计量职能和相关职责，均知道自己和本部门的主要职责。符合要求。 | 技术中心 项目实施部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。。 | 5.2顾客为关注焦点 | 企业编制了YMQ/CX02-2021《顾客满意控制程序》，已识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客的计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。抽查“接地电阻检测过程”的《计量要求导出和计量验证记录》，符合要求。 企业目前尚未接到客户在生产产品、销售产品等在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。 企业对配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业于2021年10月20日开展了顾客满意度调查。查《顾客满意度调查统计表》，发出内部顾客满意度调查表3张，收回3张，内部顾客满意度为99%，发出外部顾客满意度调查表3张，收回3张，外部顾客满意度为100%。符合要求。 | 技术中心 项目实施部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 企业建立了YMQ/CX03-2021《计量目标管理控制程序》，规定了对计量目标的管理要求。查“2021年计量目标分解计划”，技术中心分解目标2项，分别是关键计量器具确认100%，关键测量过程受控率100%；项目实施部分解目标3项，分别是关键计量器具确认100%，关键测量过程受控率100%，不会因不正确的测量而拒收合格的产品或接受不合格产品。符合要求。 | 技术中心 项目实施部 | 否 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1 程序 | 企业编制了YMQ/CX06-2021《文件控制程序》,规定了测量管理体系文件的控制要求。 查项目实施部执行的标准YMD-GC-01《山东元明晴技术有限公司校验规程》，现行有效，受控，计量单位使用正确，符合要求。 | 技术中心 项目实施部 | 否 |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 企业建立了YMQ/CX07-2021《测量软件管理控制程序》，规定了对软件的控制要求。 企业暂无测量软件。 | 技术中心 项目实施部 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3 记录 | 企业编制了YMQ/CX08-2021《质量记录控制程序》,规定了对记录的控制要求。测量管理体系和管理类相关记录的保存期限至少为5年。 查项目实施部，2021年6月28日的“设备签收记录”，没有记录编号，不符合认证准则条款“6.2.3记录”的要求。 | 技术中心 项目实施部 | 不符合01 |
| 7 | 是否有计量确认状态标识？ | 6.2.4 标识 | 企业编制了YMQ/CX09-2021《封印和标识管理控制程序》,并规定了对封印和标识的控制要求。查编号符合要求。 | 技术中心 项目实施部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1 测量设备 | 企业编制了YMQ/CX10-2021 《测量设备管理控制程序》、YMQ/CX13-2021 《测量设备计量确认管理控制程序》，规定了测量设备的维护管理要求及溯源和受控要求。 查《测量设备台账》，共有测量设备5台，纳入了测量管理体系实施管理，没有强检测量设备，测量设备的管理和溯源符合要求。 查由“深圳中电计量测试技术有限公司”出具的校准证书1份，被校准设备名称：便携式超声波流量计，型号规格 ：CL-2000B，校准日期：2022年01月13日,证书编号：ZD202201130363,符合要求。 测量设备量值均溯源至法定计量机构，详见《测量设备溯源抽查表》。 | 技术中心 项目实施部 | 否 |
| 9 | 使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.2 环境 | 企业编制了YMQ/CX11-2021《测量设备环境控制程序》，规定了对环境的控制要求。 | 技术中心 项目实施部 | 否 |
| 10 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.1.1 计量确认 | 企业编制了YMQ/CX16-2021《测量过程设计和实现控制程序》、 《计量确认明细表》、《测量过程及控制一览表》等，对测量过程进行了管理。识别顾客、组织和法律法规的要求，确定了计量要求，识别了测量过程要素和控制线。 对测量过程按照关键、重要实施了分类管理。符合要求。 | 技术中心 项目实施部 | 否 |
| 11 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2 计量确认间隔 | 企业建立了YMQ/CX15-2021《计量确认间隔管理控制程序》，其中规定了测量设备检定/校准周期间隔的评定、调整方法及确认原则。 企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 技术中心 项目实施部 | 否 |
| 12 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3 设备调整控制 | 企业编制了YMQ/CX10-2021《测量设备管理控制程序》、YMQ/CX13-2021《测量设备计量确认管理控制程序》、YMQ/CX15-2021 《计量确认间隔管理控制程序》，对测量设备的调整与控制做出了规定，符合标准的要求。 企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 技术中心 项目实施部 | 否 |
| 13 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.2 测量过程 | 企业编制了YMQ/CX13-2021 《测量设备计量确认管理控制程序》。 查《测量过程及控制一览表》，共识别了10个测量过程，其1个关键测量过程，9个重要测量过程，测量要求均已识别，对关键测量过程导出了计量要求。 查关键测量过程“电子计算机场地电源电压测量过程”的测量要求的识别与计量要求的导出情况以及“计量确认过程验证记录表”，计量要求导出及验证方法正确。符合要求。见《计量要求导出和验证记录表》。 | 技术中心 项目实施部 | 否 |
| 14 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业建立了YMQ/CX17-2021《测量不确定度管理控制程序》文件，现场重点抽查了“电子计算机场地电源电压测量过程不确定度评定报告”等，不确定度评定方法正确见附1《测量不确定度评定报告》。符合要求。 | 技术中心 | 否 |
| 15 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2 溯源性 | 企业编写了YMQ/CX14-2021《量值溯源管理控制程序》，规定了测量设备溯源管理要求。 企业未建立最高计量标准开展检定校准工作。测量设备按周期送检计划进行委外检定校准。 企业的测量设备委外校准服务方2家： 1）“湖南航测检测技术服务有限公司”，其机构 注册号为：CNAS L7796； 2）“深圳中电计量测试技术有限公司”，其机构注册号为：CNAS L10466。 企业量值均已溯源到SI单位,符合标准要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。符合要求。 | 技术中心 项目实施部 | 否 |
| 16 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视? | 8.2.4 测量管理体系的监视 | 查企业已建立了YMQ/CX18-2021《审核和监视管理控制程序》文件，其中规定了测量管理体系监视控制要求。 对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视，见附2《测量过程监视记录及控制图》。满足要求。 | 技术中心 项目实施部 | 否 |
| 17 | 企业发现任何不合格如何采取措施？不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业编写了YMQ/CX19-2021《不合格控制程序》，对出现的不合格测量过程进行有效性确认，经确认不合格的，加以标识，进行隔离，并做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。 企业对2021年11月16日-17日内审过程中发现的1项不符合，已分析原因并及时整改，不符合项已关闭。符合要求。 | 技术中心 项目实施部 | 否 |
| 18 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编写了YMQ/CX20-2021《持续改进控制程序》，对体系运行中发现的问题，已及时采取措施进行纠正和完善。查《2021年测量管理体系内审不符合项整改计划》和《纠正和预防措施处理单》，已制定纠正措施和预防措施，基本满足标准要求。 | 技术中心 项目实施部 | 否 |
| 19 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | 能源计量 | 企业能源主要消耗品种为：电，2021年共用电400度，折合0.05吨标煤,企业不是重点用能单位。 | 商务综合部 | 否 |
| 20 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 查测量过程及控制一览表、测量设备台账、设备签收记录等相关质量记录均能采用法定计量单位，满足要求。 企业无强制检定的测量设备。 | 技术中心 项目实施部 | 否 |