**测量设备溯源抽查表**

编号：0019-2020-2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 盘锦辽河胜利电泵有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备  编号 | 型号规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 质量技术部 | 游标卡尺 | 9779 | （0-150）mm | ±0.03mm | 量块4等 | 辽宁众呈检测有限公司 | 2022.1.18 | √ |
| 质量技术部 | 百分表 | 9030022 | （0-3）mm | U=5μmK=2 | 电动型光栅式指示表检定仪MPEV:6μm/5mm | 辽宁众呈检测有限公司 | 2022.1.18 | √ |
| 质量技术部 | 外径千分尺 | 96822 | （0-25）mm | U=2μmK=2 | 量块3等 | 辽宁众呈检测有限公司 | 2022.1.18 | √ |
| 生产车间 | 耐震压力表 | 0042 | （0-25）MPa | 2.5级 | 数字压力表0.05级 | 辽宁众呈检测有限公司 | 2022.1.18 | √ |
| 生产车间 | 螺纹塞规 | LS-03 | 3 19/32-14-2B T | U=4μmK=2 | 测长机MPE:±（0.5+L/200）μm  三针U=0.4μmK=2 | 辽宁众呈检测有限公司 | 2022.1.18 | √ |
| 生产车间 | 电磁流量计 | 0809101 | MGG/C25041211EAB | Urel=1.4%K=2 | 超声波流量计1.0级 | 河北乾冀检测技术服务有限公司 | 2021.12.28 | √ |
| 审核综合意見：  公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司**未**建最高计量标准，测量设备由质量技术部负责溯源。公司测量设备全部委托河北乾冀检测技术服务有限公司、辽宁众呈检测有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由质量技术部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2022 年 1 月 26 日下午~ 1 月 27 日下午  审核员签字：f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b 部门代表签字：**ab912cfe938f75d8ee9fb37410a98f0** | | | | | | | | |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。