编号：0075-2022

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称：  |  大安市泓顺钻采设备有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 生产技术部 陪同人员:王立明 |
| 不符合事实描述：不符合事实描述：生产技术部在用的编号41991规格为(0～300)mm的游标卡尺,校准日期2021.10.5。未粘贴计量确认标识。不符合GB/T19022-2003标准6.2.4条款“---应清楚地标识测量管理体系中所有的测量设备和技术程序，可以单独或集中地标识。应有设备计量确认状态的标识。”的规定要求。不符合认证审核准则条款号：\_\_\_\_6.2.4条款\_\_\_测量设备\_未标题-2不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合 √ ；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_493feaf7705890d25ec84016513108b\_\_\_ \_企业部门代表（签名）\_\_\_493feaf7705890d25ec84016513108b \_日期:2022.1.30 |
| 纠正措施:按标准6.2.4条款的要求。将该测量设备进行了计量验证，并对规格为(0-300)mm的游标卡尺测量设备贴上标签进行管理。对其它测量设备进行检查杜绝类似问题的发生。未标题-2企业部门代表签名: 493feaf7705890d25ec84016513108b 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:纠正措施已落实，经验证措施有效，同意关闭。未标题-2审核组代表签名: 日期：2022.1.30 |

可另附页