**测量设备溯源抽查表**

编号：0100-2021-2022

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 江苏汇环环保科技有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 质检部 | 电子天平 | HHHB-YQ-001 | ES-E120B | Ⅰ级 | 砝码E2级 | 江苏华质检测技术有限公司 | 2021年3月2日 | √ |
| 质检部 | 单标色吸量管 | HHHB-YQ-012 | 10mL | A级（±0.02mL） | 常用玻璃量器检定装置±(30~1)×10-4mm | 南通市计量检定测试所 | 2020年3月16日周期三年 | √ |
| 质检部 | 数显千分尺 | HHHB-YQ-037 | （0-25）mm | ±0.002mm | 量块四等 | 江苏华质检测技术有限公司 | 2022年1月17日 | √ |
| 质检部 | 电压电流信号发生器 | HHHB-YQ-040 | VICTOR 04+ | ±0.05% | 数字多用表DCV:±(0.00035%读数+0.00002%量程)DCA:±(0.0012%读数+0.0002%量程) | 江苏华质检测技术有限公司 | 2022年1月17日 | √ |
| 研发部 | 绝缘电阻表 | HHHB-YQ-003 | ZC25-3 | 10级（±10%） | 兆欧表检定装置电压：1.0级电阻：1.0级 | 江苏华质检测技术有限公司 | 2021年3月2日 | √ |
| 研发部 | 数字存储示波器 | HHHB-YQ-021 | TBS 1102 | ±3% | 数字多用表Ur=0.002%示波器校准仪Ur=0.01% | 广东中准检测有限公司 | 2021年3月2日 | √ |
| 生产部 | U型压力计 | HHHB-YQ-023 | （0-1000）Pa | 1级 | 精密数字压力表0.05级 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2021年5月7日 | √ |
| 生产部 | 微型流速仪 | HHHB-YQ-026 | VPT511NF-S | ±2.0% | 水银温度计U=1.5%,k=2补偿式微压计、流速仪校准装置 | 北京市计量检测科学研究院 | 2021年9月1日 | √ |
| 审核综合意見：（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《量值溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，公司测量设备全部委托江苏华质检测技术有限公司、南通市计量检定测试所、北京市计量检测科学研究院、广东中准检测有限公司及中国航发南方工业有限公司计量实验室检定/校准，校准/检定证书由行政部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |
| 审核日期： 2022 年 2 月 18 日~ 2 月 18 日 审核员签字： 部门代表签字：  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。