编号：0091-2017-2022

审核员监督审核记录

企业名称：广东高美空调设备有限公司

审核员：                                          审核日期： 2022年2月18日—2月18日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求？是否考虑到不符合计量要求时可能会带来的风险？检查有关记录。 抽查1~2个工艺要求对应的计量要求识别记录，识别方法是否正确。 | 4 总要求 | 已确定测量管理体系的范围和内容。确定了公司的测量设备台帐，并已识别公司的 测量过程。公司已制定《计量要求管理程 序》，对计量要求的识别方法进行规定 各部门已经分别根据顾客要求和产品要 求及相关法律法规要求导出计量要求。 生产现场根据工艺检测要求，识别所需计量器具，并形成《计量要求台帐》 | 生产部 物流部 | 不列入 |
| 2 | 有无测量设备台帐？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ | 6.3.1测量设备 | 有测量设备台帐，设备经检定或较准。 查生产部压力表（型号/规格：0-1.6MPa,编号：EY08062559）由广东省开平市质量技术监督检测所检定，检定日期2022年01月24日，处于有效检定状态。 | 生产部 物流部 | 不列入 |
| 3 | 是否有测量环境条件的管理程序？ 是否监视和记录影响测量的环境条件？ | 6.3.2环境 | 所抽查的部门没有测量环境要求。 | 生产部 物流部 | 不列入 |
| 4 | 是否已制定计量确认程序 计量确认记录是否符合要求？ 抽查1~2台测量设备，测量设备是否在有效期内，是否按要求形成计量确认记录。 | 7.1.1（计量确认）总则 7.1.4计量确认过程记录 | 已经制定《计量确认控制程序》。 查生产部交流耐电压绝缘测试议（型号/规格：AN9632XG）由佛山市顺德区质量技术监督检测所进行校准，校准日期2021年03月23日，处于有效校准状态。 | 生产部 物流部 | 不列入 |
| 5 | 计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定? 计量确认间隔调整是否符合规定程序，是否得到评审? | 7.1.2计量确认间隔 | 已制定《计量确认控制程序》，文件中已明确如何对测量设备分类管理目录及公司各类测量设备的计量确认间隔。A类和B类测量设备按检定周期进行计量确认。 | 生产部 物流部 | 不列入 |
| 6 | 是否有需要采取保护措施的测量设备?如有,是否采取相应措施?措施是否有效? 计量确认过程程序文件中是否包括封印等保护装置被破坏后和处理方法? | 7.1.3设备调整控制 | 在《计量确认控制程序》中已明确封印要求。抽查生产部部门暂无需要采取封印等保护措施的测量设备。 该条款暂不适用。 | 生产部 物流部 | 不列入 |
| 7 | 抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？ | 7.3.2溯源性 | 通过外部检定或校准进行量值溯源，受抽查部门设备的溯源情况符合要求。 | 生产部 物流部 | 不列入 |
| 8 | 是否制定有不合格控制程序？如有，是否按规定处理？查关键测量过程的核查记录/监视记录，是否出现测量过程不合格。如有，查有关的处置记录 | 8.3.1不合格测量管理体系 8.3.2不合格测量过程 | 查阅《计量不合格控制管理程序》。对不合格的处置流程进行规定。 受核查部门的测量过程均在受控条件下进行，未有证据表明测量过程失控。 | 生产部 物流部 | 不列入 |
| 9 | 有无不合格测量设备？ 如有，是否按规定处理？ | 8.3.3不合格测量设备 | 抽查生产部测振仪（型号/规格：HY-103）经广东省计量科学研究院检定合格，符合要求。 没有发现不合格测量设备。 | 生产部 物流部 | 不列入 |