项目编号：0013-2021-2022

审核员现场审核记录

企业名称：陕西鑫联仪器仪表有限公司

审核员：    李俐                                      审核日期：2022.2.14

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 企业产品：螺旋（双）转子流量计、普通电磁流量计、楔形流量计、三转子流量计、指示型转子流量计（旋浮单转子流量计）、螺旋单转子流量计、智能控制注水仪、金属刮板流量计、旋进漩涡气体流量计、质量流量计等产品，用于石油企业，产品的主要测量要求是外购件、外协件进厂检验、成品试验检验控制等质量控制过程。 企业通过体系文件的实施和质量目标的考核来保证测量结果满足顾客要求。质量管理部已组织识别了企业机械加工协作件进厂检验、组装过程、成品出厂检验的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，未发生顾客投诉及纠纷。 | 人力资源部 销售部 质量管理部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 查《管理手册》规定了公司的管理方针及测量体系5项质量目标与管理方针一致。有具体指标可测量，每月由质量管理部统计考核，均能达标。查质量管理部，制定了2021年度测量管理体系目标考核制定，查2021年1月到12月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。 | 人力资源部 销售部 质量管理部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年12月27日开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理赵新时主持，由管理者代表方晓静汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的3个方面的问题落实了整改部门。 | 人力资源部 销售部 质量管理部 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业的外部供方主要有计量校准机构：陕西省计量科学研究院、西安硕隆计量检测有限公司，对其进行了评价，有评价记录符合要求。 | 人力资源部 销售部 质量管理部 | 否 |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 提供《测量设备管理台账》，《测量设备周期检定计划》，按周检计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共27台件测量设备。企业的测量设备均处于有效的检定校准状态，并有计量确认状态标识。 企业所有测量设备的使用无特殊环境要求。 查，编号11060416游标卡尺，经2021.12.17校准满足要求，有确认标识。 查，编号1808140050 超声波测厚仪，经2021.12.20校准满足要求，有确认标识。 查，编号1446552 外径千分尺，经2022.02.08校准满足要求，有确认标识。 查，编号4-1070984 万能角度尺，经2021.12.17校准满足要求，有确认标识。 该公司未建立计量标准，测量设备全部送至陕西省计量科学研究院和西安硕隆计量检测有限公司检定、校准，抽查9台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 祥见《测量设备溯源检查表》 | 人力资源部 销售部 质量管理部 | 否 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查了质量管理部，编号170612流量校验装置、编号16020235绝缘电阻表、编号1446552千分尺、编号11060416游标卡尺的计量确认记录符合要求。 | 人力资源部 销售部 质量管理部 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，识别了12个测量过程，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分高度和重要测量过程进行管理。查高度控制测量过程规范，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求，“三转子流量计耐压试验”识别为高度控制的测量过程。 重点抽查《测量过程控制规范》。高度控制测量过程《三转子流量计耐压试验》计量要求导出和验证记录、测量过程有效性记录、测量过程监视记录等满足要求。详见附件《测量过程控制检查表》《测量不确定评定》、《测量过程有效性确认记录》。 | 人力资源部 销售部 质量管理部 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 现场重点抽查了《三转子流量计耐压试验》测量过程，测量不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 人力资源部 销售部 质量管理部 | 否 |
| 9 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 由质量管理部定期评价分析顾客满意度情况，收集了顾客反馈信息未发现顾客投诉，反馈信息良好。 | 人力资源部 销售部 质量管理部 | 否 |
| 10 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2021年12月6-7日组织了公司测量管理体系，内审分2个组，对公司5个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于12月15日完成整改。 | 人力资源部 销售部 质量管理部 | 否 |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业制定了《监视管理程序》，对列入体系管理的重要测量过程、一般的测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视。见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 人力资源部 销售部 质量管理部 | 否 |
| 12 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 查2021年外审开出了一项不符合项报告：“在质量管理部审核时，发现使用的编号C200828744的UT33D数字多用表不能提供有效的溯源证书，不符合GB/T19022-2003标准7.3.2条款的要求。”企业对不符合组织了纠正，对该计量器具进行了溯源，举一反三，对所有计量器具进行确认。避免相同问题重复发生。经验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。 | 人力资源部 销售部 质量管理部 | 否 |
| 13 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 查企业建立《持续改进控制程序》中的纠正和预防措施管理文件中纠正措施和预防措施办法，满足标准要求。 | 人力资源部 销售部 质量管理部 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查质量记录、统计报表、测量设备台账等，基本能采用法定计量单位， 企业无强检、定量包装计量器具。企业于2007年至2020年已取得了中华人民共和国计量器具型式批准证书共十份，证号分别为07F111-61、11L139-61、14F143-61、16F125-61、17F134-61、18F199-61、18F198-61、20F111-600100、20F127-610100、20F128-610100发证机关分别是陕西省质量技术监督局、西安市市场监督管理局，证书有效。 | 人力资源部 销售部 质量管理部 | 否 |
| 15 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | - 该主要耗能是电能，企业不属于重点耗能单位，企业有2台电能表，主要是用于贸易结算的1.0级电能表，2021年耗能1.2吨标准煤，满足GB/17167的要求。 | 人力资源部 销售部 质量管理部 | 否 |
| 16 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 用于企业的形象宣传及企业产品招投标 | 人力资源部 销售部 质量管理部 | 否 |