项目编号：0067-2022

审核员现场审核记录（一）

企业名称:德州大陆架石油工程技术有限公司

审核员：

审核日期：2022年02月21日上午～2022年21月22日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 企业的董事长能够明确建立测量管理体系不仅能够确保测量设备和测量过程能够满足预期用途，在企业实现产品质量目标和其他目标时起到重要的保障作用以外，也能够为企业在争取客户的认可方面起到重要作用。 为保证职能部门的职能得到正常发挥，企业董事长郭朝晖赋予了质量部为计量职能部门对测量管理体系工作进行全面管理和协调的权利。企业制订了测量管理体系文件和相关制度，规定了对顾客计量要求的识别和导出方法，并将这些要求通过主要计量职能部门进行传递。 企业共识别了12个测量过程，其中2个关键测量过程，10个重要测量过程。 企业管理方面还存在的主要问题是：企业计量基础较薄弱，测量设备的管理水平需要提升，测量过程的控制力度需要加大。希望通过测量管理体系文件的实施和质量目标的实现，保证测量结果满足顾客和法律法规的要求。符合要求。 | 管理层 质量部 技术研发部 生产运行部 市场部 国际贸易部 人力资源部 综合管理部 物资设备部 安全环保部 机械加工厂 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责、职能部门相关部门职责？ | 5.1计量职能 | 查DLJ-CLSC-2021《测量管理体系质量手册》和DLJ-CLCX(01-20)-2021《测量管理体系程序文件》，覆盖了标准的全部要素。企业的计量管理部门为质量部，抽查体系文件中规定的总经理7项职责、管理者代表7项职责、质量部17项计量管理职责。人力资源部6项职责、安全环保部6项职责，各部门职责明确，符合企业的要求。 | 管理层 质量部 技术研发部 生产运行部 市场部 国际贸易部 人力资源部 综合管理部 物资设备部 安全环保部 机械加工厂 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 企业编制了DLJ-CLCX02-2021《顾客满意管理程序》，已识别并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经验证满足顾客的计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。抽查“4130无缝钢管抗拉强度检测过程”的《计量要求导出和计量验证记录》，符合要求。 企业目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。企业的产品及服务均能够满足顾客的要求。 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求，已于2021年10月开展了顾客满意度调查。查《顾客满意度调查 工作报告》显示，企业分别发出内、外部顾客满意度调查表11份和3份并全部收回，内、外部顾客满意度调查结果分别为98.18分和97.33分，符合要求。 | 管理层 市场部 国际贸易部 质量部 技术研发部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？ | 5.3质量目标 | 企业建立了DLJ-CLCX03-2021《质量目标管理程序》，规定了对质量目标的管 理要求。 查《测量管理体系质量手册》，其中规定了4项有具体指标并可测量的质量目标，已分解到10个部门。查“测量管理体系质量目标年度分解计划”，其中的“关键过程测量设备计量确认100%”已分解到技术研发部、质量部、机械加工厂； “顾客满意度达到95分”已分解到质量部、市场部、国际贸易部；“培训合格率100%”已分解到人力资源部、综合管理部、安全环保部；“测量过程失控不超过24小时” 已分解到质量部、机械加工厂。符合要求。 查《2021年度测量管理体系质量目标实现情况统计表 》，对2021年9月～12月的质量目标完成情况进行了统计，各部门均已完成目标值。符合要求。 | 质量部 技术研发部 生产运行部 市场部 国际贸易部 人力资源部 综合管理部 物资设备部 安全环保部 机械加工厂 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业在DLJ-CLCX04-2021《管理评审程序》中规定了一般每年进行一次管理评审，两次间隔时间不超过12个月。 企业与2022年1月6日单独召开了测量管理体系管评会议。会议由董事长郭朝辉主持，管理者代表曾智军汇报了体系运行情况。会议形成了管理评审报告。 查DLJCL-JL-2111《测量管理体系管理评审报告》，管评输入包括：内审情况报告、体系的适宜性及充分性和有效性验证情况报告、内外部顾客满意度调查情况报告等7个部分，覆盖了企业的10个部门。各部门分别汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。对测量设备管理、测量过程的识别等方面存在的不完善等问题制定了整改措施并落实了责任部门。审核组经现场确认已完成整改。符合要求。 | 管理层 质量部 综合管理部 技术研发部 机械加工厂 | 否 |
| 6 | 企业是否识别测量相关人员？是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式？企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？培训实施情况企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 查“测量人员清单”，企业识别了测量管理体系相关人员60人。通过 《测量管理体系质量手册》、《计量职责管理程序》、测量管理职能分配表等形式规定了总经理、管理者代表、10个部门及各类人员的职责。 查 DLJCL-JL-2114《测量管理体系培 训计划》，企业已按照培训计划与2021年9月20日-9月21日进行了“质量手册、程序文件宣贯”、“GB/T19022-2003标准培训”。抽查培训试卷、培训签到表、培训考评、培训有效性综合评价记录各2份。符合要求。 抽查理化检测人员杨学婧等3人的理化检验人员技术资格证书，发证单位：中国机械工程学会理化检验分会。企业人员配置、能力等符合要求。 | 人力资源部 质量部 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的《测量管理体系质量手册》和《测量管理体系程序文件》已覆盖体系标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。 抽查技术研发部执行的标准SY/T51 50-2013《分级注水泥器》及质量部执行的《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法》（光谱法），均为现行有效且受控。 查技术研发部执行的标准SY/T5083 -2014《尾管悬挂器及尾管回接装置》已过期未更新，不符合GB/T19022标准“6.2.1程序”的要求。 | 技术研发部 质量部 综合管理部 | 不符合01 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 公司建立了DLJ-CLCX10-2021《测量设备管理程序》，规定了测量设备的维护管理要求。 查《测量设备台账》，共542台测量设备纳入了测量管理体系，由质量部、物资设备部共同负责测量设备的溯源及管理。 查规格型号为Q4,出厂编号为BD14 020的直读光谱仪，其检定日期为2020年10月28日，有效期至2022年10月27日，周期间隔24月，检定机构为“山东省计量科学研究院”，检定证书信息和台账一致。符合要求。 | 质量部 物资设备部 技术研发部 机械加工厂 | 否 |
| 9 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业编写了DLJ-CLCX13-2021《计量确认管理程序》，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。对关键测量过程使用的的测量设备均已进行了检定/校准/验证。满足预期使用要求。 抽查关键测量过程“4130无缝钢管抗拉强度检测过程”的《计量要求导出和计量验证记录》1份，验证方法正确，验证结果符合要求。 | 技术研发部 物资设备部 质量部 机械加工厂 | 否 |
| 10 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业编写了DLJ-CLCX14-2021《计量确认间隔管理控制程序》，已规定了对不合格测量设备进行维修、调整和修改时的评审确认间隔管理方法。 企业暂无需调整间隔、停用、维修的测量设备。 | 技术研发部 物资设备部 质量部 | 否 |
| 11 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立了DLJ-CLCX09-2021《封印和标识管理控制程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。 企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 技术研发部 物资设备部 质量部 | 否 |
| 12 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业编写了DLJ-CLCX16-2021《测量过程设计和实现控制程序》，识别了顾客、组织和法律法规的要求。编制了《测量过程识别、计量确认、验证清单》，包含测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息等。按照关键、重要、一般测量过程进行了分类管理。共识别了12个测量过程，其中2个关键测量过程，10个重要测量过程。 抽查《4130无缝钢管抗拉强度检测过程控制规范》，规定了对关键测量过程中测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求，满足测量过程管理要求。查《计量确认过程验证记录表》，已对使用的出厂编号为BD14020的“电子万能试验机”进行了计量确认，已对测量设备和检测特性进行了计量验证，符合要求。 | 技术研发部 质量部 机械加工厂 | 否 |
| 13 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业建立了DLJ-CLCX17-2021《测量不确定度管理控制程序》文件，满足标准要求。抽查高度控制测量过程“4130无缝钢管抗拉强度检测过程”的不确定度评定情况，不确定度评定方法正确。符合要求。 | 技术研发部 质量部 机械加工厂 | 否 |
| 14 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 企业已对列入体系管理的关键测量过程，应用统计技术，按照《测量过程及控制一览表》中规定的频次进行了监视。符合要求。 | 技术研发部 质量部 机械加工厂 | 否 |
| 15 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 查企业已按照2021年度《测量管理体系内部审核计划》的要求，于2021年月11月18日-19日单独实施了测量管理体系内审，管理者代表参与审核，分2个组，对管理层及10个部门进行了全要素审核。内审签到表、内审检查表、内审报告等资料齐全规范，符合要求。 查《测量管理体系内审不符合项报告》，内审发现了2个次要不符合项，分别涉及标准条款“6.3.1测量设备”、“6.4外部供方”，责任部门分别为质量部和物资设备部。已分析原因，制定了纠正预防措施，不符合项整改完成，企业进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。 | 质量部 技术研发部 生产运行部 综合管理部 物资设备部 安全环保部 | 否 |
| 16 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业制定了DLJ-CLCX18-2021《审核和监视管理程序》，规定了监视方法。 对列入体系管理的重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。查“4130无缝钢管抗拉强度检测过程的监视记录及控制图”，已进行持续监控，满足技术要求，符合要求。 | 技术研发部 质量部 机械加工厂 | 否 |
| 17 | 企业发现任何不合格如何采取措施？不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业编写了DLJ-CLCX19-2021《不合格控制程序》，规定了对出现的不合格测量过程和不合格测量设备，要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。 企业于2021年11月18日-19日进行内审并发现了2个不符合项，涉及“6.3.1测量设备”、“6.4外部供方”，已分析原因并及时整改，不符合项已关闭。符合要求。 | 技术研发部 质量部 物资设备部 市场部 国际贸易部 | 否 |
| 18 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编写了DLJ-CLCX20-2021《纠正和预防措施管理程序》，对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。查2021年测量管理体系内部审核《不符合项报告》，已制定纠正措施和预防措施，满足标准要求。 | 质量部 技术研发部 生产运行部 市场部 国际贸易部 人力资源部 综合管理部 物资设备部 安全环保部 机械加工厂 | 否 |
| 19 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 查编号为DLJ2202003的无缝钢管检测报告等相关质量记录均能采用法定计量单位，满足要求。 企业对强制检定的测量设备“指示量具检定装置”等进行了强制检定，证书编号：[2018]德计标企证字004号，发证日期2022年01月25日，有效期至2027年01月24号 | 质量部 机械加工厂 | 否 |