项目编号：0067-2022

审核员现场审核记录（二）

企业名称:德州大陆架石油工程技术有限公司

审核员：

审核日期：2022年02月21日上午～2022年02月22日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 企业编制了DLJ-CLSC-2021《测量管理体系质量手册》，明确了相关部门的计量职能以及相关人员的职责。 询问质量部曾智军等测量管理体系人员的主要计量职能和相关职责，均知道自己和本部门的主要职责。符合要求。 | 技术研发部 质量部 机械加工厂 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。。 | 5.2顾客为关注焦点 | 企业编制了DLJ-CLCX02-2021《顾客满意管理程序》，已识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客的计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。抽查“无缝钢管抗拉强度检测过程”的《计量要求导出和计量验证记录》，符合要求。 企业目前尚未接到客户在生产产品、销售产品等在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。 企业对配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业于2021年10月开展了顾客满意度调查。内部顾客满意度为98.18分，外部顾客满意度为97.33分。符合要求。 | 技术研发部 质量部 机械加工厂 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 企业建立了DLJ-CLCX03-2021《质量目标管理程序》，规定了对计量目标的管理要求。质量目标4项，分解到10个部门，均可测量。符合要求。 | 技术研发部 质量部 机械加工厂 | 否 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1 程序 | 企业编制了DLJ-CLCX06-2021《文件管理程序》，规定了测量管理体系文件的控制要求。 查质量部执行的标准JJG 31-2011《高度卡尺》，现行有效，受控，计量单位使用正确，符合要求。 | 技术研发部 质量部 | 否 |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 企业建立了DLJ-CLCX07-2021《软件管理程序》，规定了对软件的控制要求。 企业有测量软件14个，对测量软件进行了确认并形成记录，符合要求。 | 质量部 机械加工厂 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3 记录 | 企业编制了DLJ-CLCX08-2021《记录管理程序》,规定了对记录的控制要求。测量管理体系和管理类相关记录的保存期限至少为5年。 查质量部编号DLJ2202001等的检测报告，编号、检测依据、设备信息完整，符合要求。 | 质量部 机械加工厂 油田化学剂厂 | 否 |
| 7 | 是否有计量确认状态标识？ | 6.2.4 标识 | 企业编制了DLJ-CLCX09-2021《封印和标识管理程序》,并规定了对封印和标识的控制要求。 查质量部实验室编号为M0241的直读光谱仪缺少计量确认状态标识，不符合认证准则“6.2.4标识”的要求。 | 质量部 机械加工厂 | 不符合02 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1 测量设备 | 企业编制了DLJ-CLCX10-2021《测量设备管理程序》、DLJ-CLCX13-2021《计量确认管理程序》，规定了测量设备的维护管理要求及溯源和受控要求。 查《测量设备台账》，共有测量设备542台，纳入了测量管理体系实施管理，测量设备的管理和溯源符合要求。 查由“山东省计量科学研究院”出具的校准证书1份，被检定设备名称：直读光谱仪，型号规格：Q4，检定日期：2020年10月28日,证书编号：C02-20200570，符合要求。 测量设备量值均溯源至法定计量机构，详见《测量设备溯源抽查表》。 | 质量部 机械加工厂 | 否 |
| 9 | 使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.2 环境 | 企业编制了DLJ-CLCX11-2021《环境管理程序》，规定了对环境的控制要求。 查质量部实验室，满足控制要求。室内温湿度表，校准证书编号：热电 校字第2105259，2022年1月~2月温湿度环境记录完整。符合要求。 | 质量部 | 否 |
| 10 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.1.1 计量确认 | 企业编制了DLJ-CLCX15-2021《测量过程设计和实现管理程序》、《测量过程识别、计量确认、验证清单》等，对测量过程进行了管理。识别顾客、组织和法律法规的要求，确定了计量要求，识别了测量过程要素和控制线。 对测量过程按照关键、重要实施了分类管理。符合要求。 | 质量部 机械加工厂 技术研发部 | 否 |
| 11 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2 计量确认间隔 | 企业建立了DLJ-CLCX14-2021《计量确认间隔管理程序》，其中规定了测量设备检定/校准周期间隔的评定、调整方法及确认原则。 企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 技术研发部 质量部 | 否 |
| 12 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3 设备调整控制 | 企业编制了DLJ-CLCX10-2021《测量设备管理程序》、DLJ-CLCX13-2021《计量确认管理程序》和DLJ-CLCX14-2021《计量确认间隔管理控制程序》，对测量设备的调整与控制做出了规定，符合标准的要求。 企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 技术研发部 质量部 | 否 |
| 13 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.2 测量过程 | 企业编制了DLJ-CLCX13-2021《计量确认管理程序》。 查《测量过程及控制一览表》，共识别了12个测量过程，其中2个关键测量过程，10个重要测量过程，测量要求均已识别，对关键测量过程导出了计量要求。 查关键测量过程“4130无缝钢管抗拉强度检测过程”的测量要求的识别与计量要求的导出情况以及“计量确认过程验证记录表”，计量要求导出及验证方法正确。符合要求。见《计量要求导出和验证记录表》。 | 技术研发部 质量部 | 否 |
| 14 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业建立了DLJ-CLCX16-2021《测量不确定度管理程序》文件，现场重点抽查了“4130无缝钢管抗拉强度检测过程”等，不确定度评定方法正确见附1《测量不确定度评定报告》。符合要求。 | 质量部 | 否 |
| 15 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2 溯源性 | 企业编写了DLJ-CLCX17-2021《溯源性管理程序》，规定了测量设备溯源管理要求。 企业建立3个最高计量标准开展检定校准工作。测量设备按周期送检计划进行委外检定校准。 企业的测量设备委外检定校准服务方7家： 1）“德州市产品质量标准计量研究院”，其计量检定机构授权证书号：（鲁）法计（2019）371401号； 2）“青岛市计量技术研究院”，其计量检定机构授权证书号：（鲁）法计（2018）37002号； 3）“山东中检校准技术有限公司”，其机构注册号：CNAS L11082； 4）“山东省计量科学研究院”，其计量检定机构授权证书号：（国）法计（2017）01024号； 5）“山东凯利布森测控技术有限公司”，其机构注册号：CNAS L7829； 6）“淮安市计量测试中心”，其其机构注册号：CNAS L3050； 7）“宝鸡市宝石石油量规检测中心”，其其机构注册号：CNAS L3330。 企业量值均已溯源到SI单位,符合标准要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。符合要求。 | 质量部 | 否 |
| 16 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视? | 8.2.4 测量管理体系的监视 | 查企业已建立了DLJ-CLCX18-2021《审核和监视管理程序》文件，其中规定了测量管理体系监视控制要求。 对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视，见附2《测量过程监视记录及控制图》。满足要求。 | 质量部 油田化学剂厂 技术研发部 | 否 |
| 17 | 企业发现任何不合格如何采取措施？不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业编写了DLJ-CLCX19-2021《不合格控制程序》，对出现的不合格测量过程进行有效性确认，经确认不合格的，加以标识，进行隔离，并做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。 企业对2021年11月18日-19日内审过程中发现的2项不符合，已及时完成了整改，符合要求。 | 质量部 机械加工厂 技术研发部 | 否 |
| 18 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编写了DLJ-CLCX20-2021《纠正和预防措施管理程序》，对体系运行中发现的问题，已及时采取措施进行纠正和完善。查《2021年测量管理体系内审不符合项整改计划》已制定纠正措施和预防措施，基本满足标准要求。 | 质量部 机械加工厂 技术研发部 | 否 |
| 19 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 查测量过程及控制一览表、测量设备台账、等相关质量记录均能采用法定计量单位，满足要求。 对强制检定的测量设备“测微量具检定装置”等进行了强制检定，证书编号：[2018]德计标企证字005号，发证日期2022年1月25日，有效期至2027年1月24号。 | 质量部 机械加工厂 技术研发部 | 否 |