项目编号：0092-2021-2022

审核员现场审核记录

企业名称：黄山众拓工业泵制造有限公司

审核员：                               审核日期：2022年2月17日全天

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 一年内，企业日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业营业执照于2021年4月22日因注册资本增加换证，符合要求。 企业组织机构没有变更。 企业产品没有增加。 企业未收到投诉。企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查《2021年测量管理体系客户满意度调查表》，共发出内部客户满意度调查10份，顾客满意度为99%。已达到目标值。 企业本次无新增关键测量过程。企业共识别出了29个测量过程、《单螺杆泵水压试验》等4个关键测量过程。企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视，生产的产品及销售的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。 | 质量部 技术 部 企管部 营销部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业制定了5项质量目标。查《2021年质量目标》，目标已分解。查各部门《计量工作质量目标完成统计表》，企业对2021年1月-2022年1月质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。 | 管理层 质量部 技术部 企管部 采购部 生产部 营销部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年1月25日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理主持，管理者代表及各部门汇报了体系运行情况。评审的内容覆盖了包括2021年度测量管理体系运行情况、质量方针、质量目标完成情况报告、培训情况、测量过程控制情况及客户满意调查情况等方面。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，提出了加强测量过程识别控制等方面的改进建议并落实了责任部门。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 质量部 技术部 企管部 | 否 |
| 4 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识？ 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致？ 测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 企业共有268台测量设备，查企业质量部在用的编号为ZTFP021的耐震压力表（0-6）MPa 检定校准日期2022年1月22日，校准机构为“黄山市计量检定测试所”测量设备证书与《测量设备台账》信息一致，符合要求。测量设备使用环境条件满足要求。企业的测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识，满足标准要求。 企业测量设备全部外送校准/检定。抽查5份检定校准证书，均在有效期内，证书填写规范，符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 | 质量部 生产部（生产车间） | 否 |
| 5 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 抽查原材料《2021年供应商评审记录表》，企业进行定期审核并分类评价。查《合格供方的清单》及《测量设备供方资质及能力评价表》， 已评价符合要求。 查质量部未对测量设备检定校准的服务供方《安徽省精测流量仪表检定站》，进行合格供方评价，不符合GB/T19022-2003条款的6.4外部供方 | 采购部 质量部 | 次要不符合01 |
| 6 | 抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 | 抽查关键测量过程：“单螺杆泵水压试验”，有测量设备的计量确认记录，验证方法正确，测量设备配备合理。 企业规定对验证不合格的测量设备进行停用并维修后再检/校，或做报废处理。 | 质量部 生产部（生产车间） | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业本次无新增关键测量过程。 企业共识别出了29个测量过程《单螺杆泵水压试验》等4个关键测量过程、均已识别顾客的测量要求并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，测量设备的测量误差、测量范围，均满足测量过程的技术要求和标准要求。 抽查了关键测量过程“单螺杆泵水压试验”，测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《计量要求导出和计量验证记录表》。 抽查了关键测量过程的《单螺杆泵水压试验控制规范》，已对规范进行有效控制。 抽查了关键测量过程“单螺杆泵水压试验”的有效性确认记录，满足标准要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》。 | 质量部 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 查关键测量过程“单螺杆泵水压试验”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确。详见附件《单螺杆泵水压试验不确定度评定报告》。 | 质量部 | 否 |
| 9 | 企业内审情况？企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业制定了《测量管理体系内部审核计划》，于2022年1月11日组织了企业测量管理体系内部审核。内审为2个组，对企业6个职能部门进行了全要素的审核。企业内部审核发现1个不符合项。企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。并于2022年1月12日纠正措施已完成整改工作，1个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。 | 质量部 企管部 | 否 |
| 10 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对已确认的测量过程进行定期监视控制,按照计划频次进行持续监视。 抽查了关键测量过程“单螺杆泵水压试验”的测量过程监视记录及控制图，图中显示已对“单螺杆泵水压试验”进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附件《测量过程监视统计记录及控制图》。 | 质量部 技术部 | 否 |
| 11 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 经审核组现场审核确认，企业2021年度测量管理体系监督审核中出具二个不符合项，已在现场审核中整改完成，满足标准要求。 | 质量部 | 否 |
| 12 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业对内审中发现的1项不符合项，已分析原因并及时整改，不符合项已于2022年1月12日关闭。经验证不符合项均已完成了整改。 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 | 质量部 企管部 | 否 |
| 13 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业无强制检定设备。在测量设备在检定周期内符合要求。 查编号22011501，产品名称：螺杆泵测试，检验日期2022年1月15日的出厂检测记录表转速、测试压力、实测流量检测等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 企管部 生产部（生产车间） | 否 |
| 14 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。 公司测量管理体系在认证证书用于：开发国内市场及企业形象广告宣传和企业进行招投标加分用。 | 企管部 营销部 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电和水；2021年能耗为：共消耗19.8吨标煤。企业不是重点用能单位。 | 企管部 | 否 |