项目编号：0019-2018-2022

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：沈阳市中兴防爆电器总厂有限公司

审核员：                             审核日期： 2022年 2月23日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查生产部（部件库）编号为105703的外径千分尺，2021.4.23日检定合格;查编号为CY9021000183的刀口形直尺，2021.6.7日检定合格。查生产部（锅炉房）编号为120101的气体探测器，2021.11.15日检定合格， 查质检部 出厂编号为W72D-0117-018的耐压测试仪, 2021.4.23日检定合格。现场标识、台账信息和证书一致。企业测量设备环境条件满足要求。 | 质检部/ 生产部 （生产车间） | 否 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查：《LBQC开关轴外径尺寸测量》测量过程，按要求进行了识别，测量设备按期检定，验证满足要求。 查质检部 关键测量过程《LBQC开关轴外径尺寸测量》，测量过程计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。 详见《计量要求导出及验证记录表》。 生产部（锅炉房）新配置的编号为120101的气体探测器 ，2021年11月15日校准， 但没有进行计量验证直接安装使用。不满足标准GB/T 19022-2003条款7.1.1计量确认 总则的要求 | 质检部/ 技术部/ 生产部 | 次要不符合 01 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 企业没有新增关键测量过程。企业对关键测量过程编制了控制规范，对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。抽查原有关键测量过程《LBQC开关轴外径尺寸测量》，按控制规范进行持续控制和监视。 详见《测量过程控制检查表》、附录B、附录C和附录D。 | 质检部/ 技术部/ 生产部 | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了《LBQC开关轴外径尺寸测量》关键测量过程不确定度评定，评定方法正确。见附件A：《测量不确定度评定报告》。 | 技术部/ 生产部/ 质检部 | 否 |
| 5 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业测量设备和辅助材料/消耗性材料的采购部门物管部，能按要求开展采购工作。 企业物管部负责建立和评价合格供方和合格服务方清单，保存确认和评价记录，查验相关资质满足要求。 详见：《合格服务方名录》（JLQ8.4-03）、《合格供方名录》（JLQ8.4-02）、《2021年度服务方业绩评定表》（JLQ8.4-01） 。 抽查辽宁东测检测技术有限公司的评价记录。营业执照、实验室认可证书、计量检定机构授权证书资质CNAS L4131，符合要求。 查沈阳计量测试院的评价记录。营业执照、实验室认可证书、计量检定机构授权证书资质CNAS L0147，【2012】沈社量标沈法证字第004号，符合要求。 | 物管部 | 否 |
| 6 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业采用《顾客满意度调差表》（JL9.1.2）的方式进行顾客满意度调查。销售部负责将顾客的意见和投诉反馈给相关部门。目前企业没有发生投诉现象，顾客满意度良好 。符合要求 抽查企管部编号ZXF-CL05 ，2022.1.10，(内部)顾客满意度汇总表，顾客满意率96.3%。达到企业标准目标。 抽查销售部2022年2月10日 抚顺矿业集团有限责任公司顾客满意度调查,顾客满意率100%，达到企业标准目标。 | 销售部/ 质检部 | 否 |
| 7 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为电、水 。年消耗 32.89吨标煤,不是重点用能单位。 | 企管部 | 否 |
| 8 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业进出用能单位应配备3台件(电能表2台、水表1台)，实际配备3台件，配备率100%，满足要求。 | 企管部/ 生产部 | 否 |
| 9 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 查进出用能单位配备的测量设备：电能表 2.0级、水表2.5级，准确度等级满足要求 。 | 生产部/ 企管部 | 否 |
| 10 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 企业能源计量器具使用的是电业局为企业配备三相四线DTZW22C-Z型远程采集终端 ，由电业局负责管理和自来水公司为企业配备超声波冷水水表，由自来水公司负责管理。 | 生产部/ 企管部 | 否 |
| 11 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业能源计量管理部门对能源计量数据采用远程终端采集方式。企管部对电量消耗情况进行平衡、分析。配备的测量设备的测量数据和上报报表测量数据一致性，证明企业能源测量数据来自测量设备。满足要求。 | 企管部/ 生产部 | 否 |