[image: image1.png]fk‘?%’%%



   

[image: image2.png]


      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0107-2022
审核员现场审核记录

企业名称: 江苏东宝农化股份有限公司
审 核 员：                                  审核日期：2022年2月25日～2月26日
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	质检科已组织相关人员，识别生产过程中的原材料重量、成分含量、产品要求等顾客的测量要求和法律法规要求，建立了《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明细表》验证满足要求。

质检科负责将测量的要求转化为计量要求，并负责组织测量设备的计量确认工作。

生产科在产品质量、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	质检科
生产科
	否

	2
	所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查
	5.3质量目标
	企业计量质量目标：重要过程测量设备配备率100%；强检测量设备受检率100%；测量过程失控的发现不超过一天、测量设备计量确认率100%等。

生产科的分解目标包括：测量设备的计量确认，强检测量设备受检率100%；；质检科的质量目标包括测量过程失控的发现不超过一天等。
目标已分解可测量，符合标准要求。
	质检科

生产科
	否


	4
	是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式
	6.1职责
	企业通过《测量管理体系职责管理程序》和《测量管理体系管理手册》，规定了测量管理职能和各类人员在体系中的职责，包括计量人员的岗位职责等。
    人员职能的分配在《测量管理体系管理手册》5.1计量职能中有明确的规定：质检科负责编制并组织实施计量工作发展计划，组建测量管理体系网络，负责测量质量目标的分解；测量体系内审员负责对不合格项督促责任部门采取纠正和预防措施，并督促验证。
	质检科

生产科
	否

	5
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1程序
	查：质检科的产品质量标准：江苏东宝农化股份有限公司企业标准Q/321088 GDA 140-2018 25%多效㟇悬浮剂、江苏东宝农化股份有限公司企业标准Q/321088 GDA 109-2019 50%烯啶虫胺可溶粒剂，
质检科技术文件：《检验仪器操作规程》（江苏东宝农化股份有限公司）
文件有受控章，现行有效，计量单位使用正确。
符合标准要求。
	质检科
	否

	6
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.3记录
	查质检科：江苏东宝农化股份有限公司质检科产品分析原始记录本，记录号：DB/QE088.0-03、产品分类：半产品，时间：2022年01月03日至2022年02月17日《产品分析原始记录》
记录1：2022年01月07日《产品分析原始记录》，NO;07,依据：江苏东宝农化企业标准Q/321088 GDA 001-047；测量设备：CA02-003；样品名称：480g/l毒死蜱虫；分析项目包括：外观、PH值测定、水分的测定、倾倒后残余物、比重、细度、酸度的测定、洗涤后残余物，检验人：耿苗苗，复核人：南雁；结论：合格。

记录2：2022年01月18日《产品分析原始记录》，NO;29,依据：江苏东宝农化企业标准Q/321088 GDA 001-047；测量设备：CA03-002；样品名称：430g/l戊䂳醇；分析项目包括：外观、PH值测定、倾倒后残余物、比重、酸度的测定、洗涤后残余物，检验人：耿苗苗，复核人：南雁；结论：合格。
记录有编号和设备信息，保存期在程序文件中规定，符合标准要求。
	质检科
	否

	7
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备的溯源方式？

测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识6.3.1测量设备

6.3.2环境7.3.2溯源性
	查：计算东宝农化股份有限公司《计量器具登记台账及周检计划表》（2021年修订），有116台件计量器具，已对计量器具进行分类管理。台账包括监视设备,企业有标准物质台账。企业未建立最高标准装置，所有测量设备送扬州市江都区计量测试技术研究所（扬州市江都区产品质量检验检测中心）进行检定/校准。

编号CA03-005液相色谱仪，有计量确认标识，计量检定日期：2021.11.07.，有效期：2022.11.06；
编号CA05-001酸度计，有计量确认标识，计量检定日期：2021.11.07.，有效期：2022.11.06；
编号CA01-001紫外可见分光光度计，有计量确认标识，计量检定日期：2021.11.07，有效期：2022.11.06；
编号FM03-009，水平式自动袋装灌装机，是高度控制过程测量设备，有计量确认标识，计量确认日期：2021.11.07.，有效期：2022.11.07.;
编号CA02-001，气相色谱仪，有计量确认标识，计量检定日期：2021.11.07.，有效期：2022.11.06。
编号FM01-001分析天平，有计量确认标识，计量检定日期：2021.04.29.，有效期：2022.04.08。现场标识、台账信息和证书一致。
详见《测量设备溯源抽查表》
	质检科

生产科
	否

	8
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2软件
	企业建立了《测量软件管理程序》。企业提供了《计算机软件台账登记表》，已识别操作系统WIN 7软件名称液体检定系统（V1.2.0.53）版本等软件。
	生产科
	否

	9
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.1.计量确认
	查：生产科测量过程，测量要求已识别，测量设备按要求进行检定/校准，验证满足要求，查《原材料进厂检验测量过程》、《成品悬浮率检验测量过程》和《灌装净含量称重过程》，《灌装净含量称重过程》是关键测量过程，测量过程计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。企业制定了《不合格控制管理程序》，验证不符合，按《不合格控制管理程序》的要求进行管理。
管理符合标准要求。

详见附件《计量要求导出及验证记录表》
	质检科

生产科
	否

	10
	  部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？
	7.2测量过程

8.2.4测量管理体系的监视
	  企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，分一般测量过程和关键测量过程，信息量全，企业将《灌装净含量称重过程》确定为关键测量过程。编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，企业按控制规范规定的频次进行监视，符合标准要求。
详见《测量过程控制检查表》及附件。
	质检科

生产科
	否

	11
	  测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	  企业测量不确定度形成文件，抽查了《原材料进厂检验测量过程》、《成品悬浮率检验测量过程》一般测量过程和《灌装净含量称重过程》关键测量过程，进行了不确定度评定，方法正确，符合标准要求。

见附件《测量不确定度评定报告》。
	质检科
生产科
	否

	12
	 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？
	8.3不合格控制
	企业编制了《不合格控制管理程序》对出现的不合格测量过程，按程序要求管理，对发现的不合格进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。符合标准要求。
	生产科
	否

	13
	部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？
	8.4改进
	企业纠正预防措施控制，按照测量管理体系的《纠正措施管理程序》和《预防措施管理程序》执行，目前没有发现不合格测量管理体系、不合格测量过程和不合格测量设备。管理符合标准要求
	生产科
	否


	14
	  计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等
	计量法制要求
	企业法定计量单位使用情况基本符合标准要求，企业强制检定的计量器具有压力表6件，已在2021年11月6日按期进行强制检定；

企业有涉及定量包装的产品，定量包装的测量过程按关键测量过程进行管理，相关的测量设备经过检定且在周期内，定量包装的误差按JJF1070-2005定量包装商品净含量计量检验规则要求管理，符合标准要求。
	质检科

生产科
	否

	15
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？
	GB17167－2006
	企业主要耗能为电力，查看江苏东宝农化股份有限公司《2021年度能源用量汇总数据》，企业全年用电折算237.25吨标准煤。

企业电力计量：进出用能单位配备0.5s级电能表，进出次级用能单位配备1.0级电能表，企业没有重点耗能设备。

企业不是重点耗能单位，能源管理工作由生产科负责。
	生产科
	否


 6 / 6

