编号：0199-2020-2022

审核员监督审核记录

企业名称：佛山市三水区西南街一品木夹板厂

审核员：                                               审核日期： 2022年2月21日—2月21日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求？是否考虑到不符合计量要求时可能会带来的风险？检查有关记录。 抽查1~2个工艺要求对应的计量要求识别记录，识别方法是否正确。 | 4 总要求 | 已确定测量管理体系的范围和内容。确定了公司的测量设备台帐，并已识别公司的测量过程。公司已制定《测量管理手册》，对计量要求的识别方法进行规定 各部门已经分别根据顾客要求和产品要求及相关法律法规要求导出计量要求。已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。 | 生产部 | 不列入 |
| 2 | 有无制定质量目标？ 目标是否可以测量？ 是否达到质量目标？ | 5.3质量目标 | 在《测量管理手册》中明确公司测量管理体系的质量目标。包括：1）测量设备计量确认标识差错数量≤2；2）A、B 类测量设备送检及时率 100%；3）因产品测量不准确造成投诉次数≤2 次； 4）因测量不正确造成产品质量不合格≤2 次/年； 05)计量人员年度专业培训合格率100%; | 生产部 | 不列入 |
| 3 | 软件及其任何修改在启用前是否进行测试和（或）确认？是否经批准和存档？ 查测量软件清单及软件确认记录。 | 6.2.2 软件 | 公司已就测量软件的管理形成《测量软件管理程序》。生产部未涉及测量软件。 | 生产部 | 不列入 |
| 4 | 是否有记录清单？ 有无记录控制程序？ 记录有无标识？使用的测量记录是否符合记录要求？记录有无标识(编号)，保管是否良好？ | 6.2.3 记录 | 现场提供有《普通胶合板检测报告》、及《过程检验记录》，记录填写正确，有标识，已妥善保管。 | 生产部 | 不列入 |
| 5 | 是否清楚地标识测量设备和技术程序？ 有无设备计量确认状态的标识？ 有无测量过程状态标识?受控失控. 抽查1~2台测量设备标识粘贴是否符合要求。 | 6.2.4 标识 | 已就计量确认标识的管理形成《计量标识管理程序》。 查技术质量部电热温干燥箱（出厂编号202-00A），设备佛山市质量技术监督检测中心校准，已粘贴校准证，校准日期2021年06月18日; 现场查看生产部生产工人正在使用数字式木材测湿仪，计量设备未贴有效的计量校验标识.已开不符合项整改。 | 生产部 | 列入 |
| 6 | 是否有测量环境条件的管理程序？是否监视和记录影响测量的环境条件？根据环境条件所进行的修正是否予以 记录并用于测量过程？ | 6.3.2环境 | 已形成《测量环境管理程序》。 暂无特殊环境要求。 | 生产部 | 不列入 |
| 7 | 是否已就外部供方的选择、评价形成文件规定？ 是否已建立合格供方名单？ 是否有评价准则并实施评价？检查有关记录。 | 6.4外部供方 | 已制定文件《计量外部供方管理程序》，对外部供方管理形成规定。生产部将检定/校准/检验机构佛山市质量计量监督检测中心为计量合格供方资格管理。已经对外部供方进行管理。 | 生产部 | 不列入 |
| 8 | 是否已制定计量确认程序 计量确认记录是否符合要求？ 抽查1~2台测量设备，测量设备是否在有效期内，是否按要求形成计量确认记录。 | 7.1.1（计量确认）总则 7.1.4计量确认过程记录 | 已经制定《计量确认控制程序》。 查生产部游标卡尺（型号/规格：0~150）mm 分度值：0.02mm）由佛山市质量计量监督检测中心进检定，检定日期2021年06月10日，处于有效校准状态。 | 生产部 | 不列入 |
| 9 | 计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定? 计量确认间隔调整是否符合规定程序，是否得到评审? | 7.1.2计量确认间隔 | 已制定《计量确认控制程序》，文件中已明确如何对测量设备分类管理目录及公司各类测量设备的计量确认间隔。A类和B类测量设备按检定周期进行计量确认。 | 生产部 | 不列入 |
| 10 | 是否有需要采取保护措施的测量设备?如有,是否采取相应措施?措施是否有效? | 7.1.3设备调整控制 | 生产部的测量设备无封印控制要求，该条款暂不适用。 | 生产部 | 不列入 |
| 11 | 是否有测量过程控制程序？测量过程是否进行分类管理? 测量过程的策划是否符合要求？测量过程是否在设计的受控条件下实现？抽查有关不确定度评定记录是否符合要求。 | 7.2 测量过程 7.3.1测量不确定度 | 已在《测量管理手册》对测量过程管理、不确定度评定和不合格测量过程处置形 成文件规定。形成程序文件《测量过程控制程序》《测量不确定度评定程序》和《计量不合格管理程序》生产部抽查关键测量过程胶合板胶合强度检测过程有关记录具体见《测量过程控制检查表》及提交的原始记录，不确定度评定流程符合要求，测量过程符合文件规定，符合要求。 | 生产部 | 不列入 |
| 12 | 抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？ | 7.3.2溯源性 | 通过佛山市质量计量监督检测中心检定或校准进行量值溯源，受抽查部门设备的溯源情况符合要求。 | 生产部 | 不列入 |
| 13 | 是否已就计量要求是否得到满足实施对顾客满意度的调查？调查情况如何？ | 8.2.2顾客满意 | 生产部负责收集内部顾客对公司计量服务的满意度信息，开展内部顾客满意度调查,2021年没有发现计量方面投诉 | 生产部 | 不列入 |
| 14 | 是否制定有不合格控制程序？如有，是否按规定处理？查关键测量过程的核查记录/监视记录，是否出现测量过程不合格。如有，查有关的处置记录 | 8.3.1不合格测量管理体系 8.3.2不合格测量过程 | 查阅《计量不合格控制管理程序》。对不合格的处置流程进行规定。 生产部的测量过程均在受控条件下进行，未有证据表明测量过程失控。 | 生产部 | 不列入 |
| 15 | 有无不合格测量设备？ 如有，是否按规定处理？ | 8.3.3不合格测量设备 | 抽查生产部台称（型号/规格：TGT-500A）经佛山市质量计量监督检测中心检定合格，符合要求。 没有发现不合格测量设备。 | 生产部 | 不列入 |
| 16 | 有无纠正/预防措施程序？ 如何采取纠正/预防措施？ 如有，检查有关的纠正/预防措施的有关记录 | 8.4.2纠正措施 8.4.3预防措施 | 纠正/预防措施控制形成《测量管理体系改进程序》。 暂无纠正措施和预防措施。 | 生产部 | 不列入 |