**测量设备溯源抽查表**

编号：0027-2018-2022

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 南通联发印染有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 质检部 | 恒温恒湿箱 | 07-26968 | Datocolor600 | U=0.4℃/1.3%RH(k=2) | 数显湿湿度巡检仪±0.01℃\0.01%RH | 国家纺织计量站 | 2021-10-3 | √ |
| 质检部 | 滚筒式智能计数控制仪 | YRL32009 | JSK35282B | U=0.02mm(k=2) | 数显卡尺±(0.03~0.04)mm | 国家纺织计量站 | 2021-10-4 | √ |
| 质检部 | 电子台秤 | YRF0029 | TC10KB | Ⅲ级 | 标准砝码F1级 | 国家纺织计量站 | 2021-10-3 | √ |
| 质检部 | 电子天平 | YRF0022 | JJ100 | Ⅲ级 | 标准砝码F1级 | 国家纺织计量站 | 2021-10-3 | √ |
| 生产部 | 温度指示控制仪 | YRT00217 | Honeywe | U=0.2℃(k=2) | 数显温度计±0.1℃兆欧表1.0% | 国家纺织计量站 | 2021-10-3 | √ |
| 生产部 | 耐震压力表 | 18081109732 | Y-100 | 1.6级 | 精密压力表标准装置0.25级 | 海安市综合检验检测中心 | 2021-8-23 | √ |
| 质检部 | 耐洗色牢度试验机 | WASHTEC-P | YRFY0008 | U=0.2℃(k=2) | 数显温度计±0.1℃秒表0.01s | 国家纺织计量站 | 2021-10-3 | √ |
| 质检部 | 落锤式织物撕裂仪 | 60-2001 | YRFY0010 | U=0.02mm(k=2) | 数显卡尺±(0.02~0.03)mm | 国家纺织计量站 | 2021-10-3 | √ |
| 审核综合意見：（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）公司已制定《测量设备管理程序》、《外部供方管理程序》，《量值溯源管理程序》，公司没有建立计量标准，未开展内部校准，全部测量设备均委托国家纺织计量站、海安市综合检验检测中心二家机构进行检定/校准，由工程部负责溯源，校准/检定证书由工程部保存。根据抽查情况，该公司的校准/检定情况符合溯源性要求。 |
| 审核日期： 2022年 3月17日审核员签字： 部门代表签字：  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。