## 监控记录
附C 燃油加油机计量准确度检验测量过程控制监视分析表及控制图
过程名称： |  | 燃油加油机计量准确度 |  |  | 被测参数: |  | (50±0.15)L |  |  | 允许偏差： |  | ±5×10-4
测量仪器： |  | 量器 |  |  | 测量范围: |  | （49.83-50.29）L |  |  | 最大允许誤差： |  | ±2.5×10-4
核查物件: |  | 二等标准金属量器 |  |  | 监控方式： |  | 用同一台二等标准金属量器按期测量同一类型的加油机
日 期： |  | 2021-03-15 | 2021-04-09 | 2021-05-08 | 2021-06-10 | 20217/15 | 2021-08-14 | 2021-09-12 | 2021-10-10 | 2021-11-08 | 2021-12-09 | 2022-01-10 | 2022-02-13
测 量 值 | 1 | 49.977 | 49.979 | 49.969 | 49.974 | 49.97 | 49.967 | 49.977 | 49.97 | 49.969 | 49.974 | 49.97 | 49.977
| 2 | 49.977 | 49.974 | 49.987 | 49.977 | 49.974 | 49.97 | 49.977 | 49.979 | 49.987 | 49.977 | 49.974 | 49.977
| 3 | 49.967 | 49.977 | 49.977 | 49.977 | 49.977 | 49.976 | 49.967 | 49.977 | 49.977 | 49.979 | 49.977 | 49.97
| 4 | 49.97 | 49.977 | 49.978 | 49.979 | 49.979 | 49.977 | 49.97 | 49.977 | 49.978 | 49.979 | 49.979 | 49.97
| 5 | 49.976 | 49.979 | 49.97 | 49.978 | 49.979 | 49.977 | 49.976 | 49.979 | 49.97 | 49.978 | 49.979 | 49.979
平均值(X) |  | 49.9734 | 49.9772 | 49.9762 | 49.977 | 49.9758 | 49.9815 | 49.9734 | 49.9764 | 49.9762 | 49.9774 | 49.9758 | 49.9746
全距（R) |  | 0.01 | 0.005 | 0.018 | 0.005 | 0.009 | 0.01 | 0.01 | 0.009 | 0.018 | 0.005 | 0.009 | 0.009
| X | 49.9756 |  | UCLx=X+A2R |  | 49.9812 | 2021-09-12: A2; 2021-10-10: 0.577; 2021-12-09: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 0.00975 |  | LCLx=X-A2R |  | 49.9699 | 2021-09-12: D3; 2021-10-10: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.020612 | 2021-09-12: D4; 2021-10-10: 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 49.9756 | 49.9756 | 49.9756 | 49.9756 | 49.9756 | 49.9756 | 49.9756 | 49.9756 | 49.9756 | 49.9756 | 49.9756 | 49.9756
UCLx |  | 49.9812 | 49.9812 | 49.9812 | 49.9812 | 49.9812 | 49.9812 | 49.9812 | 49.9812 | 49.9812 | 49.9812 | 49.9812 | 49.9812
LCLx |  | 49.9699 | 49.9699 | 49.9699 | 49.9699 | 49.9699 | 49.9699 | 49.9699 | 49.9699 | 49.9699 | 49.9699 | 49.9699 | 49.9699
R均值 |  | 0.00975 | 0.00975 | 0.00975 | 0.00975 | 0.00975 | 0.00975 | 0.00975 | 0.00975 | 0.00975 | 0.00975 | 0.00975 | 0.00975
UCLr |  | 0.020612 | 0.020612 | 0.020612 | 0.020612 | 0.020612 | 0.020612 | 0.020612 | 0.020612 | 0.020612 | 0.020612 | 0.020612 | 0.020612
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： |  | 鲍勋 |  |  |  | 2021-10-10: 审核：; 2021-11-08: 卢忠辉

## Sheet1
49.975 | 49.97 | 49.975 | 49.968 | 49.965 | 49.975 | 49.97 | 49.959 | 49.968 | 49.965