项目编号：0096-2020-2022

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：阜宁阿特斯阳光电力科技有限公司

审核员：                            审核日期：2022年2月23日~ 2月24日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。 | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 远程审核中对提供的测量设备校准证书，抽查：砝码，规格型号为1g~500g，器具编号为FFMQA014，校准日期2021年4月8日，证书编号：801597240，校准单位：苏州市计量测试院。提供了有计量确认合格标识的照片,相关信息与台账一致。 抽查：数显卡尺，规格型号为（0-500）mm/0.01mm，器具编号为FLPQA026，校准日期2021年11月16日，证书编号：1TA21000530-009，校准单位：中国赛宝实验室计量检测中心。提供了有计量确认合格标识的照片，相关信息与台账一致。 抽查：压力表，规格型号为（0-1.6）MPa，器具编号为0922711，校准日期2021年12月9日，证书编号：2021C005-8967，校准单位：阜宁县综合检验检测中心。提供了有计量确认合格标识的照片，相关信息与台账一致。 抽查：厚度标片，规格型号为154.9μm，器具编号为FLPQA043，校准日期2021年12月2日，证书编号：HDJL2112020021，校准单位：苏州华迪优品校准检测有限公司。提供了有计量确认合格标识的照片，相关信息与台账一致。 详见《测量设备溯源抽查表》。 企业的环境满足测量设备的使用要求。 | 质量部 工艺部 制造部（生产、设备） | 否 |
| 2 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查企业编制的6-PD-E-010 《计量外部供方管理控制程序》，测量设备和辅助材料/消耗性材料由运营部（采购）负责采购，制定供方评价准则，建立了《合格供方名录》，核实相关资质并制定并保存《合格供方评价表》。质量部协助采购部对测量设备的供方和外协检测校准机构进行选择和确定、统一负责对外委测量设备送检及联系工作。 编制了《合格供方名录》、《合格供方评价表》，保存了资质证书，抽查其中提供校准报告的苏州市计量测试院、中国赛宝实验室计量检测中心，进行了评价和管理，符合要求。 | 运营部 质量部 | 否 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 远程审核中，抽查：测试机光强校准过程，配备的标准器是一级标片，送德国专业校准机构校准，并进行了计量验证，不确定度评价，计量验证满足要求，验证方法正确。抽查：电池首尾栅线距离测量过程，配备的影像测量仪，提供经溯源的校准证书，并进行了计量验证，不确定度评价，计量验证满足要求，验证方法正确。 企业编制了6-PD-E-008《 测量设备管理控制程序》，规定测量设备发生异常后，针对不同情况进行维修、降级或报废处理。 | 质量部 工艺部 制造部（生产、设备） | 否 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 远程审核中，检查了企业未新增关键测量过程。 抽查重要测量过程：测试机光强校准过程，编制了测量过程控制规范，规定了对测量人员、环境条件、测量设备和监视方法等的控制要求，监视频次为每半月一次，满足测量过程管理要求。 远程审核中，抽查重要测量过程：电池首尾栅线距离测量过程，编制了测量过程控制规范，规定了对测量人员、环境条件、测量设备和监视方法等的控制要求，监视频次为每半月一次，满足测量过程管理要求。 公司开展了电子天平和通用卡尺的内部校准过程，但未列入《测量过程及控制一览表》中进行统一管控。不符合条款7.2.2的要求。 详见《测量过程控制抽查表》。 | 质量部 工艺部 制造部（生产、设备） | 01 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了测试机光强校准过程的测量不确定度评定报告，不确定度评定方法正确。 详见《测量不确定度评定报告》 | 质量部 | 否 |
| 6 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制的6-PD-E-016《计量满意度测评控制程序》，规定质量部负责内部顾客满意度的调查和分析，运营部（销售）负责外部顾客满意度调查和分析。 2021年11-12月共调查内外部顾客18家，其中内部顾客满意度96.25%，外部顾客满意度100%，满足目标要求，针对顾客调查提出改进建议均采取了有效措施，已处理关闭。 | 运营部 质量部 | 否 |
| 7 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为：电、天然气、水等，2021年消耗电量为24620万千瓦时，天然气量为104.6万立方米，水量为258.7万吨。总消耗3.23万吨标准煤，属于重点用能单位。 | 制造部（设施） | 否 |
| 8 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业编制了《能源计量器具清单》，进出用能单位应配备4台件，实际配备4台件，配备率满足要求。 进出次级用能单位应配备9台件，实际配备9台件，配备率满足要求。进出重点耗能设备应配备360台件，实际配备360台件，配备率满足要求。 | 制造部（设施） | 否 |
| 9 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 查进出用能单位配备的测量设备三相四线多功能电表和流量计（水表）等，准确度等级均满足标准要求。按配备率60%查验。进出次级用能单位配备的测量设备气体涡轮流量传感器、三相四线多功能电表等，准确度等级满足标准要求。按配备率40%查验。 进出重点耗能设备配备的测量设备三相四线多功能电表和流量计（水表）等，准确度等级满足标准要求。按配备率20%查验。 | 制造部（设施） | 否 |
| 10 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 查验配备的测量设备三相四线智能电表、流量计（水表）和流量计（水表）等均经过有效溯源，并取得溯源证书。 | 制造部（设施） | 否 |
| 11 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业能源数据每周由各使用单位上报日报表，制造部（设施部）每周平衡分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，查验2021年12月能源采集汇总的数据与上报报表测量数据一致，能源管理满足要求； | 制造部（设施） | 否 |