项目编号：0088-2021-2022

审核员现场审核记录

企业名称：中国电建集团江西省电力建设有限公司

审核员：              审核日期：2022年02月24日上午至2022年02月25日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。企业的经济效益逐年提高。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 企业组织机构没有变更，产品没有发生变化。 | EPC 管理中心、 检测中心 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业制定了3项质量目标。各部门进行了分解，查2021年1月到12月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每年度进行完成情况的汇总上报及检查。企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。 | EPC 管理中心、 检测中心、 调试事业部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年12月27日开展了质量、环境、职业健康管理体系、测量管理体系管理评审，会议由公司董事长邹胜萍主持，由管理者代表谌守禄汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的1个方面的问题落实了整改部门。 | EPC 管理中心 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查测量设备检定/校准/检测管理部门检测中心，企业建立提供测量设备检定/校准/检测机构的合格供方清单，江西省计量测试研究院、上海市计量测试技术研究院、江西省测绘成果质量监督检验测试中心的资质满足标准要求，查验相关资质，并保存了评价记录。 | EPC 管理中心、 检测中心 | 否 |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查检测中心编号为170719的电液式万能试验机江西省计量测试研究院2021.06.07日检定；编号为18112879的高精度功率分析仪上海市计量测试技术研究院2021年09月19日检定；编号为20200709的直流标准源江西省计量测试研究院2021.07.21日校准。 查调试事业部编号为1760V10的硅酸盐化学成分快速分析仪深圳市计量质量检测研究院2021年11月16日校准；测量设备标识、台账信息和证书一致。测量设备使用环境条件满足要求。 检测中心的检定间有温湿度记录。环境条件满足要求。 公司已制定《计量确认过程和溯源管理程序》、《测量设备管理和配备、流转控制程序》，公司已建最高计量标准5项，测量设备由检测中心负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托江西省计量测试研究院、上海市计量测试技术研究院、江西省测绘成果质量监督检验测试中心等机构检定/校准，校准/检定证书由检测中心保存。抽查10台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。祥见《测量设备溯源检查表》 | 检测中心、 调试事业部 | 否 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查：绝缘电阻表测量过程，要求已经识别，测量设备经过检定，验证满足要求。关键测量过程计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 检测中心、 调试事业部 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业新增关键测量过程1项，关键测量过程编制了控制规范，对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。抽查绝缘电阻表测量过程控制关键测量过程持续控制和监视。祥见《测量过程控制检查表》及附件 | 检测中心 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了绝缘电阻表测量过程控制等关键测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。评定方法正确。 | 检测中心 | 否 |
| 9 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | EPC 管理中心采用《顾客满意度调查表》的方式进行顾客满意度调查，对顾客的意见能够进行沟通。2021年上半年78个项目进行顾客满意度调查，综合评价满意度为85.90%；2021年下半年76个项目进行顾客满意度调查，综合评价满意度为87.50%。一年来没有出现客服的投诉现象。 | EPC 管理中心、 检测中心、 调试事业部 | 否 |
| 10 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司2021年9月6日-9月24日组织了公司2021年质量、环境、职业健康管理体系、测量管理体系内部评审，内审组织井井有条、内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、不符合项整改记录规范，内审首次会由管理者代表谌守禄主持，测量管理体系内部审核开具1个不符合项，“调试事业部仓库库房空调坏了，库房温湿度记录无”。 | EPC 管理中心 | 否 |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 对列入体系管理的关键控制和一般的测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。现场重点抽查了绝缘电阻表等测量过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。祥见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 检测中心 | 否 |
| 12 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 2021年认证审核开出2项次要不符合项。 1、“查企业不能提供2020年质量目标的统计数据”。不符合GB/T19022-2003标准5.3要求。纠正措施：组织相关人员学习公司《质量目标管理制度》，及时对年度目标进行检查统计。经查看2020年度计量目标统计表，符合要求。 2、“在调试事业部审核时发现，测量设备编号为E8319709接地电阻测试仪未进行计量确认”。不符合GB/T19022-2003标准7.1.1要求。纠正措施：组织测量设备的管理和使用人员学习公司相关制度，杜绝测量设备未进行计量确认投入使用。经查看测量设备计量确认明细表，2021.3.9对接地电阻测试仪进行了确认。符合要求。 2021年认证审核开出2个次要不符合项，经验证不符合项纠正措施有效，同意关闭。 在检测中心现场审核时，发现编号1815（001）材料试验机检定证书的检定日期2020.4.29，有效期2021.4.28。该台测量设备已超过有效期。没有按照不合格设备的控制要求进行控制。不符合认证审核准则条款GB/T-19022-2003中8.3.3要求，为次要不符合。 | EPC 管理中心、 检测中心、 调试事业部 | 不符合项01 |
| 13 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业内外审开出的不符合项均采取纠正措施。 公司2021年9月6日-9月24日组织了公司2021年质量、环境、职业健康管理体系、测量管理体系内部评审，测量管理体系内部审核开具1个不符合项，“调试事业部仓库库房空调坏了，库房温湿度记录无”。 于2021年9月30日完成整改。 | EPC 管理中心 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 法定计量单位使用规范。 企业规定了50台件测量设备列入强制检定，随机抽查10台件，溯源管理较好。 | EPC 管理中心、 检测中心 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电，每月供电部门抄表来计算用电量。企业2021年度耗0.14（万吨标准煤），该企业不是重点耗能单位。 | EPC 管理中心 | 否 |
| 16 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 查：企业的一级电能表准确度为1.0级 ，满足GB17167标准4.3.8表4要求。企业的能源测量设备配备和准确度等级由当地供电部门提供和定期进行拆检满足要求。能源管理满足《GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。 | EPC 管理中心 | 否 |
| 17 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于： 用于企业形象广告宣传： 没有出现在论证范围以外的活动；在使用认证资格时，没有出现使认证机构和认证制度声誉受损，没有出现失去公众信任现象。 | EPC 管理中心 | 否 |