附3

测量过程的有效性确认记录

| 关键测量过程编号 | 202001 | 测量过程名称 | 铜合金母线厚度尺寸测量过程 | 测量过程规范编号 |  | ANCL-GF202001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 | 质检部 | 测量项目 | 厚度尺寸 | 控制程度 |  | 关键过程控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：游标卡尺，测量范围（0～150）mm，最大允许误差：±0.03mm，U=0.01mm,k=2 测量方法：ANCL-GF202001《铜合金母线厚度测量过程控制规范》 环境条件： 常温 测量软件；无 操作者技能：量具使用人员，经培训合格，取得操作上岗证。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 查看编号AON001的游标卡尺的校准证书，校准日期为2021年09月02日，符合要求。 检测过程有效性进行确认： 2021年9月10日，用游标卡尺对被测件进行5次检测，得平均值为Y1=7.944mm。 2022年2月18日，用游标卡尺对被测件进行5次检测，得平均值为Y2=7.920mm。 测量过程的扩展不确定度为 U=0.04mm （k=2） 测量过程的有效性按下列方法计算： En =0.42<1 当En<1时，此测量过程有效。 确认人员：李国华 日期： 2022年2月18日 |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  | 批准人 |  |