附3：

测量过程有效性确认记录表

| 测量过程名称 |  | 波纹管内径尺寸测量过程 | 测量过程规范编号 |  | YYSY/GF01-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质检部 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 1、测量设备：出厂编号为K6005185,测量范围为（0～300）mm的游标卡尺，最大允许误差±0.04mm， 不确定度U=0.002mm, k=2 - 测量方法：按照GB/T8806-2008《塑料管道系统 塑料管件尺寸的测定》，对游标卡尺调零后直接 - 测量内径尺寸，读出显示数据并记录数据。 3、环境条件：常温 4、测量软件；无 5、操作者技能：仪器操作人员，经培训合格。 6、其他影响量：无振动 |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: - 1、查出厂编号为K6005185的游标卡尺的校准证书，校准日期：2022年2月21日，校准机构：深圳中电计量测试技术有限公司，符合要求。 2、用比对法进行有效性确认： （1）2022年2月23日，用出厂编号为K6005185的游标卡尺测量波纹管内径尺寸，取5次测量的平均值为Y1=222.265mm； （2）2022年4月12日，用出厂编号为K6005185的游标卡尺测量波纹管内径尺寸，取5次测量的平均值为 Y2=222.274mm; 测量过程的扩展不确定度U=0.13mm ，k=2； 测量过程的有效性按下式计算： En= Y1−Y22U=0.05＜1，则此测量过程有效。 确认人员：沈文婷 日期：2022年4月12日 |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |
| 日期 | 变更内容 |  |  | 批准人 |  |