项目编号：0028-2020-2022

审核员现场审核记录

企业名称：成都秦川物联网科技股份有限公司

审核员：    李学弘                           审核日期： 2022年3月3日-2022年3月4日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 公司制定了《顾客满意控制程序》。 企业产品执行： GB/T 6968-2011 膜式燃气表、JB/T 12960-2016 远传膜式燃气表、CJ/T 112-2008 IC卡智能燃气表、JJG 577-2012 膜式燃气表、GB/T 778-2007封闭满管道中水流量的测量 冷水水表和热水水表 第一部分规范、第二部分 安装要求、第三部分 试验方法和装置；JJG 162-2019 饮用冷水水表检定规程；CJ/T 434-2013 超声波水表；CJ/T 242-2012 电子远传波水表等。 企业对产品的顾客要求进行了识别。从原材料进厂检验、生产过程、产品出厂检验等过程的测量要求，配备了测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量稳定，目前未见顾客投诉，一年内没有相关能源、安全等投诉和纠纷。 | 生产运营部 (智能燃气表车间、智能水表车间、注塑车间、机加车间、基表车间) | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 查《测量管理体系管理手册》规定了公司的计量方针及6项质量目标与质量方针一致。 企业建立了《计量目标管理控制程序》 查行政办公室提供的《2021年目标分解表》，2022年1月31进行了目标完成情况统计，各部门均完成目标。 | 生产运营部 (智能燃气表车间、智能水表车间、注塑车间、机加车间、基表车间) | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业建立了《管理评审控制程序》文件，企业于2021年12月30日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理邵泽华主持，由管理者代表向海堂汇报了内审结果、顾客反馈、测量体系目标完成情况、改进的建议等方面运行情况。 会议分析了体系运行中存在的问题和不足和改进的建议，形成测量体系管理评审报告，肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜。 | 生产运营部(智能燃气表车间、智能水表车间、注塑车间、机加车间、基表车间) | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业建立了的《外部供方控制管理程序》文件。设备动力部建立和评价测量设备合格供方名录。提供了《合格供应商名录》，企业测量设备由中国测试技术研究院、成都市计量检定测试院等进行溯源。行政办公室对其资质、授权范围等进行了确认。 | 生产运营部(智能燃气表车间、智能水表车间、注塑车间、机加车间、基表车间) | 否 |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 计量器具均有确认标识。 查，编号：190812 音速喷嘴式气体流量标准装置，校准日期：2021.06.29，有确认标识； 编号：8367 钟罩式气体流量标准装置，检定日期：2021.06.29，有确认标识； 编号：191030003压力变送器,检定日期：2021.11.17，有确认标识； 编号：001白光温度计,检定日期：2021.05.18，有确认标识； 企业建立了《监视和测量设备控制程序》，企业规定了测量设备配置、贮存、流转、封存、报废和测量设备的计量确认等方面的控制。对企业的计量设备进行了分类管理，生产过程控制、产品出检验等测量设备列入体系管理，查《测量设备管理台账》规定了测量设备的规格、型号、精度、编号、使用用途和存放地点，体系与安全环保办公室室负责测量设备全过程管理，共664台计量器。设备动力部负责测量设备全过程管理。企业测量设备管理规范。 该公司检测环境条件符合检定规程和产品质检条件要求； 该公司建立未最高计量标准，公司测量设备均由中国测试技术研究院、成都市计量检定测试院进行溯源进行检定和校准。抽查计量器具溯源情况，详见《测量设备溯源抽查表》 | 生产运营部(智能燃气表车间、智能水表车间、注塑车间、机加车间、基表车间) | 否 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查了量具编号为ZG28，外径千分尺，检定时间2021.12.30，确认人：古云松 ，确认日期：2021.12.31；编号：002 数显深度卡尺，经2021.11.3检定,已经进行计量确认，确认人：刘杰慧 确认日期：2021.11.4； 编号：ZG08，钟高式气体流里标准装置，经2021.1.6校准,确认日期：21.1.7确认人：刘杰慧 ； 上述在设备上粘贴了计量确认状态标识。现场确认，计量确认符合要求。 查看设备动力部《MP12-13监视和测量设备控制程序》规定;扭力测试仪的校准间隔规定为3年,不能提供对所规定的校准间隔实施评审的记录。不符合GB/T19022标准条款7.1.2要求。 | 生产运营部(智能燃气表车间、智能水表车间、注塑车间、机加车间、基表车间) | 是01 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程设计和实现控制程序》文件，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了《测量过程及控制一览表》，通过从原材料检验、装配、检测、包装等过程识别出26个测量过程，测量过程档案，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。 查，编号IQC 009 《贴片钽电容检验规范》生效时间2021.8.16，实施了确认； 查“燃气表示值误差”测量过程持续受控，实施了监视和测量不确定度评定，符合要求；详见《测量过程控制检查表》 | 生产运营部(智能燃气表车间、智能水表车间、注塑车间、机加车间、基表车间) | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 企业建立了《测量不确定度管理控制程序》，文件满足标准要求。 现场重点抽查了《燃气表示值误差检定测量不确定度评定报告》，详见《测量不确定度评定报告》。 | 生产运营部(智能燃气表车间、智能水表车间、注塑车间、机加车间、基表车间) | 否 |
| 9 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 查看了市场管理部提供的《顾客满意度调查表报告》，收集2020-2021年11份顾客满意度调查，顾客满意度统计96.56%，顾客满意度呈上升趋势。 | 生产运营部(智能燃气表车间、智能水表车间、注塑车间、机加车间、基表车间) | 否 |
| 10 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业每年至少进行一次内部审核，为单独审核。企业于2021年12月16-17日组织了公司测量管理体系内审，魏晓丽为组长，成员：熊代琴、戴长辉、倪吉发、廖宗科、江敏。对公司11个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于2021年12月17日完成整改。 | 生产运营部(智能燃气表车间、智能水表车间、注塑车间、机加车间、基表车间) | 否 |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 查企业的《审核和监视管理程序》，对列入体系管理的高度控制重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。 | 生产运营部(智能燃气表车间、智能水表车间、注塑车间、机加车间、基表车间) | 否 |
| 12 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 经验证企业对内审过程中发现的1个不符合项能查找原因，进行了纠正（预防）措施， 2021年12月17日完成纠正措施跟踪及有效性验证。 上年度的监督审核不符合项，质管部通过举一反三，将部门的所有IQC中均规定了计量特性，目前高控过程用量具均对计量特性有明确要求。 | 生产运营部(智能燃气表车间、智能水表车间、注塑车间、机加车间、基表车间) | 否 |
| 13 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业建立《纠纠正、纠正措施和预防措施控制程序》中的纠正和预防措施管理文件中纠正措施和预防措施办法，满足标准要求。 | 生产运营部(智能燃气表车间、智能水表车间、注塑车间、机加车间、基表车间) | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查质量记录、统计报表、测量设备台账等，基本能采用法定计量单位， 企业3台计量器具为强检测量设备已进行检定。 | 生产运营部(智能燃气表车间、智能水表车间、注塑车间、机加车间、基表车间) | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 该企业不是能耗大户，2021年全年能耗：水20515t；电579万8480kW/h；气93180m3。折合838.3t标准煤。 | 生产运营部(智能燃气表车间、智能水表车间、注塑车间、机加车间、基表车间) | 否 |
| 16 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业《测量设备总台账》包括能源测量设备2台件，为强检测量设备已进行检定。配备率符合GB17167－2006要求。 | 生产运营部(智能燃气表车间、智能水表车间、注塑车间、机加车间、基表车间) | 否 |
| 17 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业测量管理体系认证证书用于企业宣传和供应商投标。 | 生产运营部(智能燃气表车间、智能水表车间、注塑车间、机加车间、基表车间) | 否 |