## 监控记录
附2 测量过程监视记录及控制图
过程名称： |  | 耐受电压测量过程 |  |  | 耐受电压 |  |  | ≤3.85kV |  | 最大允许误差： |  | ±0.64 kV
测量仪器： |  | 交流耐压测试仪 |  |  | 测量范围: |  | （0-5）kV |  |  | 最大允许誤差： |  | ±2.5%
核查标准： |  |  |  |  | 被测物件
日 期： |  | 2021-03-15 | 2021-04-16 | 2021-05-12 | 2021-06-18 | 2021-07-20 | 2021-08-19 | 2021-09-23 | 2021-10-25 | 2021-11-23 | 2021-12-20 | 2022-01-27 | 2022-02-28
测 量 值 | 1 | 2.868 | 2.865 | 2.853 | 2.88 | 2.841 | 2.858 | 2.88 | 2.859 | 2.836 | 2.841 | 2.869 | 2.855
| 2 | 2.869 | 2.829 | 2.842 | 2.852 | 2.852 | 2.869 | 2.852 | 2.828 | 2.808 | 2.829 | 2.842 | 2.849
| 3 | 2.868 | 2.855 | 2.867 | 2.836 | 2.812 | 2.888 | 2.836 | 2.84 | 2.848 | 2.856 | 2.848 | 2.825
| 4 | 2.86 | 2.823 | 2.855 | 2.856 | 2.856 | 2.86 | 2.856 | 2.806 | 2.856 | 2.856 | 2.856 | 2.853
| 5 | 2.868 | 2.824 | 2.864 | 2.84 | 2.86 | 2.858 | 2.89 | 2.858 | 2.85 | 2.86 | 2.868 | 2.804
平均值(X) |  | 2.8666 | 2.8392 | 2.8562 | 2.8528 | 2.8442 | 2.8666 | 2.8628 | 2.8382 | 2.8396 | 2.8484 | 2.8566 | 2.8372
全距（R) |  | 0.009 | 0.042 | 0.025 | 0.044 | 0.048 | 0.03 | 0.054 | 0.053 | 0.048 | 0.031 | 0.027 | 0.051
| X | 2021-03-15: 2.8507; 2021-05-12: UCLx=X+A2R; 2021-07-20: 2.8729; 2021-09-23: A2; 2021-10-25: 0.577; 2021-12-20: 注： 1）每次测量数据不少于5个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2021-03-15: 0.0385; 2021-05-12: LCLx=X-A2R; 2021-07-20: 2.8285; 2021-09-23: D3; 2021-10-25: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.081389 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 2.8507 | 2.8507 | 2.8507 | 2.8507 | 2.8507 | 2.8507 | 2.8507 | 2.8507 | 2.8507 | 2.8507 | 2.8507 | 2.8507
UCLx |  | 2.8729 | 2.8729 | 2.8729 | 2.8729 | 2.8729 | 2.8729 | 2.8729 | 2.8729 | 2.8729 | 2.8729 | 2.8729 | 2.8729
LCLx |  | 2.8285 | 2.8285 | 2.8285 | 2.8285 | 2.8285 | 2.8285 | 2.8285 | 2.8285 | 2.8285 | 2.8285 | 2.8285 | 2.8285
R均值 |  | 0.0385 | 0.0385 | 0.0385 | 0.0385 | 0.0385 | 0.0385 | 0.0385 | 0.0385 | 0.0385 | 0.0385 | 0.0385 | 0.0385
UCLr |  | 0.081389 | 0.081389 | 0.081389 | 0.081389 | 0.081389 | 0.081389 | 0.081389 | 0.081389 | 0.081389 | 0.081389 | 0.081389 | 0.081389
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2021-04-16: 杨刚; 2021-10-25: 审核：; 2021-11-23: 苟金杰