**附1：**

**蒸馏仪（六型）额定电流测量过程不确定度评定报告**

**1、测量过程**1.1、测量方法：依据Q/0500 DTB001-2019《原油水含量测定器》（蒸馏法）、及仪器使用说明书和相关操作规范。

1.2、环境条件：常温。

1.3、检测设备：万用表，测量范围为（0-10）A，校准不确定度*U*=0.02A *k*=2。

1.4、被测对象：额定电流≤7A。

1.5、测量过程：将被测物件放置在试验台上，用钳形万用表对通电回路进行测量，读取万用表的示值即为额定电流的测得值。

1. **数学模型**

式中： ----额定电流测量结果

1. ------额定电流读数值
2. **输入量的标准不确定度评定**

输入量的不确定度来源主要是：

a)测量重复性引入的标准不确定度**；**

b)测量设备引入的标准不确定度。

3.1测量重复性引入的标准不确定度的评定

输入量测量重复性不确定度的来源主要是测量重复性引入的标准不确定度。

做A类评定测量：在万用表正常工作状态下，同一组人，用同一只钢直尺，在相临近的时间内，对被测试件连续测量10次，得10个测量数据汇于表1：

表1重复性数据

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| L读数值(A) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |

被测试件测量值的平均值： =

单次重复性测量值的实验标准差：

被测量估计值（）标准不确定度分量*u*1：

（为1组数据的平均值，取n=1）

标准不确定度分量： =S=0.052A

3.2、测量设备引入的标准不确定度

查万用表的校准证书，出具的不确定度为*U*=0.02 *k*=2，则：

**4、合成标准不确定度的评定**

4.1标准不确定度汇总表

输入量的标准不确定度汇总于表2。

表2 标准不确定度汇总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标准不确定度分量uc | 不确定度来源 | 不确定度值*u*（xi） |
| 标准不确定度*u*1 | 测量重复性所引入的不确定度 | 0.052A |
| 标准不确定度*u*2 | 测量设备引入的不确定度 | 0.01A |

4.2合成标准不确定度的计算

合成标准不确定度可按下式得到：

**5、扩展不确定度的计算**

取包含因子*k* = 2，置信概率 95％*,* 得

*U＝* *ku*c＝2×0.052A＝0.11A

**6、测量不确定度的报告与表示**

*U＝*0.11A *k* = 2