目编号：0012-2020-2022

审核员监督审核记录（一）

企业名称：东营晨丰电子科技有限公司

审核员：________________

审核日期： 2022年02月28日下午至2022年03月01日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况？ 对投诉的处理情况？就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息？ 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 一年内，企业日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业营业执照未发生了变化。 企业组织机构和人员未发生变更。 企业认证范围没有发生变化。 企业未收到投诉。企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查《2021年度顾户满意度调查情况汇总》，共发出客户满意度调查表9份，顾客满意度为97.25%。已达到目标值。 查企业营销部“销售合同登记表”1份，2021年共产生销售合同9份。抽查2021年12月31日《购销合同》2份，涉及产品包括“防蜡防垢防腐蚀系统、原油水含量测定仪”等。抽查检验日期为2022年1月3日的“成品检验记录”，检验的产品为 “防蜡防垢防腐蚀系统”，测量参数为5项，有实测值。符合要求。 抽查检验日期为2022年1月4日的“成品检验记录”，检验的产品为 “原油水含量测定仪”，测量参数有8项，有实测值。结论均为“合格”。检验参数和检验使用的测量设备 “万用表、压力表、数字功率计”均与文件编号Q/0500DTB 001-2022《原油水含量测定器（蒸馏法）》技术指标相符。 营销部、研发部、质检部及生产部等部门均已识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。 | 管理层 策划部 质检部 研发部 营销部 生产部 采购部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门？ 企业质量目标完成情况？ | 5.3质量目标 | 查《2022年质量目标分解计划》，已对目标进行了分解，共分解到6个部门。 企业制定了6项质量目标。查《2021年度测量管理体系目标完成情况统计表》2份，企业对2021年度1月-12月、2022年度1月-2月质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值 | 管理层 策划部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年12月16日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理主持，管理者代表及6个部门汇报了体系运行情况。评审的内容覆盖了企业6个部门，包括测量管理体系运行、人员培训、质量目标、供方管理、设备溯源性管理、测量过程控制及客户满意调查情况。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，提出了加强企业培训工作等提出了工作建议并完成整改。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 策划部 | 否 |
| 4 | 抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识？ 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致？ 测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 企业共有9台测量设备，均纳入到测量管理体系管理范畴。 查出厂编号：TLJ-N50，型号规格：N-50的“推力计”，校准日期均为2022年02月18日，测量设备证书与台账信息一致，符合要求。 查管理编号为YBKC01的“游标卡尺”的校准证书，证书编号：CD205-223003686，校准日期：2022年02月18日，校准机构为“中溯计量检测有限公司”，校准机构注册号：CNAS L10073。签章资质有效。 查质检部使用的出厂编号为 “ZDJ-UT382”，的照度计，其校准证书编号为ZX085-223003662，校准日期为2022年02月18日，处于有效校准状态，已粘贴计量确认状态标识。符合要求。 测量设备使用环境条件满足要求。 企业测量设备全部外送校准。抽查4份校准证书，均在有效期内，证书填写规范，符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 查质检部仪器编号为SBQ-UTD2025CL的“示波器”，校准日期为2022年02月18日，查该设备2021年度的校准证书上校准日期为2021年1月13日。与“测量设备台账”上周期间隔要求为“12月”不相符。不符合GB/T19022-2003 标准 “6.3.1测量设备” 条款的要求。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 5 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业2021年度未增加新的测量设备供方和检定校准服务供方。 查JL-8.4-02《合格供方目录》，入账的主要原材料供方为10家。抽查《供方评定评价表》1份，供应商为 “济南威力贸易有限公司”、原材料名称“实验瓶”，企业已对外部供方进行了资质、供货能力、产品实物质量等方面进行了评价，资料和相关记录齐全。查编号为CF-8.4-03《进货检验记录》1份，产品名称“玻璃管”，检验项目2项，检验日期2021年11月25日。符合要求。 抽查《合格供方台账》和《检定校准服务供方资质调查评价表》，对校准服务供方 “中溯计量检测有限公司（机构注册号为CNAS L10073）”的能力和务质量完成了评价，资料和相关记录齐全。符合要求。 | 质检部 采购部 | 否 |
| 6 | 抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 | 抽查关键测量过程：“一体机电源直流电流测量过程”， 查《计量确认验证记录表》，有测量设备的计量确认记录，验证方法正确，测量设备配备合理。 查关键测量过程“一体机电源直流电流测量过程”使用的测量设备为“万用表”，出厂编号为WYBF17B+，已完成校准和计量确认，校准日期：2022年02月18日，计量确认验证日期为2022年02月23日。校准机构为“中溯计量检测有限公司”，验证部门为研发部。签章资质有效。 企业规定对验证不合格的测量设备进行停用并维修后再检/校，或做报废处理。 | 质检部 研发部 生产部 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业本次没有新增关键测量过程。 企业已识别了关键测量过程1个，重要测量过程6个。其中关键测量过程1个为 “一体机电源直流电流测量过程”。企业对关键测量过程均已识别顾客的测量要求并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，测量设备的测量误差、测量范围，均满足测量过程的技术要求和标准要求。 企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视，生产的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。 抽查了已识别的关键测量过程“一体机电源直流电流测量过程”，技术参数为“直流电流200mA±10mA”，使用的测量设备为“万用表”，企业对测量要求已进行识别，计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《计量要求导出和计量验证记录表》。 抽查了关键测量过程的《一体机电源直流电流测量过程控制规范》，已对规范进行有效控制。 抽查了关键测量过程“一体机电源直流电流测量过程”的有效性确认记录，满足标准要求。详见附3《测量过程有效性确认记录》。 | 质检部 研发部 生产部 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 查关键测量过程“一体机电源直流电流测量过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确。 详见附1《一体机电源直流电流测量过程不确定度评定报告》。 | 质检部 研发部 | 否 |
| 9 | 企业内审情况？企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2021年11月12日组织了企业测量管理体系内部审核。内审为1个组，对企业6个职能部门进行了全要素的审核。企业内部审核发现1个不符合项为“7.1计量确认”。企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。并于2021年11月20日，按其纠正措施已完成整改工作，1个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。 | 管理层 策划部 | 否 |
| 10 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对已确认的测量过程进行定期监视控制,按照计划频次进行持续监视。 抽查了关键测量过程“一体机电源直流电流测量过程”的测量过程监视记录及控制图，图中显示已对“一体机电源直流电流测量过程”进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附2《测量过程监视统计记录及控制图》。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 11 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 经审核组现场审核确认，企业2021年度测量管理体系监督审核中出具了1个次要不符合项。“不符合01：查质检部使用的出厂编号为TLJ-N50的推拉力计，其校准证书编号为HK2101131917，校准日期为2021年1月13日，处于有效校准状态，但未粘贴计量确认状态标识。不符合认证审核准则条款“6.2.4标识”的要求。”。经审核组现场审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 | 管理层 策划部 质检部 生产部 营销部 采购部 | 否 |
| 12 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业对2021年度测量管理体系监督审核中出具了1个次要不符合项，已进行整改完成。 查《纠正（预防）措施表》1份，企业对内审中发现的1项不符合项,涉及的条款为“7.1计量确认”，已分析原因并及时整改，不符合项已于2021年11月20关闭。经验证不符合项均已完成了整改，基本满足标准要求。 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 | 管理层 策划部 质检部 生产部 营销部 研发部 采购部 | 否 |
| 13 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业未建立计量标准。 企业无强制检定设备。 查编号为CF/ZY-09-2018《在线含水分析仪作业指导书》、查文件编号Q/370502 TB 020-2019《防蜡防垢防腐蚀系统》、CF/ZY-09-2019《连续液面测试仪作业指导书》等文件、记录等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 策划部 质检部 研发部 | 否 |
| 14 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。 公司测量管理体系在认证证书用于：开发国内市场及企业形象广告宣传和企业进行招投标加分用。 | 策划部 营销部 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电和水。2021年1月-2021年12月能耗为：用电：8000kWh，用水130吨，共计能耗：0.99吨标煤。企业不是重点用能单位。 | 生产部 | 否 |