受理编号：0224-2019

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 铝锭中Al含量检测过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | Al:≥99.60% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | GB/T 1196-2017 |  |  |  |
| 计量要求导出方法 GB/T 1196-2017规定：化学成分（质量分数）%杂质总和不大于0.40%,即Al:≥99.60%，精确至0.10%,即为计量要求。 测量范围：Al:≥99.60%,在直读光谱仪检测Al含量的量程为0-100%范围之内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书 编号 |  | 校准日期 |
|  | 直读光谱仪 6404 |  | M2500 | U=0.002% k=2 |  | ZS19100635S |  | 2019.5.28 |
|  | 纯铝标准样品3# |  | Al:99.60% |  |  | BYG0606 |  | 有效期至长期 |
| 计量验证记录 测量过程的计量要求：Al:≥99.60%，精确至0.10% 测量设备的计量特性： 直读光谱仪Al含量检测量程为0-100%，分辨率0.001%，满足要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 罗康田 验证日期：2019 年6 月20 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求。 - 计量要求导出方法正确。 - 测量设备的配备是否满足计量要求。 - 测量设备经过检定。 - 测量设备验证正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期：2019年12 月4 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |