高度控制测量过程有效性确认记录

| 测量过程名称 |  | 铝锭中Al含量测量过程 | 测量过程规范编号 |  | YY/CL-GF-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质检部 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述：铝锭中Al含量≥99.60% 测量设备：直读光光谱仪 测量方法：采用直接测量法，用直读光谱仪直接测量，读出被测数据，并记录。 环境条件：（15～30）℃ 测量软件；无 操作者技能：设备操作人员，经培训合格上岗，有两年以上经验。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 用直读光谱仪对纯铝标准样品Al:99.60%进行测量，对测量过程的有效性进行确认： 2019年6月20日用直读光谱仪对被标样进行三次Al含量测量，平均含量为99.6007%。 直读光谱仪的测量过程的不确定为 U=0.002% k=2 y-y0=0.0007%≤U=0.002%，此测量过程有效。 确认人员：罗康田 日期：2019.6.20 |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |
| 日期 | 变更内容 |  |  | 批准人 |  |